# 竞争性谈判

# 文件

# 项目编号：YHQ230153

# 项目名称：渝中院区液氧定点采购

# 重庆医科大学附属儿童医院

# 2023年5月

# 目   录

第一篇  竞争性谈判邀请书	3

一、竞争性谈判内容	3

二、投标人资格条件	3

三、谈判有关说明	3

四、保证金（若无取消）	3

五、其它	4

六、联系方式	4

第二篇  技术（质量）需求	5

一、项目一览表	5

二、技术规格及质量要求	5

第三篇  商务需求	6

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止	8

一、采购程序	8

二、评定成交的标准	9

三、无效谈判	10

四、采购终止	10

第五篇  投标人须知	11

一、谈判费用	11

二、竞争性谈判文件	11

三、谈判要求	11

四、成交供应商的确定和变更	13

五、成交通知	13

六、质疑处理	13

七、签订合同	14

第六篇  响应文件格式要求	15

一、经济部分	17

二、技术（质量）部分	20

三、商务部分	22

四、资格条件及其他	24

五、其他资料	30

第一篇  竞争性谈判邀请书

重庆医科大学附属儿童医院对渝中院区液氧定点采购项目进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的投标人前来参加谈判。

一、竞争性谈判内容

| 项目编号 | 项目名称 | 最高限价 | 保证金 （元） | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YHQ230153 | 渝中院区液氧定点采购 | 1550元/KL | 2000 | 1 |

二、投标人资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- （二）本项目的特定资格要求：

1.投标人营业执照应包含医用液氧生产或经营；

2.投标人在重庆主城或范围内有分公司或办事处；

3.投标人销售的液氧产品获得中华人民共和国药品GMP认证（提供证件复印件并加盖公章）；

4.投标人销售的液氧产品获得中华人民共和国药品生产许可证（提供证件复印件并加盖公章）；

5.投标人提供的运输车辆需获得中华人民共和国道路运输经营许可证（提供证件复印件并加盖公章）。

三、谈判有关说明

（一）投标人应通过重庆医科大学附属儿童医院电子招投标平台（zbb.chcmu.com）进行注册和报名。

（二）凡有意参加谈判的投标人，请在重庆医科大学附属儿童医院电子招投标平台下载本项目竞争性谈判文件以及其他所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（三）投标人须在重庆医科大学附属儿童医院电子招投标平台按要求上传投标保证金缴纳凭证和电子版投标文件后才视为完成项目报名；当投标人的电子版投标文件与现场提交的纸质版投标文件出现内容上的出入时，以提交的纸质版投标文件作为谈判依据。

（四）竞争性谈判公告期限及报名截止期限：详见电子招投标平台该项目公告内容。

（五）谈判地点：详见电子招投标平台该项目公告内容。

（六）谈判开始时间：详见电子招投标平台该项目公告内容。

## （七）以上内容若在挂网公示后有所变更，投标人注册手机号码将会收到相关短信通知，请及时查收。

四、保证金

### （一）保证金递交

1.投标人应足额交纳保证金（保证金金额详见本篇，一、竞争性谈判内容），并通过银行转账的方式直接转入重庆医科大学附属儿童医院对公账户（单位：重庆医科大学附属儿童医院，开户行：中国建设银行股份有限公司重庆渝中区观音岩支行，账号：50050101380000000168），并备注项目编号、项目名称（例：YXX220001服务器项目投标保证金）。

2.保证金须在响应文件上传前缴纳，并上传缴纳凭据至重庆医科大学附属儿童医院电子招投标平台。

3.各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

### （二）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后45个日历日内退还至项目报名时所填写的投标单位对公账户。

2.成交供应商的保证金，将在与我院完成签订本项目合同并提交招标办公室（将合同扫描文件发送至zbb63632469@qq.com）之后45个日历日内，无息退还至项目报名时所填写指定的投标单位对公账户。

五、其它

（一）采购人所作出的一切书面通知、修改、补充说明、答疑等内容，都是采购文件不可分割的组成部分。

（二）投标人如对本邀标文件有任何实质性疑问，应当以书面形式向采购人提出质疑，并须将该质疑文件纸质版（须加盖提出质疑单位的公章确认）在投标截止时间前送达重庆医科大学附属儿童医院招标办公室，否则即视为完全放弃对本邀标文件的质疑权利。如采购人认为上述质疑有回复必要，将以书面形式将回复内容通知所有投标方。

（三）投标人应仔细阅读和检查邀标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时提出，以便补齐。如有疑问，请在投标截止日前向招标单位提出，超过此时间规定，招标单位不再受理对于邀标文件的疑问。

六、联系方式

联系人：招标办公室周老师

电  话：023-63632469

邮  箱：zbb63633469@qq.com

地  址：重庆市两江新区金渝大道20号重庆医科大学附属儿童医院两江院区科教楼630招标办公室

第二篇  技术（质量）需求

一、项目一览表

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 医用液氧 | / | 定点采购 |

二、技术规格及质量要求

（一）液氧技术质量要求

| 产品名称 | 国家标准 | 规格（纯度） | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医用液氧 | 《中国药典》2020年二部 | ≥99.5% | kl |

（二）液氧站管理要求

投标人须全面负责渝中院区液氧站站内设施设备、消防器材维护保养、检修及管理，并符合中华人民共和国《特种设备安全监测条例》，具体服务要求如下：

1.投标人每年对其液氧站设备正常检修一次。

3.合同期内若设备储槽故障及由此所引起连锁反应因投标人原因造成，响应安全责任与法律责任由投标人承担，事故责任的界定由重庆市技术监督局和重庆市公安局确认。

4.投标人送货人员必须严格按照医用液氧充装流程作业，如有人员违规操作，采购人可拍照等方式作证对于投标人予以500元内罚款。如果造成后果由投标人承担全部责任。

5.投标人配送车辆到达充填现场应通知采购人工作人员，待工作人员到达现场后才能充填。采购人值班室工作电话：渝中院区63632573，或通知采购人服务中心，电话：63636662。

6.投标人每月安排专业服务人员到液氧站现场巡检各设备运行情况，如有问题应在不影响采购人正常使用的前提下尽快处理。

7.合同期内若设备储槽及液氧站其它设备出现故障，投标人应在接到采购人电话通知2小时内到场处理。为保证医院用氧的安全，投标人技术人员应及时将故障情况向采购人通知，并在必要的情况下向采购人要求启动应急预案。

第三篇  商务需求

| 商务需求表 |  |
| --- | --- |
| 配送时间、配送地点及验收方式 | 配送时间： （一）投标人需根据液氧站储罐液位及采购人要求及时补充；如配送计划发生变化，双方均应提前24小时与对方取得联系，共同协商保供事宜。 （二）由于院方特殊原因必须要进行紧急供货时，供货方无任何理由必须第一时间采用紧急渠道进行供货，供货时间不得超过2小时。 配送地点：重庆医科大学附属儿童医院渝中院区 验收标准：投标人所供气体必须符合国家标准规定《中国药典》2020年二部，并随产品提供由获取国家主管部门检验资质单位的检验合格证。 验收方式：每运送一车扣除往返车辆燃油损耗（损耗核算双方根据运输车辆及运输里程进行协商），过磅单位需具有国家认可的相关资质。 |
| 报价要求 | 协商报价须为单价报价，包括完成项目实施和服务的完整报价，包括但不限于货物、运输、临时贮存、液氧站管理及其它履行中标义务而产生的所有费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。 |
| 付款方式 | （一）每月结算一次 （二）成交供应商每月向采购人开具上月采购费用金额的发票，采购人在收到发票后20个工作日内支付。 |
| 知识产权 | 采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |
| 其他 | （一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及协商文件其他条款的要求。 （二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。 |

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止

一、采购程序

（一）谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。投标人须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加。

（二）竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各投标人进行谈判。在谈判前，对各投标人的资格条件进行审查。

依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第六篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、投标人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 保证金 |  | 按照竞争性谈判文件要求足额交纳保证金。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。投标人可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求投标人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（五）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术（质量）、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时通知所有参加谈判的投标人。投标人应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（六）投标人在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署。

（七）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的投标人在规定时间内书面提交《开标现场最终报价表》。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的投标人，视为放弃最后报价，以投标人响应文件中的报价为准。

二、评定成交的标准

（一）谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对技术（质量）和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的投标人所提交的最后报价，按照由低到高的顺序提出3名成交候选人。

（二）若投标人的最后报价相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价格=成交供应商的最后报价。

三、无效谈判

投标人发生以下条款情况之一者，视为无效谈判：

（一）投标人不符合规定的资格条件的；

（二）投标人的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加谈判的；

（三）投标人所提交的响应文件未按“第六篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（四）投标人的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）投标人不接受谈判小组修正后价格的；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项（包）谈判的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人再参加该采购项目的其他采购活动的；

（八）同一合同项（包）下的货物，制造商参与谈判，再委托代理商参与谈判的；

（九）投标人响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十）法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，重庆医科大学附属儿童医院有权终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中有效谈判投标人不足3家的，挂网2次有效谈判仍不足3家的情形除外；

（四）采购任务变更或取消。

第五篇  投标人须知

一、谈判费用

参与谈判的投标人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、谈判项目技术（质量）需求、谈判项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止、投标人须知、响应文件格式要求六部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

（三）本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与投标人谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第二、三篇全部内容。

三、谈判要求

### （一）响应文件

投标人应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第六篇响应文件格式要求”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照“第六篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由投标人自定格式。

3.谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

### （二）保证金：

1.投标人提交保证金金额和方式详见“第一篇  四、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1投标人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2投标人在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订采购合同的）。

2.保证金的有效期限在谈判有效期过后三十天继续有效。

### （三）修正错误

若投标人所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正投标人的报价，投标人同意并签署确认后，修正后的报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的价格，将视为无效谈判。

### （四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式六份，其中正本一份，副本五份；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性谈判文件第六篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若投标人对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

### （五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本均应密封送达谈判地点，应在封套上注明谈判项目名称、投标人名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”。

### （六）响应文件语言：简体中文

### （七）投标人参与人员

各投标人应当派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人），参与谈判人员应熟悉谈判项目技术及商务需求。

四、成交供应商的确定和变更

（一）采购人根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人有权向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人将在重庆医科大学附属儿童医院电子招投标平台（zbb.chcmu.com）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，将在平台内发出《成交通知书》。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、质疑处理

投标人认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

### （一）质疑时限、内容

1.质疑时限

1.1对采购文件的质疑。投标人如对本谈判文件有任何实质性疑问，应当以书面形式向采购人提出质疑，并须将该质疑文件纸质版（须加盖提出质疑单位的公章确认）在投标截至时间之前送达采购人。

1.2投标人认为采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起5个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

2.投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

2.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

2.4事实依据；

2.5必要的法律依据；

2.6提出质疑的日期；

2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（投标人为自然人的提供自然人身份证复印件）；

3.投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### （二）质疑答复

采购人应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

（三）投标人应在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

七、签订合同

（一）中标人应于收到中标通知书之日起5个工作日内，按照中标项目的招标文件与投标文件递交采购合同；

（二）中标人未在规定时间内递交合同或放弃中标资格，则招标人将有充分的理由废除授标，将中标人纳入招标人失信投标人名单并扣除该项目的投标保证金，两年之内不得参与招标人任何级别的招标项目；

（三）如招标人因中标人未按时递交合同或放弃中标资格而造成损失，中标人应予以赔偿，同时依法承担相应法律责任；

（四）中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让(转包)或分包给他人。

（五）交货期限是指自确定中标之日起，乙方按开标现场承诺的时间，在甲方指定地点交付本合同约定的所有货品。

第六篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）开标一览表

（二）开标现场最终报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）投标函（格式）

（五）基本资格条件承诺函（格式）

（六）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）中小企业声明函

（二）价格依据

（三）其他与项目有关的资料（自附）

# 封面

# 竞争性谈判

# 响应文件

# （正本/副本）

# 项目编号：

# 项目名称：

# 投标人名称：

# 投标人法定代表人（或授权代理人）：

# 联系电话：

重庆医科大学附属儿童医院

# 二〇二X年X月

一、经济部分

（一）开标一览表

开标一览表

谈判项目名称：

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 |  |  | 生产企业 |  |  |
| 规格/型号 |  |  | 产 地 |  |  |
| 投标单价 | 元/KL |  |  |  |  |
| 是否能够应答《第三篇 商务需求》内所有条款 |  |  |  |  | 是/否 |
| 备注： |  |  |  |  |  |

投标人                                   法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

（二）开标现场最终报价表

开标现场最终报价表

谈判项目名称：

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 |  |  | 生产企业 |  |  |
| 规格/型号 |  |  | 产 地 |  |  |
| 投标单价 | 元/KL |  |  |  |  |
| 是否能够应答《第三篇 商务需求》内所有条款 |  |  |  |  | 是/否 |
| 备注： |  |  |  |  |  |

投标人                                   法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：该表须单独打印，投标报价部分于现场填写并提交。

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目号：

谈判项目名称：

| # 序号 | # 采购需求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

投标人：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  谈判项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

谈判项目名称：

| # 序号 | # 采购需求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

投标人：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（投标人公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  谈判项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

谈判项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

谈判项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）投标函（格式）

投标函

致：  重庆医科大学附属儿童医院  ：

（投标单位名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                      。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方完全满足该项目招标公告和邀标书中提出的合格投标单位基本资格条件，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

四、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

五、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本     份。

六、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《民法典》及合同约定条款承担我方责任。

七、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

八、我方完全理解并接受贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

九、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

十、在正式合同准备好和签字前，本投标书及贵方的中标通知书将构成约束我们双方的合同。

（投标单位公章）

年    月   日

（五）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

（六）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

其他与项目有关的资料（自附）

（结束）