# 公开比选

# 采购文件

# 项目编号：YSB260146

# 项目名称：生物安全柜（分包二）

# 重庆医科大学附属儿童医院

# 2026年4月

# 目   录

第一篇  采购邀请书	- 3 -

一、公开比选采购内容	- 3 -

二、投标人资格条件	- 3 -

三、比选有关说明	- 3 -

四、保证金	- 3 -

五、其他	- 4 -

六、联系方式	- 4 -

第二篇 项目技术（质量）需求	- 5 -

第三篇  项目商务需求	- 6 -

第四篇  公开比选采购程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 7 -

一、公开比选采购程序	- 7 -

二、评标方法	- 8 -

三、评审标准	- 8 -

四、无效响应	- 9 -

五、废标条款	- 9 -

第五篇  投标人须知	- 10 -

一、公开比选费用	- 10 -

二、公开比选采购文件	- 10 -

三、比选要求	- 10 -

四、中标人的确认和变更	- 11 -

五、成交通知	- 11 -

六、质疑处理	- 11 -

七、签订合同	- 12 -

第六篇  响应文件编制要求	- 13 -

一、经济部分	- 15 -

二、技术部分	- 18 -

三、商务部分	- 20 -

四、资格条件	- 22 -

五、综合评标资料	- 28 -

第一篇  采购邀请书

重庆医科大学附属儿童医院对生物安全柜（分包二）项目进行公开比选采购。欢迎有资格的投标人前来参与。

一、公开比选采购内容

| 项目编号 | 项目名称 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 | 中标人数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YSB260146 | 生物安全柜（分包二） | 5 | 2000元 | 1 |

二、投标人资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1.投标人为所投标产品制造商或经销商。若为经销商投标，须具备投标产品制造商或制造商中国境内代表机构认可的经销资格；

2.投标人医疗器械经营许可证；

3.生产企业的医疗器械生产企业许可证和生产目录表；

4.所投产品若属三类医疗器械的，须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》及产品注册证；

5.所提供产品若属二类医疗器械的，须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》及产品注册证；

6.所提供产品若属一类医疗器械的，须具有所提供产品《第一类医疗器械备案凭证》及《第一类医疗器械备案信息表》及产品备案证明；

7.投标人须提供在有效期内的注册证，若投标日注册证有效期少于3个月，须提供国家药品监督管理局接受变更注册证的回执及其他能证明正在变更注册证的文件；

8.投标人须提供投标产品的说明书。

三、比选有关说明

（一）投标人应通过重庆医科大学附属儿童医院电子招投标平台（zbb.chcmu-com.cn）进行注册和报名。

（二）凡有意参加公开比选采购的投标人，请在重庆医科大学附属儿童医院电子招投标平台下载本项目公开比选采购文件以及其他所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有公开比选采购实质性要求内容。

（三）投标人须在重庆医科大学附属儿童医院电子招投标平台按要求上传电子版响应文件后才视为完成项目报名。

（四）公开比选采购公告期限及报名截止期限：详见电子招投标平台该项目公告内容。

（五）比选地点：详见电子招投标平台该项目公告内容。

（六）比选开始时间：详见电子招投标平台该项目公告内容。

（七）以上内容若在挂网公示后有所变更，投标人注册手机号码将会收到相关短信通知，请及时查收。

四、保证金

### （一）保证金递交

1.投标人应足额交纳保证金（保证金金额详见本篇，一、公开比选采购内容），并通过银行转账的方式直接转入重庆医科大学附属儿童医院对公账户（单位：重庆医科大学附属儿童医院，开户行：中国建设银行股份有限公司重庆渝中区观音岩支行，账号：50050101380000000168），并备注项目编号、项目名称（例：YXX220001服务器项目投标保证金），交纳凭据须在重庆医科大学附属儿童医院电子招投标平台报名过程中上传。

2.各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

### （二）保证金退还方式

1.未中标人的保证金，在中标通知书发放后60个工作日内退还至项目报名时所填写指定的投标单位对公账户。

2.中标人的保证金，将在与我院完成签订本项目合同并提交采购管理处公室（将合同扫描文件发送至zbb63632469@qq.com）之后60个工作日内，无息退还至项目报名时所填写的投标单位对公账户。

五、其他

（一）重庆医科大学附属儿童医院采购管理处所作出的一切书面通知、修改、补充说明、答疑等内容，都是公开比选采购文件不可分割的组成部分。

（二）投标人如对本公开比选采购文件有任何实质性疑问，应当以书面形式向招标方提出质疑，并须将该质疑文件纸质版（须加盖提出质疑单位的公章确认）在投标截止时间前送达重庆医科大学附属儿童医院采购管理处，否则即视为完全放弃对本公开比选采购文件的质疑权利。如采购人认为上述质疑有回复必要，将以书面形式将回复内容通知所有投标人。

（三）投标人应仔细阅读和检查公开比选采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时提出，以便补齐。如有疑问，请在投标截止日前向招标单位提出，超过此时限规定，招标单位不再受理对于公开比选采购文件的疑问。

六、联系方式

联系部门：采购管理处

电    话：023-63632469

邮    箱：zbb63632469@qq.com

第二篇 项目技术（质量）需求

一、项目一览表

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全柜（分包二） | 1台 |  |

二、项目技术需求

※1、柜体内部工作区尺寸范围：内部尺寸(W×D×H)≥1200×630×780 mm；外部尺寸(W×D×H)≤1300×800×1570 mm。

○2、标配手动可调高度支架，可提供30到38英寸的工作表面高度，调节增量2英寸。

○3、配有直观控制面板：显示有价值的安全和性能数据，实时显示仪器运行时间、下降风速和流入风速。控制面板可显示总工作时间显示、定时器、紫外消毒剩余时长、气流是否稳定、前窗位于工作位置监测、节能模式，实时显示整个柜体的状态，确保用户在安全条件下工作。控制面板声光报警便于客户快速确认仪器状态、气流平衡等。

▲4、HEPA过滤模块：包含两个HEPA过滤模块，分别实现外排风和下降风的过滤；过滤器符合EN1822标准H14级别；HEPA过滤效率：过滤器最易穿透颗粒（MPPS）过滤效率高于99.995 %；0.3微米颗粒的截留效率高于99.999 %。（提供官方彩页证明）

○5、工作台面表面承重≥23 kg，工作台面最高承重≥50 Kg。

▲6、前窗工作开口高度：250 mm；前窗最高开口高度：535 mm。（提供官方彩页证明）

○7、噪音：≤63dB。

※8、双风机控制系统，采用独立的进气与排气风机自动控制，平衡下降气流与外排气流，以保证持续安全的工作条件；采用智能直流无碳刷电机，可实时监测和控制风机转速，在过滤器阻塞或线路电压波动时持续保护用户安全。

▲9、风速报警：至少两个独立式压力传感器用于检测排气和下降气流强制通风时的压力变化；当进气/排气或下降气流速度变化量达到20 %时，将发出声音和视觉报警提醒用户。

※10、安全节能模式：安全柜开机正常运行状态下，将前窗玻璃下拉至完全关闭状态，安全柜自动启动低速安全节能模式（待机模式，非风机暂停模式），下降风速自动变为30 %，且保持柜体洁净环境。（提供官方彩页证明）

○11、设备配置254 nm紫外灯。紫外消毒时间可在0：00（关闭）到24：00小时之间进行调节；紫外消毒时间是预先设定的，如有需要可以更改设置，步进为30分钟。

※12、前窗倾角：10°倾角，前窗玻璃为双层防爆玻璃。

▲13、前窗清洗位置：无需拆卸任何部件即可将前窗玻璃可下拉到台面下方指定位置，操作者可站在安全柜外的无污染区，便于清洁安全柜玻璃窗内侧和更换灯管。

○14、柜体侧壁采用双层负压设计，以提供更大的保护；采用金属材质的压力舱，便于更换滤膜时拆卸。

○15、左右侧壁各标配两个服务阀孔，用于安装气阀、水阀和真空阀。

▲16、工作台下方的集液槽应采用不锈钢制成，并带有排污阀；不应有支撑工作托盘重量的水平金属条，以便于清洁。

▲17、设备配置两个可拆卸式搁手架，卡入式设计，操作方便舒适。

○18、排气/进气量：585（立方米/小时）；排气量，套管连接：761（立方米/小时）。

※19、生物安全柜的能耗，运行时≤200 W，节能模式时≤70 W。（提供官方彩页证明）

▲20、相关认证：具有UL和CE认证。（提供证书并盖公章）

※21、标准配置：主机，紫外灯，荧光灯，两个搁手架，侧壁各两个阀口，可调高度支架，一体成型不锈钢内壁。

以上参数要求，请提供相应产品白皮书/官方截图/产品彩页/产品说明书/检验报告等佐证材料（需生产厂家盖章、投标人盖章）。

第三篇  项目商务需求

| 商务需求表 |  |
| --- | --- |
| 交货时间、交货地点及验收方式 | 交货时间：中标人在收到采购人通知后在30个日历日内（或者在采购人临时具体书面指定天数内）将设备运到采购人指定交货地点。 交货地点：重庆医科大学附属儿童医院。 验收方式：需求科室及医学工程科现场验收。 |
| 质量保证及售后服务 | 1.质保期：不低于5年；质保期内免费维修维保，免费更换所有需要的配件，质保期外免费维修，采购人只支付维修设备配件等费用，不得支付维修产生的差旅费等费用。 2.机器故障应2小时内故障响应，4小时内到达现场解决故障。 3.不能解决故障则应48小时内提供备用机或解决方案。 4.提供维修技术资料。 5.维修工程师免费上门安装、培训。 6.一年不低于4次定期维护保养，有故障情况发生，终身免费上门维修。 7.有西南地区本地化服务机构和服务人员证明并且能够提供证明材料（公司的营业证等复印件加盖公章）。 8.中标人对投标产品对应参数需要满足，验收时根据投标响应文件中的技术参数一一验收，如果有一条或者多条不满足，采购人有权取消合同，所产生的损失由中标人承担。 |
| 报价要求 | 1.该项目可在投标现场进行二次报价。 2.该项目报价须对设备包干总价和易损易耗件单价分别进行报价，包括完成货物、运输、验收及其他本项目所需的所有费用及各种应纳的税费。因中标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。 |
| 付款方式 | 1.中标人按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告； 2.中标人向采购人开具发票，采购人于2个月内以转账方式向中标人支付合同全款。 |
| 其他 | 1.投标人必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及协商文件其他条款的要求。 2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。 |

第四篇  公开比选采购程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

一、公开比选采购程序

（一）按公开比选采购文件规定的时间和地点进行，投标人须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加。

（二）比选小组对各投标人的资格条件进行审查。各投标人只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式比选。

依据法律法规和公开比选采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备比选资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第六篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇二、投标人资格要求（二）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | IP地址 |  | 投标人在采购人指定招标平台进行报名或提交响应文件时，是否出现与其他投标人IP地址重复的情况。如果有则视为存在围标和串标风险，取消所有IP地址重复的投标人的投标资格。 |

注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。投标人可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术（质量）等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（一）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算。

评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得投标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（二）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本项目中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。综合评分总分相同的，按价格得分高低顺序排列（投标报价相同的并列）。

- 三、评审标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30%） | 30 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |  |
| 采购文件“技术（质量）需求”中“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。 |  |  |  |  |
| 2 | 技术（质量）部分 （50%） | 50 | 1.起评分： 有效投标人的起评分为50分。 2.扣分条款： 2.1投标文件投标应答有一条不满足招标文件重要技术需求的（本招标文件第二篇中带“▲”号标注的部分，共计7条），从起评分中扣除6.8分，扣完为止。 2.2投标文件投标应答有一条不满足招标文件一般性技术需求的（本招标文件第二篇中“○”号标注的部分，共计8条），从起评分中扣除0.3分，扣完为止。 |  |
| 投标人的应答应满足招标文件“商务需求”，有一条不满足的（“※”号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分 （20%） | 售后服务15 | 1.维保服务方案 投标人提供维保服务方案，方案内容包括日常维修保养、巡查、年度大保养计划。方案内容不存在瑕疵，得3分； 方案内容存在1处瑕疵，得1分； 方案内容存在2处及以上瑕疵或未提供方案得0分。 | 提供方案，格式自拟。 注：本项内容中所称的“瑕疵”指以下内容： ①方案内容缺项、内容表述不完整或缺少维保服务内容或售后服务内容中任意一项内容的针对性分析或介绍； ②方案内容表述前后矛盾、无连贯性； ③维保服务范围或售后服务范围覆盖不全、服务流程低效； ④方案内容存在逻辑漏洞、常识错误、维保服务或售后服务流程并不适用本项目特性和或非专门针对本项目特征制定； ⑤方案内容并无体现时效性的售后处理计划或保养巡查计划安排； ⑥方案中提出的措施不利于本项目目标的实现； ⑦现有科学技术条件下不可能实现的情形； 上述任意一种情形为1处瑕疵。 |
|  |  |  | 2.售后服务方案 根据投标人提供的售后服务方案进行评审，方案内容包括售后服务流程、售后服务范围、维修时间等。 方案内容不存在瑕疵，得3分； 方案内容存在1处瑕疵，得1分； 方案内容存在2处及以上瑕疵或未提供方案得0分。 |  |
|  |  |  | 3.质量保证期 所投产品质量保证期在满足招标文件质保期要求的前提下，每增加1年加1分，本项最多加3分。 | 以投标人响应情况或提供承诺函为准（两者二选一提供）。 |
|  |  |  | 4.质保期后要求 投标人承诺，质保期到期后，每年所投产品维保费≤中标单价金额的5%得3分，维保费为中标单价金额的5%（不含）-6%得1.5分，维保费为中标单价金额的6%（不含）-7%得1分，维保费为中标单价金额的7%（不含）-8%得0.5分，超出中标单价金额/中标金额的8%或未提供承诺函得0分。 | 提供生产厂家承诺函，格式自拟。 |
|  |  |  | 5.质保增值服务 质量保证期内，除采购人所需零配件均由中标人免费提供之外，中标人承诺免费提供设备所需易损件及耗材的，得3分，其余情况得0分。 | 提供承诺函，格式自拟，并加盖投标人公章；该部分内容将作为项目合同附件。 |
|  |  | 履约能力5 | 2022年1月1日至投标截止时间止（以合同签订时间为准)，投标人或所投产品制造商有所投同品牌同型号产品的销售业绩（买方非经销商或代理商），提供一个业绩得1分，本项最多得5分，不满足或未提供对应佐证材料的得0分。 | 1.提供业绩合同复印件（合同内容至少包含合同首页，产品信息页（内容包含产品型号规格和数量）、签字盖章页）。 2.业绩合同对应佐证材料：验收合格报告复印件或中标/成交结果公示（公告）复印件或对应业绩合同的付款凭证（转账凭证）复印件，以上三选一提供； 3.同一业绩合同只计分一次。 |

四、无效响应

投标人发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）投标人不符合规定的资格条件的；

（二）投标人的法定代表人（或其授权代表）或自然人未在采购人限定时间内到达开标现场进行签到的；

（三）投标人所提交的响应文件不按“第六篇 响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）投标人的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与投标；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）投标人授权有效期不满足公开比选采购文件要求的；

（九）投标人响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

五、废标条款

在采购中，出现下列情形之一的，项目应予作废处理：

（一）因情况变化，不再符合规定的公开比选采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的有效投标人不足3家的（挂网公示次数大于等于3次的除外）；

（四）采购任务变更或取消的。

第五篇  投标人须知

一、公开比选费用

参与比选的投标人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、公开比选采购文件

（一）公开比选采购文件由采购邀请书、项目技术（质量）及商务需求、采购程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、投标人须知、响应文件编制要求五部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是公开比选采购文件不可分割的部分。

（三）公开比选采购文件的解释

投标人如对公开比选采购文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间2个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如投标人未提出疑问，视为完全理解并同意本公开比选采购文件。一经进入比选程序，即视为投标人已详细阅读全部文件资料，完全理解公开比选采购文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

三、比选要求

（一）响应文件

1.投标人应当按照公开比选采购文件的要求编制响应文件，并对公开比选采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由“第六篇 响应文件编制要求”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照“第六篇 响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由投标人自定格式。

（二）比选有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（三）修正错误

若响应文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

比选小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式七份，其中正本一份，副本六份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准；电子文档（电子文档须将完整的响应文件正本PDF版上传到电子招投标平台，如电子文档与纸质响应文件的实质性内容出现差异，则视为未报名成功）一份。

2.响应文件按公开比选采购文件“第六篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

（五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本均应密封送达比选地点，应在封套上注明比选项目名称、投标人名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样；电子文档应在报名截止之前上传至电子招投标平台。

（六）投标人参与人员

各个投标人应当派1-2名代表参与比选，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）。

四、中标人的确认和变更

### （一）中标人的确认

采购人从评审报告提出的成交候选投标人中，按照排序由高到低的原则确定中标人。

### （二）中标人的变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选投标人顺序，顺延下一顺位候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

五、成交通知

（一）中标人确定后，采购管理处将在重庆医科大学附属儿童医院电子招投标平台（zbb.chcmu-com.cn）上发布成交结果公告，公告内容包括项目名称及中标人名称。结果公告发出同时，采购管理处将平台内发出《中标通知书》。

（二）《中标通知书》将作为签订合同的依据。

六、质疑处理

投标人认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

### （一）质疑时限、内容

1.质疑时限

1.1对采购文件的质疑。投标人如对本比选文件有任何实质性疑问，应当以书面形式向采购人提出质疑，并须将该质疑文件纸质版（须加盖提出质疑单位的公章确认）在投标截止时间之前送达采购人。

1.2投标人认为采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应当知道其权益受到损害之日起5个工作日内，以提交质疑文件纸质版（须加盖提出质疑单位的公章确认）的形式向采购人提出质疑。

2.投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

2.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

2.4事实依据；

2.5必要的法律依据；

2.6提出质疑的日期；

2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（投标人为自然人的提供自然人身份证复印件）；

3.投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### （二）质疑答复

采购人应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

（三）投标人应在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

七、签订合同

（一）中标人应于收到中标通知书之日起5个工作日内，按照中标项目的公开比选采购文件与响应文件递交采购合同。

（二）中标人未在规定时间内递交合同或放弃中标资格，则采购人将有充分的理由废除授标，将中标人纳入采购人失信投标人名单并扣除中标人项目的履约保证金（如果有），两年之内不得参与采购人任何级别的招标项目。

（三）如采购人因中标人未按时递交合同或放弃中标资格而造成损失，中标人应予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

（四）中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让(转包)或分包给他人。

第六篇  响应文件编制要求

一、经济部分

二、技术部分

（一）技术响应偏离表

（二）技术部分应答材料

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）商务部分应答材料

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）投标函（格式）

（五）基本资格条件承诺函（格式）

（六）特定资格条件证书或证明文件

五、综合评标响应情况表

# （完）