- 可弯腹腔镜器械一批  任选一种携带样品

| 序号 | 名称 | 数量（把） | 规格 | 钳杆外径D | 工作长度L | 钳头张开角度α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剪刀 | 2 | Φ5 | Φ5±0.3 | 360 | ＞30º |
| 2 | 分离钳 | 2 | Φ5 | Φ5±0.3 | 360 | 55º±11º |
| 3 | 抓钳 | 2 | Φ5 | Φ5±0.3 | 360 | 55º±11º |

- 1.头端可单向偏摆，偏摆角度≥45°

- 2.可单手操控旋钮来操控器械头端关节转弯。

- 3.钳头偏摆后，夹持力≥3N。

- 4.手柄样式：指环式或者枪式。

- 5.高温高压消毒灭菌，可重复使用200次以上。

- 6.钳头表面处理成无光亮，表面粗糙度Ra最大值应不大于0.8μm。

- 7.耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级。

三、缝合钩（骨科用穿线器）+手柄（无源骨科矫形工具）  需携带样品

- 关节镜缝合钩（9把）：

- （1）适用关节：膝关节、肩关节，可兼顾其他关节软组织过线操作。

- （2）适用人群：儿童及青少年（骨骺未闭合），同时可兼容成人使用。

- （3）使用形式：可重复使用灭菌型。

- （4）配套兼容性：可通过标准3.5 mm～4.0 mm关节镜操作鞘管，兼容现有主流关节镜系统。

- 1.2 钩头工作端参数

- （1）钩头形态：钩头圆滑过渡，无锐边、无毛刺；钩口可稳定捕获并夹持缝合线，术中不易脱线。

- （2）钩头弯角配置：至少提供直型、15°～20°弯、30°～45°弯三种及以上角度规格，并能完成左右双向要求，满足膝关节半月板后角、前交叉韧带止点区及肩关节肩袖间隙不同入路操作。

- （3）工作端外径：钩头工作端最大外径≤3.5 mm，适配儿童狭小关节腔。

- （4）过线兼容性：可顺利穿过2#、0号等常用骨科高强度缝合线，引线顺畅，无割线、卡线现象。

- （5）操作功能：钩体开口设计可方便完成穿线、抓线、释放线动作，单手可操作。

- 1.3 杆体参数

- （1）杆体材质：可重复使用款采用医用不锈钢，耐腐蚀，可耐受高温高压反复灭菌。

- （2）膝关节款有效工作长度：≥130 mm，满足儿童膝关节镜操作深度。

- 肩关节款有效工作长度：≥180 mm，满足儿童肩关节镜操作深度。

- 2. 儿童临床适配专项要求

- （1）整体器械轮廓适配儿童偏小关节腔，钩头体积小巧，最大限度降低骨骺、关节软骨及周围软组织损伤风险；

- （2）器械设计不干扰骨骺区域，适合骨骺未闭合患儿的软组织缝合手术；

- （3）钩头圆滑度及外径须满足儿童关节内操作的安全要求，避免对软骨面造成刮擦；

- （4）可配套现有主流品牌关节镜鞘管使用，无需额外配置特殊鞘管。

四、反咬篮钳（组织钳） 1把  需携带样品

- 1.适用部位 膝关节半月板，用于镜下半月板修剪、部分切除、边缘成形；适配儿童、青少年骨骺未闭合患者，可兼容成人使用。

- 2.工作形式：可重复使用医用手术器械；钳头为反向咬切（反咬）设计 。

- 3.鞘管适配：可通过3.5‑4.0mm标准关节镜操作鞘管，无需特殊鞘管，兼容院内现有关节镜系统 。

- （二）钳头（工作端）关键参数

- 1.钳头形式：反咬设计：钳口朝手柄方向反向开合，适合半月板前角、内侧半月板狭小间隙操作；钳头边角圆滑，无尖锐棱角，减少软骨刮伤风险。

- 2.钳头外径：最大外径≤3.4 mm，适配儿童狭小膝关节腔。

- 3.咬切口规格：左侧反咬；咬口宽度2.5-3.0mm，适合儿童半月板组织。

- 4.咬切性能：刃口锋利，剪切半月板纤维组织干脆，不撕扯、不拖拽半月板；闭合后钳口无错齿、无夹组织残留。

- 5.杆体材质：医用不锈钢，可耐受高温高压反复灭菌，耐腐蚀，耐反复清洗消毒。

- 6.有效工作长度： ≥130mm，适配儿童膝关节镜操作深度。

- 7.杆体性能：抗扭转、抗弯强度良好，镜下操作杆体无明显晃动、弯折；杆身表面哑光处理，减少关节镜下反光干扰视野。

- 8. 弹簧式手柄，开合手感柔和省力，长时间镜下精细操作不易疲劳。

- 9. 手柄防滑，握持稳固；手柄部位清晰刻印规格、角度标识，术中快速识别；。

- 10 手柄-杆体连接牢固，咬切作业下无松动；器械可完全拆解清洗，满足手术室复用器械清洗消毒规范。

- 儿童临床专项要求：

- 1. 钳头整体小巧，轮廓圆润，降低对股骨、胫骨关节软骨以及邻近骨骺结构的意外损伤风险；

- 2. 反咬钳咬口不宜过大，适配儿童半月板相对薄、体积偏小的解剖特点，避免过度咬除正常半月板组织；

- 3. 器械转动、开合灵活，无卡顿，适合狭小关节腔内精细修剪操作；

- 4. 可与院内现有3.5-4.0mm关节镜工作鞘匹配使用。

五、耳内镜手术器械一套   任选一种携带样品

- 器械材质为医用不锈钢，可以高温高压消毒，低温等离子消毒，连接负压吸引主机的连接头需要一体成型，避免堵塞。

- 吸引器  长130mm  探测器 顿头 1支

- 吸引转接器  1支

- 长130mm 单弯，左弯，直径3mm  1支

- 长130mm 单弯，右弯，直径3mm  1支

- 长130mm 双弯，左弯，直径3mm  1支

- 长130mm 双弯，右弯，直径3mm  1支

- 长130mm  45°，直径1mm  1支

- 长130mm  45°，直径1.5mm  1支

- 长130mm  45°，直径2mm  2支

- 长130mm  45°，直径2.5mm  2支

- 长130mm  头端椭圆，左弯  1支

- 长130mm  头端椭圆，右弯  1支

- 长130mm  直径1.5mm  1支

- 剥离器      长130mm  左弯   1支

- 长130mm  右弯   1支

- 所有器械放置于一个器械盒，便于消毒

- 质保不低于1年

六、耳科侧颅底手术器械一批  任选一种携带样品

- 1.器械材质为医用不锈钢，可以高温高压消毒，低温等离子消毒

- 2.组织钳

- ①中耳显微组织钳（勺形）工作长度80mm，直型，头端直径0.6mm  1支

- ②中耳显微钳(圆锥形)，工作长度80mm，直型   1支

- ③显微咬骨钳（开口向上），工作长度80mm，直型  1支

- ④耳显微钳，工作长度90mm，头端直径1.0mm，直型   1支

- 3.手术剪

- ①头端上弯,刃口4mm，工作长度80mm   1支

- ②刃口2mm，工作长度80mm，直型   1支

- 4.器械钳  钢丝闭合钳，向下型，工作长度80mm   1支

- 5.剥离器

- ①双头刮匙150mm  直径1.0mm或者1.2mm  1支

- ②长160mm  直径1.0mm  右剥离子   1支

- ③长160mm  直径1.0mm  左剥离子   1支

- 6.探针   长160mm   直型，锐角   1支

- 7.吸引管

- 工作长度75mm  带吸引指控，直径1.0mm  1支

- 工作长度75mm  带吸引指控，直径1.6mm  1支

- 工作长度75mm  带吸引指控，直径2.3mm  1支

- 外科牵开器   撑开器165mm  双关节，锐角    2支

- 质保不低于1年

七、喉部内镜手术器械  任选一种携带样品

1、通过跟现有内窥镜成像系统配合，实现喉部及气管手术的超微创诊治。

2、单开小抓钳，可旋转，陶瓷钛合金材质，直径≤3mm，工作长度≥300毫米

3、双开小抓钳，可旋转，陶瓷钛合金材质，直径≤3mm，工作长度≥300毫米

4、持针器，带清洗通道，陶瓷钛合金材质，直径≤3mm，工作长度≥300毫米

配置要求：

单开小抓钳，2把

双开小抓钳，2把

- 持针器，2把

- 质保不低于1年

八、可弯腹腔镜手术器械1套（1.弯头分离钳；2、弯头持针器） 任选一种携带样品

- 前端可弯剪刀参数

- 1.直径规格：5mm。适用常规小儿腹腔镜手术。

- 2.可弯功能：钳头的偏摆应顺利，向一侧的最大偏摆角度≥45°。

- 3.拆卸功能：两拆式，钳芯可拆卸。

- 4.开合性能：开闭灵活，无咬口、卡滞现象。

- 5.剪切性能：具有良好的剪切性能，可顺利剪切2层21支纱布，剪切后无纤维拉出现象。

- 6.旋转功能：钳杆可360°旋转自如。

- 7.方便消毒：可高温高压、低温等离子消毒。

- 前端可弯持针钳参数

- 1.直径规格：5mm。适用常规小儿腹腔镜手术。

- 2.可弯功能：钳头的偏摆应顺利，向一侧的最大偏摆角度≥45°。

- 3.拆卸功能：两拆式，钳芯可拆卸。

- 4.开合性能：开合轻松灵活。

- 5.旋转功能：钳杆可360°旋转自如。

- 6.夹持性能：夹持力≥5N。

- 7.方便消毒：可高温高压、低温等离子消毒。