超高分辨率双光子共聚焦显微镜参数

1. 工作条件

1.1单相交流220V ± 10%，50Hz，额定电流不小于16A，运行环境温度：15 – 25 C暗室，具备防尘，除湿，抗震动措施

2. 设备用途和功能

2.1可以进行小型模式动物如斑马鱼、果蝇、类器官活体成像，尤其是能实现低激光、低热损伤、高信噪比的活体成像，以保证长时期内的多次、反复成像。

2.2 可进行胚胎发育、类器官、脑片等厚样本的深层荧光高分辨率成像。。

2.3 能够实现活体或活细胞超高速成像，如血流、离子浓度检测等快速变化的应用。

2.5 具有倒置光学主机平台适合斑马鱼、活细胞、活组织、类器官等双光子及超快速共聚焦成像观察

3. 技术参数

3.1 激光器光源系统

3.1.1双谱线多光子成像用红外飞秒激光光源：波长范围680nm-1300nm连续可调，脉冲宽度≤120飞秒；固定独立普线输出≤1045nm，脉冲宽度≤200飞秒。

3.1.2 多光子光束自动准直装置：光路使用自动准直装置，自动修正激光偏移。保证更换波长和物镜时，光束直径都能够自动适应物镜后出瞳面，保证各种波长和物镜条件下实现最佳的分辨率和激发效率；具有深焦观察模式，光束自动调整，用户在深层观察时产生更明亮的高清晰度的图像。

3.1.3 共聚焦激光系提供5个固体高功率激光，波长分别为405nm，488nm，561nm，594nm 640nm。均具有长寿命、高功率、高光学等性能，所有激光器通过单模光纤耦合输出，调节范围0-100%，调节步径1%。

3.2 扫描单元和检测单元

3.2.1 扫描单元：提供点扫描及面扫描两套独立扫描单元。点扫描具有高分辨率扫描及共振扫描两套扫描振镜，面扫描单元采用具有微透镜增强型的双层高速转盘。

3.2.2 高分辨率扫描速度≥10FPS @512X512，共振扫描速度≥28FPS @2048X512，高分辨率扫描与共振扫描镜间直接通过软件切换，无需重新启动设备。面扫描速度≥200FPS @2304X1024。

3.2.3 检测单元：点扫描配置≥2个高灵敏度型双光子荧光探测通道（NDD），量子效率≥45%，可以同时采集2波段的多光子激发荧光；面扫描检测器采用背照式SCMOS，光电转换效率≥95%，暗电流≤0.7e/p/s，动态范围≥21400:1。

3.3全电动倒置光学显微镜主机

3.3.1 全电动倒置型显微镜系统，电动Z轴最小精度≤10nm；满足斑马鱼、3D细胞球、类器官、活细胞、活组织等成像需求

3.3.2 显微镜主机电动激发块转盘≥8孔，无需拆卸可更换激发块，内置电动光闸，配置蓝、绿、蓝紫光激发块。

3.3.3 长寿命外置式LED荧光光源，与显微镜光纤连接，灯管寿命20000小时以上。

3.3.4 配置恒温热台或恒温箱满足长时间序列拍摄对样品温度的保持。

3.3.5 高性能双光子共聚焦专用物镜，物镜齐焦距离≤45mm

3.3.5.1    10X数值孔径N.A≥0.4，工作距离W.D≥3.1mm

3.3.5.2    20X数值孔径N.A≥0.8，工作距离W.D≥0.6mm

3.3.5.3    20X长工作距离物镜，数值孔径N.A≥0.7，工作距离W.D≥1.8mm

3.3.5.4    30X红外硅油镜，数值孔径N.A.≥1.05，工作距离W.D≥0.8mm

3.3.4.5    40X水镜，数值孔径N.A≥1.15，工作距离W.D≥0.25mm

3.3.4.6    40X油镜，数值孔径N.A≥1.4，工作距离W.D≥0.13mm

3.3.4.7    60X硅油镜，数值孔径N.A≥1.3，工作距离W.D≥0.3mm

3.3.4.8    100X 超高分辨率物镜，数值孔径N.A≥1.5，工作距离W.D≥0.12mm

3.3.6 XY电动扫描载物台，行程≥120X80mm，可进行大图拼接。

3.4 硬件超高分辨率模块

3.4.1 采用与光学显微镜主机同品牌硬件超高分辨率模块，确保最佳光学校正，最高光学分辨率≤90nm。

3.4.2 超高分辨率图像采集速度≥200FPS@2304x1024，所有可见光激光谱线均可支持超高分辨率成像。

3.5 软件

3.5.1 所有硬件控制，暗室匹配GUI设计，用户自由排列界面；

3.5.2 全自动控制采集光路，全自动调整激光光斑位置和角度；

3.5.3 自动调节激光光束直径；

3.5.4 随成像深度不同，可以随意线性或非线性调节激光强度和检测器灵敏度；

3.5.5多维图像采集，具有不少于Alphablend，Isosurface，MIP等多种三维渲染模式，并在成像过程中实时三维重构；

3.5.6 荧光强度测量、荧光强度曲线、表面分析、直方图分析等功能；

3.5.7 时间控制编程模块：全自动实验流程的设计和实现，不同成像任务之间按编辑逻辑快速切换，时序控制制器保持毫秒精度以保证数据完整性；

3.5.8 可以快速调用以往荧光成像信息，自动将成像信息还原为硬件设置

3.6 图像工作站（国内采购）

CPU Intel Xeon E5-1620v或更高；内存 ≥32GB；硬盘 1TB HDD x2，256GB SSD；显卡NVIDIA Quadro K620 2GB；操作系统Windows 10 Professional 64bit；32 英寸液晶显示屏。