- 耳鼻咽喉头颈外科镜子一批

- 1.镜子有极好的密封性，能够高温高压、低温等离子、化学试剂擦拭等方式消毒；

- 2.镜子进入术检查区或者术野不会因为温度变化而镜面起雾；

- 3.镜子镜面牢固，不能因消毒或使用掉落，镜面非球面，保证画面清晰；

- 4.镜子开始使用半年内不能出现故障，出现故障后直接更换不维修。

- 5.

- 门诊用鼻内镜：0°硬性鼻内镜  50支  直径4mm  长度18cm

- 门诊用鼻咽镜：90°鼻咽镜   30支    直径4mm  长度18cm

- 手术用鼻内镜：70°鼻窦内窥镜 40支  直径4mm  长度18cm

- 0°鼻窦内窥镜5支   直径2.7mm  长度11cm

- 质保期≥2年

- 二、电子鼻咽喉镜系统  1套

- 1. 电子鼻咽喉镜系统由主机+镜体+双显示屏组成，要有一整个台车放置，容易换位置（检查室或者手术间），带一个3寸小屏幕，便携式镜体使用（用于会诊等情况）。

- 2. 图像处理器有7英寸以上触碰式屏幕，显示屏1≥24寸，显示屏2≥15英寸，分辨率≥1920*1080，可以连接两路电子内窥镜进行一起同屏显示，可以截图。

- 3. 所有的检查图像可以录制、查看、拷贝（图片格式多样、可转化为视频、PDF文件）、回放，具备多个USB接口，网络接口，视频接口等

- 4. 能够兼容电子鼻咽喉镜、电子支气管镜、可视软性喉镜、一次性支气管镜等使用。

- 5. 检查图像可以调节，特别是对比度、颜色饱和度、色调、轮廓、锐度等等；如遇停电，主机有备用电源，可以保存图像，至少还能工作1个小时以上。

- 6. 带有多个输出接口，支持无线 Wi-Fi 互联、远程示教转播、报告在线编辑与无线打印。

- 二、8支电子鼻咽喉内窥镜

- 1. 电子鼻咽喉镜镜子（6支）头端部外径≤4.2mm，工作通道≥2.0mm，插入部有效长度≥360mm。

- 2. 电子鼻咽喉镜镜子（2支）头端部外径≤2.8mm，插入部有效长度≥360mm。

- 3.  镜子的视场角≥120°；镜子景深：3-120mm，近景景深不低于3mm,远景景深超过120mm。

- 4.  插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥130°，向下弯曲≥130°；

- 操作手柄按键≤2个，方便操作。

- 质保期不低于5年。

- 三、电子支气管镜 1套

- （一）电子支气管镜工作站 - 1、屏幕大小≥ 24寸高清液晶显示屏幕; - 2 、图像处理器： - 2.1控制面板尺寸≥ 7.0英寸，可以触屏； - 2. 2 有优化图像功能，可以从多帧图像中，自动截取清晰度最高的一张图；高清视频信号输出分辨率≥1920×1080； - 2.3可兼容同品牌的电子支气管镜、电子鼻咽喉内窥镜、一次性支气管镜等镜子；便于科室多场景运用。 - 2.4；可同时连接两路电子内窥镜进行一屏同显，亮度可调节，可以待机，可以关闭图像成像功能，直接检查镜子的清晰度。 - （二）电子支气管镜手柄部件 - 1、适用范围：适用于3个月及以上患儿；视场⻆≥ 140° - 2、景深 2 mm - 150 mm;外径 ≤ 2.8mm，工作通道内径 ≥ 1.2mm两根 ; 镜体插入管软管前端弯曲⻆度:向上≥ 210°，向下≥ 130°; - 3、使用年限≥ 6 年，有特殊材质可以保护镜体，降低反复洗消和⻓期使用对内镜的损耗。 - 4、操控部手柄≤ 2个功能按键，可进行图像摄录，图像冻结，图像缩放等预设功能; - 5、洗消方式≥2种，需要自带保护帽、ETO帽，可进行全镜体的浸泡洗消或低温等离子灭菌洗消。 - 三、配置要求： 1.图像处理器（一台） 2.24寸显示屏（一台） 3.电子支气管镜手柄部件（两条） 4.一体化台车（一个） 5.消毒套件（一套）

质保主机5年  手柄等其余部件3年