名称：一次性使用激光光纤套件（主要参数：1.1 由散射光纤、冷却装置（包含冷却套管和冷却循环管）和导向骨钉装置组成；1.2 与磁共振设备兼容，可在1.5T或3.0T场强下正常使用。1.3 环氧乙烷灭菌，一次性使用。）

【散射光纤】

1.用途：前端具备散射端，可将激光散射照射周围球状空间，产生热消融效应

2.个性化要求：能够传输980-1064nm波长半导体激光，预期最大可传输功率为15W，传输效率＞80%；散射端长度3-20mm，芯径为365μm-400μm。

4.包装灭菌：环氧乙烷灭菌，一次性使用

【冷却装置】

1.用途：冷却套管为前端密闭双层套管，近尾端有两个进出水接口，尾端开口，内含导丝，用于流通冷却水。散射光纤可放置固定于冷却套管内。

2.结构组成：植入颅内的光纤套件必须无组织损害性，或者组织相容性好（排异性小）。

3.个性化要求：冷却循环管分进水管和出水管，双排管结构设计，两个管前端均具备插针，可插入水袋/瓶出水口，进水管固定于蠕动泵内。冷却循环管长度需适配核磁共振检查室环境。

4.包装灭菌：环氧乙烷灭菌，一次性使用。

【导向骨钉装置】

1.用途：导向骨钉装置可固定于颅骨孔上，尾端具备锁紧螺帽，可锁紧固定冷却套管。

2.结构组成：钛合金（避免影响核磁共振机器工作）

3.个性化要求：具备全塑料材质导向骨钉装置，可满足特殊情况需求；导向骨钉装置长度需适配不同需求。

4.包装灭菌：环氧乙烷灭菌，一次性使用

激光设备要求

- 能与激光光纤配合，通过将冷却套管置入颅内病灶位置，内部置入传输激光的光纤，可控制激光传输能量至病灶和周围组织，照射加热达到并维持足够的温度，对病灶进行消融、坏死或凝固，造成不可逆的热消融，达到治疗目的。

- 该软件应与重庆医科大学附属儿童医院影像科安装的1.5T和3TMRI扫描仪兼容；

- 整机一体化设计，无其它组件额外占用检查室面积；

- 可移动式设计，具备4个万向脚轮，可在任意区域内移动和锁定；

- 终端实际输出功率与标称值偏差＜10%，输出方式为连续或脉冲；

- 具备安全脚踏控制系统，可以通过软件系统、脚踏开关和急停按钮控制激光输出；

- 具备激光发射转接端口，可与激光光纤连接，将激光传输至光纤尖端进行治疗；

- 指示光可见范围，显示清晰；

- 主机带显示屏，可显示激光和水冷却相关信息，并可设置相应参数，触摸屏最优；

- 激光电源能够监测激光器状态，当输出波动超过预设范围、激光器温度过高时可自动切断激光输出；

- 具备冷却系统，包括激光器冷却，确保激光输出稳定；以及光纤冷却，通过水循环保证治疗温度在可控范围内；

- 具备防护眼镜，保护使用者在使用过程中眼睛不被激光损伤；

- 配备工作站硬件优秀，至少为近1年主流产品，存储容量大，可外接大容量存储；

- 软件要求：① DICOM网络协议模块和患者序列管理模块：支持MRI、CT、PET、DTI等医学影像DICOM数据读取、预览和显示，可一键导入单一目录下所有文件和子文件夹的医学影像文件；图像融合模块：可融合多种不同模式的患者影像数据,支持包含但不限于CT/MRI/CTA/MRA/DSA/PET/DTI的影像融合，可显隐不同序列，可通过改变参数调整显示效果；② 三维浏览模块：可对患者的三维模型进行放大/缩小、平移、旋转，可显隐及调节不同三维模型的透明度，多个三维模型可叠加显示；③ 影像配准模块：可对患者影像数据进行空间位置配准，使不同影像数据位置统一，可自动或手动配准，手动配准方式可对影像进行平移、角度旋转及微调；④ 模型提取处理模块：可根据设置的参数对患者影像进行三维模型提取重建，可对三维模型自由分割和剪切，可更改三维模型颜色；⑤ 兴趣区域勾画模块：可根据影像手动或自动勾画感兴趣区域，可对感兴趣区域（消融范围）进行距离、深度、直径、体积等测量；⑥ 磁共振温度成像模块：可网络接收磁共振影像数据信息，采用质子共振频率测温法，将特定磁共振影像中的相位变化与组织温度变化相关联，计算并显示在软件界面，温度误差＜1℃；⑦ 消融程度成像模块：可通过温度与时间关系实时计算出消融范围；⑧ 数据保存回看模块：软件可自动保存所接收的影像数据和操作，使用者也可随时手动保存当前状态。可回放术中完整治疗过程，包含各时段温度信息和消融范围信息。图像数据可以多种不同的方式进行操作和查看，包括但不限于：实时图像、带温度图覆盖的实时图像、带热消融估计覆盖的实时图像、保存的参考图像；

- 扫描位置参数计算模块：软件可选择术中监测的层面，并能够计算该层面在磁共振下的位置参数，在磁共振内输入该参数可获得相同层面。