- 脑氧饱和度监测仪参数

- 一、 总体要求

- 1.基本功能：设备须为无创、连续监测式区域氧饱和度监护仪，用于同步监测患者头部及躯体多个组织的氧饱和度变化，为临床评估组织缺血缺氧风险、及时干预提供依据。

- 2.设备质保期不低于6年。

- 二、 硬件配置与性能参数

- 监测通道：

  - 通道数量：须支持4通道同步监测，主机屏幕能同屏实时显示4个部位的rSO2数值及趋势图。

- 传感器系统：

  - 通用性与智能提示：当进行多部位组合监护时，系统应能智能提示传感器放置顺序。若传感器放置位置与屏幕显示不符，用户须能在监护前或监护中重新定义通道位置标签，可更改的预设位置标签不少于20种。

- 显示系统：

  - 显示器：主机须采用一体化设计，屏幕尺寸≥10英寸，支持触控操作。设备应提供支架模式和平板模式，并可调节屏幕亮度以适应不同临床环境。

- 数据接口：

  - 输出接口：设备须配备丰富的数据接口，至少包括：USB 3.0、 USB 2.0、 串口(RS-232)、 VGA 端口。

- 电源与电池：

  - 电池续航：内置锂电池，具备意外断电保护功能。在满电状态下，断电后可持续工作≥20分钟。

- 三、 监测核心功能

- 测量性能：

- 测量范围：rSO2有效测量范围须覆盖20% ~ 90%。

- 准确度与精度：设备测量值与颈静脉球氧饱和度平均值之间的相关系数≥90％±10%，在临床有效测量范围内的准确度为±1%。

- 信号质量：

  - 信号质量指示：须具备实时信号质量指示功能，以图形或数字方式显示每个通道的信号强度和稳定性，信号强度分级不少于5级。

- 数据更新：

  - 刷新频率：rSO2数值及波形刷新频率应≤1秒/次。

- 四、 数据分析与高级功能

- 基线功能：

- 基准线标定：须具备基线标定功能，允许用户设定参考基线（如术前基线），并以此为基础显示rSO2的相对变化百分比（Δ%）。

- 自动基线设定：支持手动设置基线。若未手动设置，系统须支持基于预设时间自动设定基线，提供的自动基线时间选项不少于5种。

- AUC功能：

- AUC评估：须具备AUC功能，用于量化评估rSO2低于设定阈值以下的面积-时间积分，反映累积氧合缺失严重程度。

- 阈值设置：AUC计算的启动阈值，既可基于患者基线自动设定，也可手动设定。并允许在监护过程中任意时刻将AUC数据复位归零。

- 趋势分析：

- 趋势平均：须能显示过去一小时rSO2值的滚动平均值，以辅助识别缓慢的渐进性变化。

- 趋势视图：趋势图显示模式应支持单轴视图（所有通道同一纵坐标）和双轴/多轴视图（不同通道可独立纵坐标）切换，便于对比分析。

- 扫描时间：趋势回顾的时间窗口范围选项应不少于6种，以满足长短期数据观察需求。

- 五、 报警与事件管理

- 报警设置：

- 报警界限：报警上下限可手动设置，范围应覆盖下限15%-90%，上限20%-95%。系统应支持基于患者基线为每个通道自动设置报警限。

- 报警提示：报警时应有声光提示，报警音量调节档位不少于9级，报警状态应有明确的颜色和文字信息区分。

- 事件标记：

  - 系统须允许在监护任意时刻进行事件标记。事件库预置选项不少于240种，且用户可自定义编辑事件名称。

- 六、 数据管理与输出

- 通道标识：屏幕显示时，应以不同颜色和数字清晰区分并标记各个监测通道。

- 软件报告：须提供专用配套数据分析软件，可下载监测数据并生成包含数值、趋势图、事件标记、AUC等信息的单项综合报告。