细胞成像微孔板检测仪市场调查参数

一、 核心功能要求

★一体化功能：系统需集成以下两大核心功能：

模块一：全自动微孔板成像分析：具备基于倒置荧光显微镜的全自动明场、荧光（至少3色）、彩色明场及相差成像功能，支持活细胞长时间培养与监测。

模块二：高通量微孔板检测：具备基于光栅系统的多功能检测功能，至少包括荧光、化学发光和吸收光检测。

二、 主要技术参数

（一）通用性与环境控制

1.兼容性：可兼容6-384孔板及常用细胞培养器皿（如培养皿、培养瓶）。

★2. 温度控制：具备全区域精确温控功能，控制范围至少覆盖 +4℃ 至 45℃，能稳定维持37℃用于活细胞实验。

★3. 气体控制：可配置二氧化碳（CO₂） 控制系统，以维持活细胞培养环境。具备氧气（O₂） 控制功能可作为优选。

4.震荡：具备线性、轨道等不少于两种振荡模式，速度与时间可调。

（二）成像模块核心参数

1.相机：配置科学级CMOS或CCD相机，分辨率不低于200万像素。

2.物镜：配置不少于3个常用倍率的物镜（如4×, 10×, 20×），涵盖荧光与相差观察需求。

3.荧光光路：采用LED光源与滤光片立方体（Cube）设计，机载标准配置不少于3个常用荧光通道（如DAPI, GFP, RFP/Cy3）。

4.自动聚焦：具备全自动聚焦功能。

5.具备自动多层聚焦拍摄及图像融合能力。

（三）光栅检测模块核心参数

1.荧光检测：波长范围覆盖常用探针（如紫外至远红外观），具备激发和发射光谱扫描功能。动态范围不低于5个数量级。

2.发光检测：可进行高灵敏度化学发光检测，动态范围不低于6个数量级。

3.吸收光检测：具备紫外-可见光吸收检测能力。

（四）软件与分析功能

1.控制软件：软件需集成图像采集、微孔板检测、实验设计与数据分析功能。

2.成像分析：软件需具备基本的细胞图像分析功能，如细胞计数、 confluence（融合度）计算等。

3.数据导出：可方便地将定量结果导出至Excel等通用格式。

三、 配置清单（简化版）

1.集成成像与检测功能的主机 1套

2.科学级CMOS/CCD相机 1套

3.标准物镜组（如4×, 10×, 20×） 1套

4.标准荧光滤光片组（不少于3个通道） 1套

5.二氧化碳控制系统 1套

6.微孔板温控与振荡模块 1套

7.数据采集与分析工作站（含软件） 1套

- 服务要求：

1.必要的安装、培训及售后服务

2.软件终身免费升级维护

3.质保5年