雾化器市场调查参数

（非网式雾化器）

| 参数项 | 说明 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 医用雾化器 / 医用面罩式雾化器 /气体压缩式雾化器 |
| 规格型号 | 儿童面罩型（区分：儿童标准/儿童加长/婴儿型）；按产品组成结构分为面罩型、咬嘴型及组合型 |
| 包装规格 | 一次性使用/非一次性使用；包装单位及包装数量（如1支/袋，10盒/箱，100支/箱等） |
| 灭菌方式 | □ 环氧乙烷灭菌 |
| 罩规格/型号 | 按适用年龄分为：婴儿型（S）、儿童型（M）、成人型（L） |
| 面罩材质 | 医用级PVC、食品级PP、PE、PETG、TPU、硅胶等；儿童面罩优先选用柔软、无刺激、高透光材质 |
| 面罩结构特点 | □ 带绑带 □ 带可持手柄 □ 蝶形接口 □ 可360°旋转连接 □ 双活动瓣膜设计 |
| 导管规格 | 长度：2米（标准）/ 2.1米（加长）；导管外径：F14（4.7 mm）、F16（5.3 mm）、F18（6.0 mm） |
| 面罩连接牢固性 | 能承受15~20 N静态拉力持续15秒不脱落或断裂 |
| 配件完整性 | □ 雾化杯 □ 输氧导管 □ 面罩（含固定绑带） □ 口含器（可选） □ T型管（可选） □ 过滤片 □ 其他（需注明） |

| 参数项 | 参考指标要求（以儿童适用型为主） |
| --- | --- |
| 雾化率/雾化速率 | ≥0.2 mL/min（国际ISO 27427标准要求雾化速率0.2-0.5 mL/min） |
| 雾化颗粒中位粒径（MMD） | 要求2.2~4.0 μm。部分高端产品可达2.6 μm |
| 小于5 μm的雾粒占比 | >50%（ISO 27427标准） |
| 残液量 | ≤1.0 mL（或≤10%杯容积） |
| 气体流量 | 4~8 L/min |
| 输出压力范围 | 正常工作压力60~150 kPa；异常时最大压力150~400 kPa |
| 工作噪声 | ≤60dB(A)（国际标准要求≤65 dB） |
| 雾化杯容量 | 6 mL、8 mL、10 mL等多种规格 |