- 血药浓度全自动免疫分析仪市场调查参数

- 一、仪器参数要求

- 检测原理

- TDM全自动免疫分析仪应基于高灵敏度免疫检测方法。

- 检测速度

- 首结果输出时间不超过30分钟，仪器检测速度应不低于50测试/小时。

- 样本处理能力

- 样本位不少于50个，支持连续进样和随机进样，具备急诊插入功能和条形码识别系统。样本针应具备液位探测功能。

- 试剂存储系统

- 试剂位不少于20个，试剂盘应配备冷却功能（温度控制在2-8℃），试剂针带预热装置和液位探测功能。

- 精确度要求

- 批内和批间变异系数（CV值）应低于15%，确保检测结果的可靠性和重复性。

- 检测项目要求

- 设备应能支持以下常用治疗药物的浓度监测，覆盖我院临床主要需求。治疗药物包括但不限于抗癫痫药物（丙戊酸、卡马西平、苯巴比妥）、抗肿瘤药物（甲氨蝶呤）、抗微生物药物（万古霉素）、免疫抑制剂（环孢霉素、他克莫司）、心血管药物（地高辛）等。设备应具备检测方法开发能力，支持新检测项目的扩展需求。

- 系统集成与数据管理

- 预装操作系统，配备触摸屏显示器，可与医院LIS系统无缝连接，实现检测数据自动传输。仪器应具备数据存储功能，记忆容量不低于1000个测试（含检测项目、时间、日期、序号等）。软件应具备用户权限管理，确保数据安全性和完整性。

二、配套试剂参数要求

- 试剂性能要求

- 1.1 特异性：试剂应具有高特异性，能够准确识别目标药物，减少代谢物或其他结构类似物的交叉反应。

- 1.2 灵敏度：检测下限应满足临床监测需求，通常要求能达到ng/mL级别。

- 1.3 线性范围：检测线性范围应覆盖药物的治疗窗，并能直接或稀释后检测到潜在中毒浓度。

1.4 准确度：回收率应在85%-115%范围内。

1.5 精密度：批内和批间变异系数应低于15%。

- 试剂规格与稳定性

  - 试剂包装规格：应提供多种包装规格（如50测试/盒、100测试/盒），适应不同检测量的需求。

  - 质控品：应提供配套质控品，不少于3个浓度水平，便于日常质量控制。

  - 校准品：溯源体系完整，工作曲线不低于5个浓度水平，稳定性应不少于30个工作日。

  - 前处理试剂：对于需要前处理的检测项目（如环孢霉素、他克莫司等），应提供专用样本萃取液或前处理试剂。

  - 兼容性及安全性：试剂应明确标示适用仪器型号，确保与仪器良好兼容。对于含有潜在有害成分的试剂，应提供明确的安全警示和操作指南。

  - 稳定性：未开封试剂有效期应不少于12个月，开封后稳定性应满足常规使用周期。

  - 保存条件：大多数试剂应可在2-8℃ 条件下保存，避免冷冻；某些试剂可能要求-20℃保存。