附件2：

纯水机维保服务要求

一、服务内容

整机全保，含所有人工、全部零配件及滤芯耗材，开机率保障、相关质量检查、设备的安全检查及出水水质达标要求。

二、服务质量要求

1. 保修期内，投标人负责解决我院合同设备运行中产生的故障，故障维修不限次数且包含人工及零配件费用，所更换的配件必须是全新。同一部件维修3次及以上，但仍有故障，影响科室使用，必须更换原厂全新合格配件。

2. 投标人对合同内设备提供每2月/次的定期维护与保养及设备安全检查（包括机器清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气检查等），任何两次定期维护和保养之间的时间间隔不得低于50天，否则后一次维护和保养服务视同无效。每次维护保养完成后，须通过我院提供的小程序进行作业记录，向我院医学工程科提供详细的维护保养报告。并提供年度保养服务总结报告。

2.1《设备巡检保养表》可由公司自行提供模板，内容包括不限于：检查目的、检查项目、设备性能检测、校准、检测周期、分析评价等。保养的内容有，外观、板块、电源的检测和校准、设备清洁、必要的机械或电气检查等。

- 开机率及响应时间：投标人须确保合同内设备开机率≥98%，按照一年365天计算，停机时间一年累计不超过7天，单次停机时间不超过24小时，如果单次停机或累计停机超过时限，每超过一天（含1天内），则合同期延长两天，并支付我院（年度维保费用*1%）元/天/台的赔偿金，依此类推；机器正常工作状态后，作为维修结束。投标人提供24小时热线服务电话随时在线响应。接到我院报修电话后，维修响应时间≤1小时（包括节假日），到达现场时间≤3小时，现场确认故障原因≤6小时。投标人工程师未按要求时间到达现场所造成的停机时间每延长一天（不足一天，按一天计算），合同期延长二天。

- 4.出水水质达标要求：肾内科纯水机电导率TSD≤10、其他科室纯水机电导率TSD≤15。

- 5.投标人具有工程师须有本合同内设备维修资质。为确保工程师及时到达现场并提供有效的维修服务，投标人至少指定2名工程师负责本项目。

- 6.维修完成后应进行维修服务记录，每次维保服务后，投标人应进行详细登记，最终形成年度维修维护保养服务报告（附每次维修维护作业记录），且均须经使用科室以及医学工程科工程师签字后交医学工程科存档，作为合同年度付款依据。