光学相干断层扫描仪技术参数

- OCT扫描光源：扫频激光光源

- ★扫描速度：不低于400000次A-Scan/秒

- ★扫频激光器中心波长：≤1050nm（不计算允差）

- 测量最小瞳孔直径：≤2mm

- ★眼前节扫描深度：≥12mm

- ★眼后节扫描深度：≥12mm

- ★眼底扫描长度：≥24mm

- 前节扫描长度：≥20mm

- 轴向分辨率（光学）≤3.8um

- 横向分辨率（光学）≤10um

- 扫描方式：单线、十字、辐射、网格、栅格、ONH、GMA、黄斑容积、3D黄斑、3D黄斑15x9、3D视盘、黄斑OCTA、视盘OCTA，前节单线、前节辐射、高清辐射、前节3D、前节OCTA

- 实时眼球追踪≥128Hz

- 屈光补偿范围：-30D～+40D

- ★内置眼前节镜头,前后节扫描切换时不需要更换镜头

- 眼底图成像方式：共聚焦激光眼底成像

- 眼底图成像范围视场角≥60°╳60°

- ★眼底成像波长: ≤830nm（不计算允差）

- 视网膜成像功能：单线扫描≥24mm，同时显示玻璃体、视网膜与脉络膜结构

- 视网膜及黄斑厚度测量准确度和重复性检测：测量准确度：≤3%，测量重复性：相对标准差≤0.75%

- 前节成像功能：单次扫描≥24mm，单次成像含角膜、前房、双侧房角、部分巩膜，晶体、前部玻璃体

- 晶体形态成像与测量：晶体厚度LT、晶体拱高、晶体矢高、晶体前表半径、晶体后表半径、晶体倾斜角度

- 角膜厚度测量准确性和重复性检测：测量准确度：≤3%，测量重复性：相对标准差≤0.75%

- ★OCTA成像功能：单次成像范围≥26mm╳26mm

- 单次OCTA最高分辨率≥1536╳1280

- OCT/OCTA扫描角度：≥81°╳68°

- 视网膜厚度地形图：可以手动测量指定区域视网膜厚度，也可自定义任意两层厚度进行自动分析。生成厚度地形图及偏差图，可在眼底图叠加热力图

- 视网膜三维图像分析模式：支持三维重建技术，支持基于三位模式的分层、自定义分区浏览模式

- 青光眼分析软件：内置正常人RNFL及神经节细胞复合体厚度数据库

- 视盘结构分析：自动识别视杯视盘位置与视盘边缘，测量垂直方向，水平方向、面积杯盘比，盘沿面积、视杯体积。支持6mm范围厚度图并对神经纤维层厚度分析

- ★青光眼综合分析：生成视盘结构分析与视盘OCTA量化分析的功能组合报告。支持黄斑区节细胞复合体，视盘结构，视盘周围神经纤维层厚度综合分析组合报告

- 眼前节分析软件：自动或手动测量ICL拱高，前房深度，前房体积，房角隐窝距离，巩膜突距离。3D重建房角状态，自动测量房角角度，巩膜突角度、房角开放面积、小梁网虹膜间面积。半自动角膜瓣厚度及位置测量。支持360全景房角自动量化

- ★脉络膜分析软件：可呈现任意扫描范围脉络膜中大血管影像。支持自动或手动测量脉络膜厚度，自动量化脉络膜体积，支持任意扫描尺寸可自定义的脉络膜中大血管层血流量化，量化包括CVI，CSI，CVV/a，CSV/a，以及2D平面的血管密度量化。

- 中文操作系统，电脑和OCT 主机分体化设计，便于电脑升级

- ★整机质保5年