项目清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多功能心电监护仪 | 15 |
| 2 | 监护仪 | 7 |
| 3 | 多参数心电监护仪 | 29 |
| 4 | 心电监护仪（带心电定位） | 1 |
| 5 | 多功能心电监护仪 | 2 |
| 6 | 遥测心电监护仪 | 11 |
| 8 | 2025C386监护仪 | 1 |

市场调查技术参数如下：

序号1：多功能心电监护仪

- 彩色液晶触控屏≥12英寸。

- 测量参数： ECG，呼吸，SpO2，NIBP，IBP，ICP，体温。

- 具备新生儿和儿童、成人模式。

- 标准配置2个有创血压接口，可同时实现双导有创血压和双体温检测，或有创和呼气末二氧化碳同时检测。

序号2：监护仪（病人监护仪（5台）及转运监护模块（2台））

- 主机：≥15英寸彩色触摸屏，≥12通道波形显示，二级触摸操作系统。

- 监护参数：标配双有创压、双体温、双血氧、心排量、BIS、主流CO₂接口或模块，以上参数均为CF级防电击。

- 转运监护模块：2套带屏幕的转运监护，可独立或配合主机使用（即插即用）。

- 屏幕5~8英寸，触摸屏，带把手。重量≤1.6kg（含所有标配接口及把手）。

- 转运监护参数接口：标配双有创压、双血氧、BIS、主流CO₂、升压法无创血压。

- 数据存储与传输：转运监护存储≥72小时全息波形，可向主机或中央站传输≥24小时数据。

- 输出接口：主机及转运模块均标配ECG/BP模拟信号输出接口和遥测接口。

- 心电监护：

8.1支持3/6/10导联，标配12导心电图接口模块。

8.2≥20种心律失常分析（成人、儿童、新生儿）。

8.3内置进口12导心电分析软件，支持ST段分析及报告输出。

8.4标配抗电刀干扰的心电电缆及夹式电极。

8.5 QRS检测精度≥99.8%（提供证明）。

- 血氧饱和度：

9.1显示血氧信号质量指数（SQI）和灌注指数（PI）。

9.2标配双血氧接口，支持同步双血氧测量。

9.3探头防水等级≥IPX7，平行夹设计。

- 无创血压：

10.1支持手动、自动（定时）、连续、腰麻及血压突变智能触发模式。

10.2测量精度±3mmHg。

10.3显示振荡波图、上次测量时间及下次倒计时（定时模式下）。

- 呼末二氧化碳：

11.1主机及转运监护均标配主流法CO₂接口。

11.2预热时间≤10秒。

11.3探头防水IPX7，可水洗消毒；适配器防水IPX4，带防雾膜。

- 有创压：

12.1主机及转运监护均标配双通道有创压接口。

12.2标配PPV、SPV测量功能。

12.3主机可同时实现双有创、双体温及主流CO₂测量。

- BIS：每台监护仪及转运监护均标配BIS测量接口及模块，转运监护上即插即用。

- 配置清单：

14.1病人监护仪 5台

14.2转运监护模块 2台

14.3主流法CO₂探头（含适配器） 5套

14.4 BIS测量模块 3套

14.5双血氧缆线 5根

序号3：多参数心电监护仪

- 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥2个

- 可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温、有创血压等基础参数

- 具备单血氧界面，可显示SpO2统计直方图

- 屏幕至少为12英寸电容触摸屏

序号4：心电监护仪（带心电定位）

一、产品用途

- 产品适用于患儿心电检测；

- 置入中心静脉导管时可进行心内腔电图定位

- 自带打印功能，可立即打印出心电定位波形图，适用于常规心电图纸

二、参数要求

- 可查看和导出病人数据，包括ECG波形；

- 带储存功能，可存储心电定位波形

- 心电导联模式：置管专用4 导联；

- 心率测量范围：成人范围 15～300bpm，新生儿/小儿范围 15～350bpm。

- 具有ECG波形冻结和记录功能；

序号5：多功能心电监护仪

适用范围：适用于成人，儿童，新生儿

- 显示器：≥10.4英寸彩色液晶屏，标配把手，标配电阻式触摸屏（支持戴手套或棉签操作），二级触摸操作系统；

- 标配参数接口或模块：ECG、Resp、NIBP、SpO₂、Temp、有创血压、主流法呼末二氧化碳；

- 心电图功能：

3.1标配≥23种心律失常分析（成人、儿童、新生儿）；

3.2 QRS检测精度≥99.8%（提供AHA数据库证明）；

3.3标配≥120小时ECG全息波形回顾及存储；

- 血氧饱和度：

4.1进口血氧技术，抗运动干扰、低灌注能力强

4.2测量准确度：80%~100%时±2%，70%~80%时±3%

- 无创血压

5.1测量模式：手动、定时、连续（全麻模式）、腰麻、智能触发、静脉穿刺模式

5.2测量精度：±3mmHg

- 呼末二氧化碳

6.1每台标配主流法CO₂接口

6.2同时支持插管及非插管病人的EtCO₂监护，适用于新生儿

6.3测量范围：0~100mmHg，呼吸率：3~150次/分

6.4预热时间≤5秒

6.5探头防水等级IPX7，可水洗消毒

6.6适配器防水等级IPX4，带防雾膜

- 有创血压：每台标配IBP测量接口

- 其他功能：支持数字放大、OCRG等视图，内置电子图解操作指南

- 联网要求：须与现有光电中央监护系统进行无线联网

序号6：遥测心电监护仪

- 标配监测参数：ECG ，Resp ，SpO2

- 传输内容 ECG ，Resp ，SpO2 波形，呼叫，报警暂停，ECG 导联，起搏检测，导联脱落

- 具备液晶显示能力，可显示 ECG 和 SpO2 波形

- ECG：输入阻抗≥5M Ω , CMRR≥95dB，起搏脉冲检测：±2 到 700mV

- SpO2：检测范围 0 ~ 100% ，PR 检测范围：30~300bpm；

- 工作电压范围：1.6~3.2V

- 使用两节 5 号电池供电，监测 ECG+SpO2 支持至少连续监护 5 天，监测 ECG 支持至少连续监护 8 天；

- 防水等级：≥IPX8

- 与现有光电中央监护系统进行无线联网

序号7：2025C386监护仪

一、监护仪外形结构：

- 一体式监护仪，可用于监护成人、儿童、新生儿患者

- 10.4寸彩色LCD显示屏，LED背光，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示

- 主机带电池重量<4kg

二、监测参数：

- 标准配置可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温

- 具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测

- 具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护

- 可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况

- 具备抗干扰和弱灌注血氧技术

- NIBP和IBP的测量范围宽，提升边界情况的测量准确性

成人：sys：25-290；dia：10-250；avr ：15-260

小儿：sys：25-240； dia：10-200；avr：15-215

新生儿： sys：25-140；dia：10-115；avr：15-125

- 支持心率变化统计和动态血压分析

三、系统功能：

- 支持中/英文字符和条码扫描枪输入

- 具有三级声光报警，参数报警级别可调

- 具备报警集中设置功能

- 具备血液动力学、药物计算功能

- 可选内置存储卡，也支持外部USB存储设备，支持掉电存储和U盘数据导入导出功能

- 具备Nurse Call报警功能

- 支持VGA外接拓展显示屏

- 具备1200小时趋势图表、1800个报警事件、1600组NIBP测量的数据存储和回顾功能，可升级48小时全息波形回顾

- 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面、大字体显示界面及标准显示界面等多种显示界面

- 具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置

- 标配普通锂电池，工作时间可达4小时

- 支持3通道记录仪

- 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰

- 独创支持附件收纳盒设计，让床旁附件管理更有序、更高效

- 防水等级达到IPX1标准

- 免费提供接口与现有临床信息系统连接