以下所有超声要求质保期不低于6年

一、腹部超声1台：

一	用途说明

1.1	用途：用于腹部、浅表、心脏、小器官、血管、儿科、其他等方面的临床诊断、科研教学、疑难病例会诊工作；配置最先进平台，所有软件均具备持续升级能力，可以满足临床应用；

1.2     要求参与机型为该厂家最高端机型，近三年内推出的最新机型

二	物理规格及人机交互要求

2.1	具备高分辨率彩色液晶显示器≥23英寸，高灵敏度防反光彩色触摸屏≥12英寸，支持手势操作控制，触摸屏角度可调

2.2	探头接口数量≥5个，全激活，互通互用

三	先进成像技术

造影成像技术

3.1造影成像功能支持但不限于腹部探头、浅表探头、心脏探头、腔内探头、凸线双平面探头、4D探头、介入专用探头等；支持高帧频造影成像技术，支持≥2种造影剂

3.2支持微血管造影增强功能、造影混合成像、时间参量成像功能；具备造影定量分析功能，支持时间强度分析曲线

3.3支持超高分辨率造影成像技术，可显示出＜100um以下直径的微小血管

弹性成像技术

3.4应力式弹性成像，具有压力提示，具有压力补偿技术，支持应变、应变率和应变直方图的测量

3.5剪切波弹性成像，要求支持不限于凸阵探头、线阵探头

3.6支持高帧频剪切波弹性成像

3.7支持粘弹性成像技术，支持但不限于凸阵探头

血管成像技术

要求支持但不限于微血流成像技术，高分辨率血流成像技术，立体血流技术等高级血管成像相关技术

四    探头要求

4.1	探头类型：支持单晶体或纯净波技术，支持矩阵探头技术

4.2	探头配置:

单晶体或纯净波凸阵探头1把

单晶体或纯净波血管探头1把

微凸阵探头1把

高频线阵探头1把

二、腹部超声1台：

# 一、用途：主要用于成人、儿科、腹部、血管、浅表小器官、肌骨、神经、泌尿、术中、介入等方面的临床诊断、科研教学、疑难病例会诊工作，具备持续升级能力，可以满足临床应用需求的拓展。

# 二、技术及功能参数要求：

# ※1、配置要求：主机1套、凸阵探头1把、线阵探头1把、超高频线阵探头1把、微凸阵探头1把

# 2、具备高分辨率医用液晶监视器≥23英寸，分辨率1920x1080，广视角、高对比度动态显示图像，监视器自由臂可任意角度移动，大屏幕彩色液晶触摸控制屏≥10英寸

# 3、具备全程实时连续动态聚焦技术

# 4、具备组织谐波成像功能，≥3种不同方式的组织谐波成像

# 5、具备图像一键优化技术，可以一键快速优化二维图像、彩色图像、彩色取样

# 框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置

# 6、具备自适应成像技术，智能化解析滤波技术，抑制图像斑点噪声，可分级调

# 节≥8级

# 7、具备自动声速校正技术，自动匹配最佳成像声速，并将具体声速数值在屏幕

# 上显示

# 8、具备二维立体血流成像技术，通过对二维彩色多普勒进行立体渲染，增强

# 血流边界的显示及可视化效果，可以与彩色血流、彩色能量、高分辨率血流、超

# 精微血流联合使用

# 9、具备高分辨率血流成像技术，高空间分辨率和时间分辨率显示血流信息，具备方向性显示，可进行频谱测量

# 10、具备超精微血流成像技术，滤除组织运动伪像，以与信号强度相关的颜色

# 显示血流图像

# 11、具备实时组织弹性成像功能：具有应变比值定量分析，可进行任意两个区

# 域间应变比的计算，具备应变曲线，应变平均值的时间变化可实时显示于图形上，

# 具备自动选帧功能，可自动提取稳定压力下的最佳图像，自动应变比值定量分析

# 功能，点击病灶部位即可自动取样病灶和脂肪层ROI，并进行应变比值测量。

# ▲12、实时组织弹性成像功能包括且不限于支持凸阵、线阵、腔内探头、双平面探头、360环扫探头、腹腔镜等探头

# ▲13、具备针对弥漫性病变分级定量功能， 弥散定量诊断参数≥11个，具备应变直方图显示

# 14、具备剪切波弹性成像功能：测量值可以两种显示杨氏模量（KPa）、剪切

# 波速度（m/s），同时显示四分位间距。具备质控指数，提高测量准确性及重复性；

# 具有剪切波速度分布直方图，外部输出测量数据可用CSV文件格式。

# ▲15、测量Vs的同时，可进行脂肪衰减系数测量

# ▲16、具备多模态弹性成像功能：具备多种肝脏状态的定量指标，支持在同一切面下同时进行应变式弹性成像和剪切波实时双幅显示；具备多种肝脏状态的定量指标，可提供肝纤维化指数、炎症指数、声衰减指数等，进行精准的定量评估；具备精细化操作质控指标，可提示组织应变方向，确保测量数据的准确性

# 17、具备测量和分析软件： 一般测量、多普勒血流测量及分析、外周血管血流测量与分析、髋关节角度测量与分析（可显示基于Graf分布的髋臼类型）

# 18、报告功能：可以调取既往测量报告，历史检查数据可在报告中分开显示，用户自定义估测公式：每一种应用可以设定≥30个公式，测量结果的字号可更改≥3种选择

# 19、主机硬盘≥1TB，电影回放单元≥63500帧

# 20、系统数字化通道≥7,072,000；系统动态范围≥320dB，系统具有可任意互换电子探头接口≥6个（可至少激活4个）

# 21、TGC时间增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥8段

# ▲22、显示位置调整：线阵扫描感兴趣区的图像范围-30°～+30°

# 23、取样容积大小及位置范围：宽度0.5mm至20mm逐段可调

# 24、图像管理与记录装置：超声图像存档与病案管理；内置DICOM 3.0标准输出接口

# 25、凸阵探头1只，主要用于常规腹部检查，单晶体探头，频率范围最低≤1MHz，最高≥6MHz，扫描角度≥70°，全视野，18cm深，帧速率≥62帧/秒

# ▲26、微凸阵探头1只，主要用于小儿腹部、新生儿颅脑 、颈部血管及术中扫查，要求频率范围最低≤4MHz，最高≥8MHz，扫描角度≥80°，头端曲率半径≤21R

# 27、线阵探头1只，适用于乳腺、甲状腺、颈部及外周血管的扫查，要求频率范围最低≤2MHz，最高≥12MHz，扫描宽度≥38mm

# ※28、超高频线阵探头1只，主要用于乳腺、甲状腺、肌骨以及浅表小器官扫查。要求频率范围最低≤5MHz，最高≥18MHz，扫描宽度≥38mm，探头头端有刻度标尺，通过将病灶位置与探头刻度相关联，可用于术前定位。

三、全身彩色多普勒超声1台

- 用途:

超高端全身彩色多普勒超声诊断系统，主要用于腹部、心脏、血管、小器官、肌肉骨骼、神经、术中、弹性、造影及介入等方面的临床诊断和科研教学工作。具有世界最新平台，具备持续升级能力，可满足临床开展新技术应用的需求，要求参与机型为该厂家最高端机型，近三年内推出的最新机型。

- 主要技术功能

1.≥24英寸全高清视频显示器，操作面板具备液晶触摸屏≥13.3 英寸，1920 x 1080 像素分辨率，可倾斜的角度为30°-60°，可进行高度调整及旋转。

※2.具备全聚焦相干成像，整个图像区域无焦点，支持所有探头及应用条件。

※3.支持通过数字化减影技术，有效减少大血管及微细血管结构的噪声，可用于周围血管、浅表组织及胎心检查等，并支持≥5级可调。

4.支持超声造影成像功能，采用相干脉冲成像造影技术，发射和接收过程中采用精确的相位和振幅调制控制，利用所获取的造影剂非线性基波及非线性谐波信息进行造影成像。

5.弹性成像技术：实时应变式弹性成像、自动点式剪切波弹性成像、二维剪切波弹性成像。

※6.脂肪定量超声技术:

1）基于背向散射和衰减系数，进行二次拟合运算，以%为单位。

2）显示测量选定感兴趣区域的组织，并计算超声衍生脂肪分数，以评估脂肪含量。

三、探头配置

1.探头配置类型：腹部探头、高频线阵探头、成人心脏探头、超高频线阵探头、小微凸探头、小儿心脏探头。

四、心脏彩超1台

一、用途：主要用于成人及儿童心脏、腹部、浅表、经食道等方面的临床诊断、科研教学、疑难病例会诊工作，所有软件均具备持续升级能力，可以满足临床应用需求的拓展。

二、技术参数要求

1.主机成像系统：操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸；可通过手指滑动触摸屏进行翻页，触摸屏可以与主显示器实时同步显示动态图像。

2.二维灰阶成像参数

2.1探头规格：所配单晶体或纯净波单晶体探头≥2把

2.2所配探头工作频率范围：

2.2.1

2.2.1.1单晶体或纯净波成人心脏探头：成像频率≥1-5MHz

2.2.1.2儿童心脏经食道二维探头：成像频率≥3-7MHz

2.2.1.3单晶体或纯净波儿童心脏探头：成像频率≥2-9MHz

2.2.1.4儿童腹部探头：≥5-8MHz

2.2.1.5 浅表探头：≥5-12MHz

2.2.2扫描速率：相控阵,18cm深度时，帧速率≥ 98 帧/秒

3.彩色多普勒血流成像参数

3.1彩色显示角度：20-120°选择

3.2具备专业冠脉血流成像模式，可支持所有心脏成像探头

4.频谱多普勒成像参数

4.1最大测量速度

4.1.1脉冲多普勒（PW）：1.6MHz，0°时，血流速度最大≥7m/s；

4.1.2连续多普勒（CW）：1.8MHz，0°时，血流速度最大≥20m/s 。

4.2最低测量速度≤2mm/s(非噪声信号)

4.3取样宽度：宽度≥1-16mm;分级可调

5.组织多普勒成像参数

5.1具备高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像

5.2专业TDI测量软件包，可进行组织速度、位移、应变、应变率等进行整体和节段定量分析

5.3具备二维心功能定量技术

6.成像技术参数：

6.1超声造影成像参数，支持造影技术，支持心室、血管、腹部造影成像，支持心肌灌注造影成像；

6.2实时智能旋转成像，实时三维探头可在不移动探头情况下可实现0－360度任意平面显像；

6.3实时任意多平面成像，实时任意多平面成像支持自动心脏功能定量分析；

6.4具有实时三维成像功能

6.4.1实时三维灰阶成像和实时三维血流成像

6.4.2 实时三维全容积成像，且可以独立调节分辨率和帧频

6.4.3 实时三维缩放成像，专用成像预设模式，用于心脏瓣膜等结构成像

6.4.4 具有类似透视心腔镜成像，显示心脏结构铸型，容积图像透明度可根据需求更改，支持深度光源成像，应用于所有心脏容积图像

6.4.5具有类似彩色心腔镜成像，彩色血流和透视模式联合使用，易评估实时三维血流空间状态，支持深度光源成像

6.4.6实时双容积视野成像，支持内面观和对面观，可显示同一心脏容积图像不同观察方向两个容积切面，支持实时和冻结状态下的经胸及食道三维图像显示

7.测量及定量分析

7.1常规测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒）

7.1.1 一般常规测量

7.1.2 多普勒血流测量及分析软件包

7.1.3 专业心脏功能测量与分析

7.1.4 自动、实时多普勒频谱波形分析，在实时或者冻结模式下都可以使用

7.2具有自动二维左心功能定量，依据选择的心脏切面自动描记感兴趣区，自动计算EF，ESV，EDV，最大体积，最小体积以及LVEF、PER、PRFR、AFF

7.3心脏自动应变定量：支持心脏常规二维、心脏造影成像等多种模式下使用

7.4 具有自动左室应变定量，全自动识别左心室切面并追踪，快速获得左心室整体应变值、左心室长径值、左心室18节段应变牛眼图和达峰时间牛眼图

7.5 具有自动左房应变定量，全自动识别追踪左心房切面，快速获取左心房储备功能、管道功能、收缩功能应变值及曲线

7.6 具有自动右室应变定量，全自动识别追踪右心室切面，快速获取右心室四腔和游离壁整体应变值，同时得到右心室游离壁三个节段应变曲线

7.7具备自动心肌运动定量分析，可在机智能分析心脏长轴和短轴图像，不依赖ECG可在机选择分析内、中、外三层心肌信息。

7.8 具备对心脏二尖瓣和三尖瓣瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能。

7.9心脏实时三维自动定量分析，可对三维心脏图像进行自动识别，全自动计算左室、左房的三维径线、容积值及EF、SV等相关参数；提供自动的四腔、两腔、三腔二维切面，并可进行局部或整体的边界调节。

8、连通要求：支持HDMI/DP/DVI/S端子等方式信号输出，支持DICOM 3.0数据传输并免费实现HIS/RIS/PACS连接。

※9.所推荐产品为制造商心脏超声最高端型号且全新产品，生产日期为中标结果公告之日起前3个月内生产。

※三、配置清单

1.成人二维心脏探头 1支

2.儿童二维心脏探头 1支

3.经食道儿童二维心脏探头1支

4.儿童腹部探头1支

5.浅表探头   1支

4.超声诊断仪系统主机 1台（含全身应用软件及心血管软件包）