设备一（1台）：

1.支持的患者类型：新生儿、儿童。

2.NO 输出浓度及步长：0～80 ppm，步长为1 ppm。

3.NO 输出浓度精准度：±2ppm；或一氧化氮设置值的±20%，取大者。

4.可监测的参数：NO（一氧化氮），NO2（二氧化氮）。

5.NO 浓度监测范围及精准度：0ppm～100ppm，小于等于20ppm范围内，±2ppm或一氧化氮实际读数的±20%，取大者；大于20ppm范围内，±5%F.S。

6.NO2浓度监测范围及精准度:0～10ppm，±5% F.S。

7.NO报警范围：报警上限 1～100ppm；报警下限 0～99ppm。

8.NO2报警范围：报警上限 1～10ppm。

9.内置传感器：气体流量传感器、气体压力传感器、气体浓度传感器。

10.内部电池供电时间：90分钟及以上。

11.质保期不低于5年。

设备二（1台）：

1.治疗用一氧化氮(NO）气体来源：电化学催化还原法即时生成一氧化氮气体或从储气钢瓶中获得一氧化氮气体。NO浓度可直接调节ppm，无需通过调整NO流速设置ppm浓度。

2.无需过滤器过滤，所使用的气体中不含有害气体（如NO2，O3等）及金属颗粒物。

3.内置监测模块传感器，具备NO、NO2、O2 3种浓度监测参数。

4.NO 浓度监测范围：至少包含0ppm～100ppm。

5.NO 输出浓度范围：至少包含0ppm～80ppm，步长1ppm。

6.NO2浓度监测范围：至少包含0ppm～30ppm。

7.屏幕显示：彩色屏≥8英寸，可实时显示NO、NO2和O2的浓度。

8.设备采用纯度≥99%浓度的氮气（N2）作为载气，确保气体纯度避免空气中氧气对NO的氧化。

9.NO2浓度高报警限设置范围：1-5ppm。

10.设备可生成NO最高浓度≥3000ppm。

配置要求：

一氧化氮治疗仪主机、台车、反应体或NO气瓶、流量传感器、流量传感器线缆、电源线、储水杯。

质保期不低于5年，终身维护。