激光共聚焦显微镜探测器市场调研参数

1．扫描视野：≥25mm的大视野，适用于广域样本的观察。

2．扫描分辨率：≥8192×8192像素的扫描尺寸，能够在单张图像上实现高分辨率成像。

3．具备极快的采样速度，可以进行实时AI降噪，提升图像信噪比，特别适合活细胞快速高分辨成像。

4．采用低噪声探测器阵列进行点扫描共焦数据收集，提高信噪比，允许在较低的激发功率下成像，从而减少对标本的光毒性。

5．通过其空间阵列共聚焦探测器，实现了超低噪声和高灵敏度，进一步提升了共聚焦成像的潜能，分辨率≤100nm，提高了图像信噪比。

6．具有25个检测单元，能够收集来自每个扫描点荧光信号的二维空间信息，适合弱样品和3D深度层扫，适用于各种复杂的样品成像需求。

7．高速成像模式拍摄速度≥720fps（1024x16像素），能够完成大体积样品快速时间序列成像和大图拼接成像，同时将光毒性和光漂白最小化。

8. 质保期≥3年（同时对3年质保期和5年质保期分别报价）。