一、荧光定量PCR仪

- 支持96孔反应模块，兼容单管、8联管及96孔板。

- 反应体积范围涵盖1–50µl，可稳定进行低至5µl的重复实验。

- 升降温方式为半导体温控，最大升降温速度不低于3℃/秒。

- 具备动态温度梯度功能，可在单次运行中优化多个退火温度。

- 荧光检测通道：3个独立LED激发和检测器。支持顶部扫描，避免荧光串扰。

- 温度准确性≤±0.3℃，均一性≤±0.5℃（参照行业通用标准）。

- 配套软件支持定量分析、熔解曲线、多重检测及数据合并功能。

- 温度编程控制范围不小于4-100℃。

- 具备断电保护功能，程序运行中断电后可恢复。

- 仪器标准配置包含主机及基础操作软件，不捆绑特定计算机型号。

- 配置要求：荧光定量PCR一台、计算机工作站一套。

- 整机质保不少于5年。

二、荧光定量高通量PCR仪

1.支持384孔反应模块，荧光通道数：≥5色激发光通道和≥5色检测光通道。

2.温控范围4-100℃，具备动态温度梯度功能，1次实验可以优化≥24对引物，同时每对引物可优化≥16个不同退火温度。

3. 激发光源与荧光检测器分别≥5，且需一一对应排列，分别进行激发和检测，扫描时间≤8秒/通道。

4.温度均匀性≤士0.5℃，准确性≤士0.3℃(参照行业通用标准)。

5.配套软件支持多板数据合并、内参基因稳定性分析及实验模拟功能。

6.具备蛋白质熔解分析(FRET)功能。

7.反应模块固定设计，不能移动，确保温控稳定。

8.仪器配备触控操作界面，屏幕角度可调整。

9.软件内置实验设计辅助工具。

10.配置要求:荧光定量PCR系统1台;分析及控制软件1套;电脑

工作站1台;

11.质保期不少于5年。

三、荧光定量PCR仪

- 并行实验模式：独立的反应模块,独立运行不少于3种实验

- 荧光检测通道：≥8通道

- 软件应用模式：定量/定性、熔解曲线（多色熔解曲线）、多管多项目分析、相对定量、等位基因、HRM（高分辨率熔解曲线）、SAT实时荧光等温扩增

- 平均升温速率≥6℃/S

- 平均降温速率≥3℃/S

- 断电保护：有断电保护功能

- 质保期不少于5年。

四、普通PCR仪

- 支持96孔模块，兼容常见管型与微孔板。

- 温度范围0–100℃，升温速度≥3℃/秒。

- 具备温度梯度功能，梯度范围30–100℃。

- 温度均匀性≤±0.5℃，准确性≤±0.3℃（参照行业通用标准）。

- 支持程序中断恢复与断电保护功能。

- 可存储不少于1000个程序，支持U盘扩展。

- 具备热盖功能，高度可调，适用不同耗材。

- 支持网络远程控制与多机联控（选配）。

- 标配操作界面，支持程序实时监控与修改。

- 整机质保不少于3年。