便携式输液泵及耗材参数（仅供参考）

一、便携式输液泵

- 设备要求

- 适用范围：可用于静脉或硬膜外输注，适用于化疗药等；

- 可提供以恒定速率输液或使用者控制指令剂量的两种方式，或两种方式兼有（如使用者自控镇痛）；

3.输液泵警报功能:包括但不限于电池电力不足，电池耗尽，电池脱落，输液泵停止，输液泵故障，低储液量，高输液压力，输液管中有空气，试图运行时未安装一次性设备，马达锁死，上游堵塞等情况，实现声音、灯光和报警信息三种提示，同时显示具体报警信息，报警灵敏度可调节。

4.系统传输准确性:误差不超过±6%；

5.尺寸：体积小巧，可带电池随身携带；

6.重量：带电池重量≤1000g；

7.精度：输注精度不超过±5%；

8.输液速度至少包含0ml/h-50ml/h，0mg/h-5000mg/h，0mcg/h-25000mcg/h，最小速度至少精确到0.1ml/h;

9.储液盒容量：多种规格，可用临床常用输液规格（包括但不限于50ml,100ml,250ml）；

10.所有接触药液的部分均不含塑化剂DEHP；

11.提供定期的功能检查和测试程序；

12.设备需符合国家标准：GB 9706.1-2020、GB 9706.224-221，行业标准YY9706.108-2021、YY 9706.102（提供检测报告等依据）。

注：开标现场必须提供设备的样品。

- 配套耗材

- 耗材要求

- 管路预充容量：需配备0.2微米-0.25微米孔径的过滤器，总量不超过10ml；

- 2.液体通路材质包括但不限于医用级聚氯乙烯（PVC）或热塑性弹性体（TPE）或硅胶，不含塑化剂 DEHP；

- 3.鲁尔接头；

- 4.管道需有明确的流向标识；

- 5.无菌产品，独立包装；

- 6.能够与便携式输液泵配合使用进行输液；

- 7.输液套装每套使用时长至少24小时。

注：开标现场必须提供带包装的样品。