- 彩色多普勒超声系统 1台

- 1.显示器≥15.6英寸，分辨率:1920*1080，屏幕可独立主机调节，角度≥180°；触摸屏≥12.3英寸，支持带薄乳胶手套触摸，支持手势操作

- 2.主机内置探头接口1个，可扩展至4个互通互用全激活探头接口，主机内置≥1T硬盘

- 3.具备高分辨率血流成像、显微血流成像、高帧率血流成像、立体血流成像技术；立体血流可与其他多种血流技术联合应用。

- 4.具备二维灰阶成像单元、谐波成像单元、M型成像单元、彩色M型成像、曲线解剖M型、彩色多普勒成像、频谱多普勒成像、组织多普勒成像、扩展成像、斑点噪音抑制技术等

- 5、支持胸腔积液自动测量、腹腔积液自动测量、胸膜线自动测量，自动B线检测（自动计算B线数量、B线评分、B线间距、弥漫占比）

- 6、具备心脏二维自动测量、心脏频谱自动包络、自动速度时间积分测量、自动下腔静脉定量分析

- 7.具备心脏二维自动测量、心脏频谱自动包络、自动速度时间积分测量、自动下腔静脉定量分析

- 8、肌骨自动标注，支持一键自动识别肌骨标准切面，并自动用不同的颜色和名称标注切面中的软组织、骨骼等组织结构，支持肩关节、腕关节；支持肌骨六大关节教学示意图显示

- 9、探头自动唤醒，无需在触摸屏上点击即可切换探头

- 10、主机可支持探头类型：凸阵探头、线阵探头、相控阵探头、腔内探头（具备腔内实时温控技术，温度值在显示器上体现）、双平面探头、腹腔镜探头、经食道探头、容积探头等。

- 11、整机质保不低于5年

- 全数字掌上彩色多普勒超声诊断仪 2台

浅表 1台：

（一）性能、技术参数

1、用途：急诊、急救、床旁、麻醉、重症、浅表组织、小器官、外周血管等临床诊断；

2、显示器：可通过数据线连接不同品牌平板或手机（安卓系统）；

3、支持即插即用，须内置电池；

4、具有省电模式，自动冻结进入待机状态，并且可以瞬间解冻启动进入系统；

5、掌上彩超主机机身4个按键功能：一个冻结按键、三个自定义按键— “P”键（可自定义冻结/解冻和存储图像功能等≥7项）、“+/-”键（可自定义深度或增益调节等≥3项）；

6、主机须为一体化设计，自带电池耗能低，纯电池状态下使用时间≥180min；

7、具有有线传输功能；

8、掌上彩超本身符合IPX7标准，有效实现防水功能；

9、探头位置正中心与探头侧面有穿刺线标记点，软件须自带正中与斜面穿刺引导线，让穿刺介入更加精准快速；

10、具有全数字化二维灰阶成像单元、全数字化彩色多普勒单元、脉冲波多普勒模式（PW）、组织谐波成像(FHI)、AIO(一键优化)、穿刺引导、正中穿刺线、侧方穿刺线等功能；

11、须配备可调穿刺架,穿刺架引导角度≥3种；

12、具有二维和频谱同屏测量功能；

13、病人信息可通过二维码扫描获取；

14、具有箭头标记功能，箭头的位置，可视可调；

15、能够手动输入注释，注释的位置，可视可调；

16、具有体位标记功能；

17、能够实时存图、存电影，同屏显示；

18、具有病人信息管理系统，能够有效保护病人隐私；

19、须内置操作引导和Demo图，机器内部能提供标准的超声声像图；

20、探头频率：超宽频带、变频，基波频率≥3 种，谐波频率≥3 种，基波频率范围 4.5-10.0MHZ，谐波频率范围7.0-12.0MHZ；

21、具有回调图像后测量功能；

22、血管测量包(IMT自动测量、距离狭窄比，面积狭窄比，加速度，自动包络)（提供证明图片）

23、二维灰阶显像：

23.1最大扫描深度：≥14.8cm；

23.2具有预设检查模式，可调节多种参数，针对不同的检查脏器，不同的医生增加预设条件,获得最佳化图像，减少操作时间；

23.3增益调节：≥255，连续可调；横向增益：≥8段。

（二）配置要求：

1  主机及探头	1套

2  EVA包装盒	1套

3  电源适配器	1套

4  平板电脑	1套

腹部1台：

（一）性能、技术参数

1、用途：腹部、急救、床旁、麻醉、重症、急诊等临床诊断。

2、显示器：可适配平板电脑或手机。

3、掌上彩超主机支持即插即用，内置电池持续续航≥3小时。

4、掌上彩超主机机身含按键功能，一个冻结按键，至少三个自定义按键：可自定义冻结，解冻，存储图像，深度，增益调节等≥10项功能。

5、掌上彩超本身符合IPX7标准，有效实现防水功能。

6、掌上彩超整机带缆线传输信号，传输更稳定，帧频不丢失。

7、可手指触屏控制，分段增益调节、总增益调节、深度调节、焦点位置可随意调节、全屏放大缩小调节。

8、全数字化彩色多普勒单元。

9、脉冲波多普勒模式（PW）。

10、组织谐波成像(FHI)。

11、全数字化二维灰阶成像单元。

12、内置操作引导和Demo图，机器内部能提供标准的超声声像图。

13、基波频率≥3 种，谐波频率≥3 种。

14、超宽频带探头：基波频率范围 2.0-4.5MHZ，谐波频率范围3.0-5.0MHZ 。

15、腹部测量包：一般测量：距离、面积、周长等。

16  血管测量包：IMT自动测量、距离狭窄比、面积狭窄比、加速度、自动包络。

17、最大扫描深度 ≥37.3cm。

18、增益调节≥255，连续可调（B/C/D 可独立调节），横向增益≥ 8 段。

19、回调图像后测量功能。

20、一体化病案管理单元：病人资料、报告、图像等的存储、检索等。

21、肺部图像测量：胸膜线测量、B-Line测量。

（二）、配置要求：

1  主机及探头	1套

2  EVA包装盒	1套

3  电源适配器	1套

4  平板电脑	1套

- 便携式超声  2台

1.用途：用于神经、急诊、腹部、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科等全身应用。

2.系统技术参数及要求：

2.1.≥21英寸无缝纯平投射式电容屏，电容式触摸屏

2.2.主机内置≥3个可激活探头接口

2.3.主机内置≥4个USB 3.0接口

2.4.具有数字波束增强器

2.5.具有多倍波束合成

2.6.具有二维灰阶模式

2.7.具有组织谐波成像模式

2.8.具有宽带频移谐波

2.9.具有组织特异性成像

2.10.具有频率复合成像

2.11.具有空间复合成像

2.12.具有斑点抑制成像

2.13.具有独立角度偏转

2.14.具有扩展成像（要求凸阵、线阵可用，提供证明图片）

2.15.具有实时双幅对比成像

2.16.具有一键自动优化（包括应用于二维、彩色及频谱模式，彩色多普勒自动识别，包括ROI框位置、角度自动改变）

2.17.支持全屏放大，≥2档可调，（提供场景证明图片）

2.18.支持局部放大（支持前端、后端放大）

2.19.具有回波增强技术

2.20.支持智能血流跟踪（根据血管走行，自动识别并跟踪血管，自动调整彩色取样框的位置和角度，自动调整PW取样门的大小和角度；具备多普勒自动识别功能）

2.21.支持自动锁屏功能，开机状态下锁屏时间≤11秒

2.22.支持自动唤醒功能

2.23.具有常规测量软件包（腹部、心脏、血管、小器官，神经，产科、妇科、泌尿、急诊测量软件包等）

2.24.支持图像后处理，可处理参数≥26种

2.25.支持手动触摸屏上注释

2.26.支持手势操作（图像调整、测量和注释、图像浏览）

2.27.具有穿刺针增强技术，可跟随进针角度随时改变声束偏转角度，支持双屏实时对比显示增强前后效果，支持线阵和凸阵探头（标配）

2.28.屏幕内具有穿刺中位线，参数显示区可显示靶目标至体表距离，探头中心位置具有穿刺中位点标识，提高穿刺效率及准确性（提供证明图片）

2.29.≥142种体位图

2.30.支持DICOM 3.0兼容DICOM2.0

2.31.支持语言：英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）

2.32.内置超声教学软件，解剖图谱，标准的超声图像，扫查位置参考图，以及扫查技巧图文解析，覆盖神经、FAST、心脏、腹部、甲状腺、乳腺、睾丸和妇产等应用，为用户提供在线指导

2.33.具备智能追踪探头信息功能，探头内置记忆芯片，可自动记录设备序列号等信息，自动写入病例

2.34.最大显示深度:≥38cm（提供图片证明）

2.35.最大帧率: ≥999 帧/秒

2.36.TGC: ≥7段

2.37.二维灰阶：≥256db

2.38.动态范围: ≥230db（可视可调，提供图片证明）

2.39.增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100db

2.40.伪彩图谱: ≥8种

2.41.所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段，振元：最大有效振元数≥192振元

配置清单（麻醉）

名称	配置明细	数量

主机	设备主机	1

超声台车	超声台车	1

超声探头	凸阵探头	1

超声探头	线阵探头	1

相控阵探头              1

- 血管超声仪 1台

- 1.显示屏幕大，触屏或按钮控制均可。方便携带或移动。

- 2.主机有USB 接口。

- 3.具有穿刺针增强技术，支持线阵和凸阵探头。

- 4.探头分辨率高，可清晰显示外周血管，可适用于各个年龄段患儿（包含婴幼儿）的血管评估及穿刺引导。

- 4.屏幕内具有穿刺中位线，参数显示区可显示靶目标至体表距离，探头中心位置具有穿刺中位点标识。

- 5.支持语言：英语，中文。包括键盘输入、注释、操作面板等。

- 7.探头上配备按键，探头上按键个数≥3个，具有防误触设计和盲点设计，并可以自定义功能，如增益、冻结、解冻等功能。

- 8.配备深静脉腔内心电图定位功能，可进行图形冻结、保存和打印。数据可储存并能导出。

- 9.整机质保不低于3年。

五、彩色多普勒超声诊断仪  1台

- 彩色液晶显示器≥15英寸，屏幕分辨率≥1920*1080，非触屏，配备移动式台车，探头接口≥3个

- 具有自动优化功能和实时宽景成像技术

- 具有智能追踪技术：可自动还原前次扫描参数，使实时扫描参数与前次扫描参数对比参考，并同屏对比前次与实时扫描图像。

- 具有血流量化评估技术：血流信号充盈比率曲线分析图表

- 具有高灵敏度能量多普勒：慢速及细微血流能量多普勒成像模式

- 主机上实现实时及脱机状态M型扫描线可以以任意点为轴心360°旋转

- 物理通道数≥128，内置锂电池支持断电扫查≥1.5小时，内置固态硬盘≥512GB

- 具有心脏负荷超声和自动射血分数测量功能；具有颈动脉中内膜测量技术

- 具有穿刺针增强功能，可以单独调整穿刺针增益和角度，可用于线阵和凸阵探头

电子凸阵探头：超声频率范围不小于2.0-5.0MHz；线阵探头：超声频率范围不小于5.0–15.0 MHz，阵元数≥1000；小儿相控阵探头：超声频率范围不小于3.0–7.0 MHz

- 质保期不低于5年