一、基本工作条件

- 工作环境温度：18～25℃

- 工作环境湿度：30%～60%

- 运行持久性：支持连续使用

- 安装条件：具备有效接地保护

二、核心性能要求

- 分辨率：≤0.2 nm

- 加速电压：20～120 kV，步进可调

- 观察模式：支持高分辨模式与高反差模式

- 放大倍数范围：

- 低倍模式：×50～×1,000

- 高反差模式：×200～×200,000

- 高分辨模式：×4,000～×600,000

- 图像旋转：支持图像旋转功能，角度可调

- 电子枪类型：支持钨灯丝，可选配LaB6

- 样品杆类型：高稳定性样品杆，防漂移设计

- 样品台：优中心侧插式测角台，倾斜角度≥±60°，支持位置记忆与回溯功能

- 成像系统：

- 多级透镜系统

- 支持像散自动校正

- 具备可动物镜光阑

- 相机系统：

- 标配荧光屏相机与主相机

- 主相机分辨率不低于1600万像素

- 支持一体化控制，无需外接电脑

- 自动功能：

- 自动聚焦

- 自动消像散

- 支持自动图像导航与拼图功能

- 真空系统：

- 采用分子泵+旋转泵组合

- 无扩散泵

- 真空交换仓预抽时间≤30秒

三、配置清单（不限于以下配置）

- 透射电镜主机

- 高速荧光屏相机

- 不低于1600万像素的主相机

- 样品杆（至少3根）

- 自动倾斜图像捕捉系统及3D重构软件

- 备用灯丝

- UPS不间断电源

- 设备控制器

- 切片系统：

9.1样品总进给量：0.2mm(200um,200000nm)

9.2切片厚度：5nm-10um

9.3步进精度：1nm

9.4切割速度：0.1-99.9mm/sec,0.1mm/sec递增，回刀速度可在整个切割速度范围内调节

9.5机械式刀台：50mm，推进总量，25mmE-W横向移动总量，12mmN-S纵向推进总量

- 四、质保期：不低于5年