超高分辨率激光共聚焦显微镜

1、激光器

1.1 配置不少于4根独立的长寿命固态激光器：

波长405nm：功率≥50mW；

波长488nm：功率≥20mW；

波长561nm：功率≥20mW；

波长638nm：功率≥30mW；

1.2 所有激光谱线均由AOTF控制，可实现连续调节激光强度、高速激光谱线切换；

1.3 激光强度调节范围：0.01%-100%；

2、扫描检测系统

2.1共聚焦全光路采用复消色差校正，确保荧光成像无色差干扰

2.2配置不少于4个独立的荧光检测器，和一个透射光检测器，所有通道可实时扫描、同时叠加

2.3荧光检测器全部为光谱型检测器，且具有光子计数成像模式

2.4超高灵敏度荧光检测器≥4个，且检测器光子检测效率≥58%

2.5荧光检测器光谱检测范围：410-850nm

2.6独立的三镜扫描，视场数FOV≥22mm

2.7扫描分辨率≥8192×8192

2.8在常规共聚焦及超高分辨扫描模式下，均可同时满足扫描速度≥10幅/秒（512×512像素）

2.9光谱成像：全部荧光检测器均可用于光谱成像，检测范围调节精度≤1nm

3、超高分辨率成像

3.1 超高分辨成像分辨率：XY轴≤120nm，且Z轴≤200nm，超高分辨率成像模式可使用所有激光器与物镜

3.2同时超高分辨率成像通道≥4个，检测增益独立可调，且光子检测效率不低于58%

3.3超高分辨率成像速度：不低于10幅/秒（512×512像素），且成像分辨率不损失

3.4荧光样品制备：无需选择特定的荧光标记物，常规的激光共聚焦样品都可以进行超高分辨率成像

3.5超高分辨率多通道成像：可以灵活选择荧光收集波段，调节精度1nm

4、显微镜主机

4.1研究型全自动倒置荧光显微镜；电动LED透射光照明，带触发光闸，速度≤8ms

4.2显微镜内置电动调焦驱动马达，最小步进≤4 nm

4.3荧光附件：复消色差荧光光路，长寿命荧光光源，寿命≥2000小时，六位电动滤色镜转盘，电动光闸，含UV、B、G三通道激发滤块

4.4多功能七孔位聚光镜，NA≥0.55，工作距离≥28mm（需提供实物照片证明）

4.5共聚焦系统专用物镜：

10×平场复消色差共聚焦专用物镜，NA≥0.40；

20×平场复消色差共聚焦专用物镜，NA≥0.75；

40×平场复消色差共聚焦专用物镜，NA≥0.95；

63×平场复消色差共聚焦专用物镜，油镜，NA≥1.40

4.6配置全电动扫描台，扫描行程≥127 mm x 83 mm，扫描分辨率≤20nm

5、软件部分及图像工作站

5.1智能化光路设置：通过选择样品的染料标记，提供≥3种光路配置模式，一键自动设置所有的光路

5.2自动预扫描功能，可以自动、快速设定扫描参数，减少荧光淬灭

5.3 Z轴深度补偿功能，自动补偿由于样品深度增加造成的信号衰减

5.4多维获取图像获取：包括多通道荧光、Z轴序列扫描、时间序列扫描、区域扫描、旋转扫描、变倍扫描、光谱扫描、多点扫描和大视野拼图扫描等

5.5交互式漂白，在进行图像采集的同时（包括连续扫描和时间序列实验），通过鼠标点击对指定任意区域进行漂白。适用于主动光活化实验、光转化实验或者快速光漂白实验等

5.6自适应功能：根据实际图像提供最优化方式用于图像处理，提高图像的信噪比、对比度和分辨率

6、质保期≥5年