- 设备一：1台

- 1.灭菌器容积≥1100L，采用外接装载车方式，外接蒸汽加热方式。

- 2、该设备属于特种设备，设备生产厂家需具有ASME认证；特种设备生产许可证，许可项目为压力容器制造（含安装、修理、改造）提供复印件加盖生产单位鲜章。

3. 自带品质提升装置，提高蒸汽干度。

4. 主体材质至少采用304不锈钢或优于此材质。

5. 设备运行流程包含三次负压脉动→一次跨压脉动→三次正压脉动→升温→灭菌→排汽→真空干燥→平衡→结束，提供相关证明文件。

6. 主体结构：全自动焊接机器人焊接，环形加强筋结构。

7.因安装场地条件的局限性，设备尺寸≤宽*高*深1700mm*2500mm*2000mm。

8. 设计温度：≥144℃。设计压力：-0.1/0.3Mpa。

9. 主控制系统：PLC控制并配有彩色触摸屏人机操作界面，灭菌程序的压力、温度、时间等参数可根据需要自行设定，可以通过增配电脑实现远程监控。

10. 显示模式：前后门彩色电容触摸屏，双触摸屏，实时同步。

11. 记录方式：灭菌过程的温度（包括内室与夹层温度）、压力（包括内室与夹层压力）、时间、过程阶段、预置参数等均在触摸屏上自动显示，内置热敏打印机，使用长效热敏纸，在适宜的环境下可保存10年。

12. 程序选择：灭菌类程序>25套；测试类程序≥4套；辅助类程序≥2套，提供程序选择界面截图证明。

- 13.密封门：全自动开门，门板厚度≥10mm，门板材料同内室材料，加强筋不锈钢，开门方式为全自动开门。提供相关证明文件。

- 14.质保期5年，在质保期内免费更换所有配件。

设备二：3台

- 1.灭菌器容积≥1500L，采用外接装载车方式，外接蒸汽加热方式。

- 2、该设备属于特种设备，设备生产厂家需具有ASME认证；特种设备生产许可证，许可项目为压力容器制造（含安装、修理、改造）提供复印件加盖生产单位鲜章。

3. 自带品质提升装置，提高蒸汽干度。

4. 主体材质至少采用304不锈钢或优于此材质。

5. 设备运行流程包含三次负压脉动→一次跨压脉动→三次正压脉动→升温→灭菌→排汽→真空干燥→平衡→结束，提供相关证明文件。

6. 主体结构：全自动焊接机器人焊接，环形加强筋结构。

7.因安装场地条件的局限性，设备尺寸≤宽*高*深1700mm*2500mm*2800mm。

8. 设计温度：≥144℃。设计压力：-0.1/0.3Mpa。

9. 主控制系统：PLC控制并配有彩色触摸屏人机操作界面，灭菌程序的压力、温度、时间等参数可根据需要自行设定，可以通过增配电脑实现远程监控。

10. 显示模式：前后门彩色电容触摸屏，双触摸屏，实时同步。

11. 记录方式：灭菌过程的温度（包括内室与夹层温度）、压力（包括内室与夹层压力）、时间、过程阶段、预置参数等均在触摸屏上自动显示，内置热敏打印机，使用长效热敏纸，在适宜的环境下可保存10年。

12. 程序选择：灭菌类程序>25套；测试类程序≥4套；辅助类程序≥2套，提供程序选择界面截图证明。

- 13.密封门：全自动开门，门板厚度≥10mm，门板材料同内室材料，加强筋不锈钢，开门方式为全自动开门。提供相关证明文件。

- 14.质保期5年，在质保期内免费更换所有配件。