一、骶神经调控：

植入式骶神经刺激电极导线套件:

1.用途:植入式骶神经刺激电极导线套件与植入式骶神经刺激器套件配套使用，适用于骶神经电刺激，用于排尿控制疗法；

2.结构组成:包含电极以及相关配套手术工具，如测试导线、套筒、备份钉、导丝部件、短导丝部件、自锁测试电缆、穿刺工具、穿刺套管、力矩螺丝刀、穿刺针、深度指示针、扩张引导器部件、电极片、测试刺激电缆、测试钩电缆等。

3.个性化要求:材质:电极刺激触点--铂铱合金、电极堵头--聚氨酯、电极绝缘外层--聚氨酯、电极固定翼--聚氨酯、电极螺旋线--MP35N、长度:为满足不同患者需求，电极应包含不同长度规格

4.包装和灭菌:产品为灭菌包装

植入式骶神经刺激器套件：

1.用途:适用于骶神经电刺激，用于排尿控制疗法；

2.结构组成:由脉冲脉冲发生器和力矩螺丝刀组成；

3.个性化要求:①材质:外壳-钛、顶盖-聚氨酯、密封塞-硅橡胶、顶盖密封材料-粘合剂、绝缘涂层-派拉纶，②为方便患者术后程控，参数调整，脉冲发生器需支持远程程控。

4.包装和灭菌:产品为灭菌包装。

可充电植入式骶神经刺激脉冲发生器套件:

- 用途:适用于骶神经电刺激，用于排尿控制疗法；

- 结构组成:由脉冲脉冲发生器、力矩螺丝刀和封堵头组成；

- 个性化要求:①材质:外壳-钛、顶盖-聚氨酯、密封塞-硅橡胶、顶盖密封材料-粘合剂、绝缘涂层-派拉纶，②为方便患者术后程控，参数调整，脉冲发生器需支持远程程控。③需具备可充电功能；

- 包装和灭菌:产品为灭菌包装。

二、脊神经刺激

植入式脊髓神经刺激电极：

- 用途：跟适配的植入式脊髓神经刺激器和植入式脊髓神经刺激延伸导线（视情况选用）配合使用，有恒压和恒流两种刺激模式 ，更有利用患者术后程控模式的选择 。

- 2结构组成:包含 电极、导丝或模拟电极、穿刺针或外科电极通道器、造隧道工具（包含穿刺工具和套管）、钢丝、力矩螺丝刀。

- 个性化要求:刺激触点8/16,其中8触点排列有1*8和2*4，16触点排列有5*6*5和2*8。电极长度从30cm-90cm不等。材质:电极刺激触点--铂铱合金、电极绝缘外层--聚氨酯、电极固定锚--聚氨酯、长度:为满足不同患者需求，电极应包含不同长度规格；

- 包装和灭菌:产品为灭菌包装。

植入式脊髓神经刺激延伸导线：

1.用途：视情况与适配的植入式脊髓神经刺激器和植入式脊髓神经刺激电极配合使用。有恒压和恒流两种刺激模式；

2.结构组成:由延伸导线、套筒、备份螺钉，造隧道工具（包含穿刺工具和套管）、力矩螺丝刀组成；

3.为满足不同患者需求，延长导线应包含不同长度规格 20/40/60cm；

4.包装和灭菌:产品为灭菌包装。

植入式脊髓神经刺激器：

- 用途：跟多种电极和植入式脊髓神经刺激延伸导线（视情况选用）配合使用，应用于脊髓电刺激疗法。有恒压和恒流两种刺激模式：恒压刺激（0-10v）恒流刺激（0-25mA），脉冲频率2-2000Hz；脉冲宽度：20～1000µs，程序组数1-16。

- 结构组成：产品由脉冲发生器、力矩螺丝刀和封堵头组成

- 个性化要求：可设置16个程序组，并且符合①材质:外壳-钛、顶盖-聚氨酯、密封塞-硅橡胶、顶盖密封材料-粘合剂、绝缘涂层-派拉纶，②为方便患者术后程控，参数调整，脉冲发生器需支持远程程控。

- 包装和灭菌:产品为灭菌包装。

植入式可充电脊髓神经刺激器

- 用途：跟多种电极和植入式脊髓神经刺激延伸导线（视情况选用）配合使用，有恒压和恒流两种刺激模式 ：恒压刺激（0-10v）恒流刺激（0-25mA），脉冲频率2-2000Hz；脉冲宽度：20～1000µs，程序组数1-16。

- 结构组成：产品由脉冲发生器、力矩螺丝刀和封堵头组成 。

- 个性化要求:可设置16个程序组，产品质保时间15年并提供纸质版质保协议书，并且符合①材质:外壳-钛、顶盖-聚氨酯、密封塞-硅橡胶、顶盖密封材料-粘合剂、绝缘涂层-派拉纶，②为方便患者术后程控，参数调整，脉冲发生器需支持远程程控。③需具备可充电功能，4.包装和灭菌:产品为灭菌包装。

患者程控仪：本产品适用于植入式脊髓神经刺激器的遥测和控制。支持远程程控。

患者程控充电器：

1.组成：由电源适配器、充电控制器、充电线圈和充电腰带组件组成。

2.用途：可对适配的可充电植入式脊髓神经刺激器进行充电、程控。

3.个性化要求：支持远程程控。

三、脑深部刺激：

植入式脑深部电刺激脉冲发生器套件：

- 用途：用于产生电刺激脉冲，与适配的延伸导线及电极配合使用。

- 结构组成：产品由脉冲发生器与力矩螺丝刀和封堵头组成

- 个性化要求：电池重量37-82g.电池寿命3-30年；可充电的脉冲发生器需要有纸质版质保协议书，并且符合①材质:外壳-钛、顶盖-聚氨酯、顶盖密封材料-粘合剂、绝缘涂层-派拉纶，②为方便患者术后程控，参数调整，脉冲发生器需支持远程程控。

- 包装和灭菌:产品为灭菌包装。

植入式脑深部电刺激电极导线套件：

- 用途：用于对靶点的刺激，与适配的脉冲发生器和延伸导线配合使用。

- 结构组成：由电极、电极固定装置、限深器、电极保护帽、电极造隧道工具、自锁测试电缆、力矩螺丝刀等组成。

- 个性化要求：电极刺激区域7.5mm-10.5mm，触点排布为4触点和方向型电极，材质:电极刺激触点--铂铱合金、电极绝缘外层--聚氨酯；

- 包装和灭菌:产品为灭菌包装。

植入式脑深部电刺激延伸导线套件：

- 用途：连接脉冲发生器和电极，将脉冲发生器的电刺激脉冲传递至电极。

- 结构组成：由延伸导线、套筒、备份螺钉、造隧道工具和力矩螺丝刀组成。

- 个性化要求：延伸导线长度45-90CM：

- 患者程控仪（患者程控系统）：用于对脉冲发生器进行遥测和控制，程控仪范围：幅度（恒压）0.05-9.5V.（恒流）0.05-11.5mA，脉宽范围：60-450us，频率范围：2-250H7：

患者程控充电器（体外充电器套件）：用于对适配的可充电植入式脑深部电刺激脉冲发生器进行充电和程控，充电和程控功能两种兼具.具备远程程控功能。