全自动微生物质谱检测系统具体由三个系统构成，系统一：飞行质谱；系统二：串联质谱；系统三；ICP-MS；整套系统包括全自动样本前处理装置、飞行质谱仪，串联质谱仪以及微量元素质谱仪、高性能冷却循环水系统、UPS电源以及电脑工作站等。

（一）系统一：飞行质谱

1.激光器：频率1-50Hz可调，激光聚焦直径可调，可控制激光功率和激光靶值。

2.飞行管具备温度补偿技术

3.检测范围：分子量范围1-500kDa。

4.灵敏度：≤20fmol/μL； BSA(m/z 66,000)  S/N≥200

5.质量准确度≤60ppm

6.样品板：有可扫描条码，满足可追溯性；可提供同品牌一次性靶板和重复使用不锈钢靶板

7.可以进行多肽与蛋白生物标志物、核酸检测与核酸引物的分析

8提供微生物质谱基质试剂，为无需配制可直接使用的稳定液体剂型，可室温保存，且取得临床注册证。

9.自动化数据采集，谱图采集和鉴定检索在同一个软件内同步完成，无需切换软件；

10.可以与采购人单位现有的LIS/HIS系统实现无缝对接，可实现病人样品信息录入、实验数据存储及统计分析、报告审核、打印分发等功能。

11.为保障用户数据安全，必须具备本地微生物菌种数据库，且鉴定菌种5000种及以上，丝状真菌数据库超过500种。

12.可提供小分子耐药检测功能，支持β内酰胺酶活性检测，以判断菌株的耐药性；

（二）系统二：串联质谱

1.质谱质量范围m/z：50-3000。

2.质谱质量稳定性：≤0.1amu/24小时。质谱质量精度：≤0.15amu

3.质谱最大扫描速度≥15,000amu/sec；极性切换时间≤15msec。

4.质谱灵敏度：

4.1   ESI+模式达到1pg利血平，过柱检测 m/z609 ＞195，S/N≥500,000；

4.2   ESI-模式达到1pg氯霉素，过柱检测 m/z321＞152，S/N≥500,000。

5.质谱碰撞池：可弯曲加速高压聚焦碰撞池设计。

8.质谱离子源：可加热电喷雾离子源。

9.色谱柱切换性能：可自动切换色谱柱。

10.液相色谱液路数量：≥4个。

11.液相色谱进样精度：≤0.2%进样相对偏差(RSD)。

12.液相色谱准确度：≤±0.5%

13.梯度泵：采用二元高压梯度泵

12.检测项目：抗癫痫类药物浓度检测、抗抑郁类药物浓度检测、抗精神类药物浓度检测、抗肿瘤/抗排异反应药物浓度检测、抗肝肾移植排异反应药物浓度检测、抗⽣生素类药物浓度检测、治疗⼼心律律失常药物浓度检测、脂溶性维⽣生素检测、水溶性维⽣生素检测、氨基酸检测、胆汁酸检测、(游离)脂肪酸检测、儿茶酚胺检测。

13.样本处理系统：提供全自动前处理平台，实现人体内维生素及代谢类物质的全自动化提取纯化、质谱样本前处理以及常规液体标本处理工作。

14.碰撞气和雾化气都采用氮气，无需引入其他气体

（三）系统三：ICP-MS

1.分析质量范围m/z：10-260。

2.质谱质量稳定性：≤0.05amu/24小时。

3.标准模式下灵敏度：低质量数(Li):＞50M cps/ppm；

中质量数(Y 或 In):＞150Mcps/ppm；

高质量数(Tl 或 U):＞200Mcps/ppm

4.仪器检出限：  轻质量数元素:＜0.5ppt；

中质量数元素:＜0.2ppt；

高质量数元素:＜0.2ppt；

- 5.精密度：测定钙、镁、铁、铜、锌、硒、锰、铅、镉、汞、以及碘等元素的≤5%。

- 7.四极杆材料：纯金属钼材料四极杆

8.质谱碰撞池：要求配置有四极杆设计，具备低质量数剔除功能。

9.检测项目：适用于各种样品的元素分析（包括但不限于钙、镁、铁、铜、锌、硒、锰、铅、镉、汞、以及碘）且具有二类医疗器械注册证。

10.符合临床使用的全中文操作软件，并根据临床需求需包含样本检测、样本分析、样本数据、系统管理等模块，可以与采购人单位现有的LIS/HIS系统实现无缝对接，可实现病人样品信息录入、实验数据存储及统计分析、报告审核、打印分发等功能

质保期要求：不低于5年