
请参加我院市场调查需准备以下资料：

重庆医科大学附属儿童医院市场调查表

配置清单

易损件报价清单

耗材报价清单

代理公司资质

生产厂家授权书

生产厂家资质

产品资质（包括注册证、国际认证）

同类产品的性能对比表

售后服务承诺

该产品重庆和全国的用户名单

产品彩页

注意：该项目报价需报三种价格，一是单独购买设备价格，二是单独购买耗材价格，三是购买设备带耗材的价格

上述资料共准备5份，自行携带到会场。
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微波消融治疗仪参数要求

一、设备名称：微波消融治疗仪
二、产品参数：

依据2018版《医疗器械分类目录》，属于“01有源手术器械类“的产品。
工作频率：提供2450MHz、915MHz两种频率任选。
工作端口：一台设备可支持两个微波输出端。
输出功率：支持0-100W功率输出，且连续可调，实际输出功率误差<10%。
匹配负载50Ω；线缆驻波比≤1.3。

工作模式：连续、间歇两种工作模式任选，两种模式互换可调，在间歇工作状态输出3S，停止2S。
治疗时间：治疗时间（1-30）分钟，任意选择设置，治疗时间到，自动停止输出。
冷却系统：带有冷却系统，以保证消融针与正常组织接触面的温度在45℃以下。
消融针杆温监测及超温保护系统：消融针与正常组织接触面温度的实时监测、显示，测温范围10—45℃，精度±0.5℃，当温度超过45℃时，设备自动停止输出。

旁开测温及超温保护系统：消融范围边缘温度监测，测温范围35—99.9℃，精度±0.5℃，至少提供三路测温，当测温针温度超过设定值时，设备自动停止输出。

检测系统：设备自带对消融针发射状态的测试系统，确保有微波能量输出。
显示方式：提供数码管、液晶屏等至少两种显示方式。
整机控制：提供包含脚踏开关控制、按键控制、软件控制等至少三种控制模式。
工作电源：电压220V±10%；频率50Hz。
额定输入功率：≤1200 vA。
工作环境：温度5—40℃；湿度 ≤85%的条件均可正常工作；气压86-106KPa。
整机防泄漏：无用微波辐射<2mW/cm²；仪器外壳泄漏<2mW/cm²。
配备电脑主机系统、显示器、键盘、鼠标等。
配备病例管理系统：能够新建、查询、保存、打印、删除患者病历信息，所有信息存储于数据库中，可支持导出。
配备监控软件：监控软件可直接通过软件控制整机工作状态、设置参数、自主编辑消融方案等，实现智能化操作。监控软件能够记录、保存患者温度变化曲线，支持每一时刻的温度值的查询，并支持原始数据、温度曲线导出，以作数据分析。同时监控软件能够采集仪器所有的工作参数 、状态，并在相应的窗口中显示，实时提示仪器工作状态，出现故障及时警示。
配备三维重建系统：具备DICOM 3.0标准协议下的CT/MR图像分割，系统能够自动或半自动分割重建器官、病灶及血管三维形态；在CT、MR图像上可进行体表、骨骼、肝、胆、胰、脾、肾、血管、病灶的分割及三维重建；可对图像中任意需要勾画重建的感兴趣区域使用扩增、消减、生长及三维重建工具进行手动勾画与重建；可在三维重建基础上进行直线测量、路径测量、角度测量、圆形测量、椭圆测量、矩形测量、三维结构间的直线距离测量以及体积计算等；可在三维重建基础上对比术前、术后，进行疗效评估；支持三维重建报告的创建、修改、导出、预览及打印。
无菌一次性微波消融针参数要求

一、耗材名称：无菌一次性微波消融针

二、产品参数：

通过国家食品药品监督管理总局III类医疗器械注册的产品。
依据2018版《医疗器械分类目录》，属于“01有源手术器械类“的产品。
工作频率：提供2450MHz、915MHz两种频率任选。
冷却系统：带有冷却系统，以保证消融针与正常组织接触面的温度在45℃以下。
消融针杆温监测及超温保护系统：与设备配合使用，消融针与正常组织接触面温度的实时监测、显示，测温范围10—45℃，精度±0.5℃，当温度超过45℃时，设备自动停止输出。

针头设计：提供圆锥、三棱、圆头等多种不同针头设计的消融针供临床选择。
手柄设计：提供L型、直型手柄，供临床选择。
针杆设计：提供直型针、弯型针，供临床选择。
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