| # 服务名称/标的名称 | # 数量/单位 | # 备注 |
| --- | --- | --- |
| # 重庆医科大学附属儿童医院彩色多普勒超声诊断仪（主机：飞利浦 A50（USN17D1801），探头：L15-7io一把，S8-3一把，S7-3t两把）维保服务 | # 1项 | # 服务期：3年 |

一、服务范围、要求及标准

### （一）服务范围：提供彩色多普勒超声诊断仪飞利浦 A50（编号：SN：USN17D1801）主机及探头（L15-7io一把，S8-3一把，S7-3t两把）等整机维保三年服务。

### （二）服务要求：每年提供不少于4次定期维护保养，不限次数维修和配件更换，软件免费升级服务，每年保证设备开机率≥95%，即正常开机达到347个日历日，停机不超过18个日历日，若开机率不足95%，每超过一天则保修期顺延两个日历日；所有更换配件均须使用原厂配件。

### （三）服务标准：定期进行系统检测、设备主机运行检测、探头检测、防尘除尘保养工作，及时完成设备维保服务并保持设备三年内正常运行。

二、项目服务及技术参数要求

### （一）保修服务内容

### 1.投标人一年至少提供4次维保服务（每季度至少一次）；

### 2.维保期内，免费提供维修维护服务，免费提供配件和配件更换服务；设备发生故障后4小时之内委派专业的技术人员到采购人单位进行维修，技术人员达到设备放置地点后须于24小时内进行设备修复或故障排除；若不能在规定时间内修复或排除故障，则需为采购人使用部门提供相应型号的备用设备，备用设备须自采购人报修之时起24小时内送到采购人医院使用部门。

### （二）保修服务标准及要求

- 1.服务项目

- 1.1现场服务：投标人可提供具备彩超维修资质的维修工程师进行现场维保服务，并提供其电话。

- 1.2预防保养：定期的预防维护保养服务包括：机器清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的预防性维护，确保系统能按照制造商的产品规格运行的其它必须维护措施。

- 1.3人工费：每次维修人员/技术工程师的工时费，差旅费等包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

- 1.4备件费：备件费等包含在投标报价中，采购人不再另行支付；保修的设备零件免费维修更换，包括主机保修服务和所有超声探头的保修，以及解决保修的设备的硬件及软件运行问题。

- 1.5售后电话支持：可提供400维修服务热线，24小时全天响应。

- 1.6远程维修技术支持：在采购人需要远程技术支持的情况下，投标人能通过电话、传真、邮件等方式提供工程师技术支持。

- 1.7软件升级：维保期内，可提维保设备的免费软件升级服务（不含硬件改变）。

- 1.8保修时，投标人提供的零配件必须是飞利浦原厂生产。