## Sheet1
1.腔镜手术器械清单总表
序号 | 名称 | 规格 | 描述 | 数量 | 备注
1 | 腹腔镜镜头 | 30° 5*290 | HOPKINS II 30°斜视镜，广角，直径 5 mm，长度 29 cm，可高温高压消毒，集成光纤传输 | 10
2 | 腹腔镜导光束 | 4.8mm | 导光束，300cm，直径4.8mm，耐高温，与TIPCAM配合使用 | 10
3 | 腹腔镜持针器 | 5*360 | KOH 大持针器，轴形手柄，省力，有可开关锁齿，开关在右，钳口左弯，ø 5 mm,长度 33 cm | 8
4 |  | 5*360 | KOH 大持针器，轴形手柄，省力，有可开关锁齿，开关在右，钳口右弯，ø 5 mm,长度 33 cm | 2
5 | 腹腔镜电凝钩 | 5*360 | 电凝和分离电极，L 形，带单极电凝的连接器，直径5mm，有效工作长度 36cm | 5
6 | 腹腔镜分离钳 | 5*360 | Click Line KELLY 分离钳，可旋转，带有单极电凝适配器，直径 5 mm，长度 36 cm，双动钳夹 | 5
7 |  | 5*360 | Click Line KELLY 分离钳，可旋转，直径 5 mm，长度 36 cm，双动钳夹 | 6
8 | 腹腔镜剪刀 | 5*360 | Click Line METZENBAUM剪，可旋转，直径5 mm，长36mm，弧形刨刀，双动钳口，刨刀长12 mm， | 2
9 |  | 5*360 | Click Line剪，可旋转，直径 5 mm，长36 cm，锯齿状，弧形，锥形，双动钳口 | 7
10 |  | 5*360 | Click Line微型分离剪，可旋转，直径 5 mm，长36 cm，单极钳口 | 1
11 | 腹腔镜抓钳 | 5*360 | Click Line REDDICK-OLSEN分离钳，可旋转，直径 5 mm，长度 36 cm，重，双动钳夹 | 4
12 |  | 5*360 | Click Line VANCAILLIE输卵管抓钳，可旋转，直径 5 mm，长度 36 cm，双动钳夹 | 1
13 | 腹腔镜直角钳 | 5*360 | Click Line 分离抓钳，可旋转, 直径 5 mm，长度 36 cm，直角，无创，双动钳夹 | 10
14 | 冲洗吸引管 | 5*360 | 具有双向旋塞的冲洗吸引管，表面抗反射，单手操作 | 8
15 | 腹腔镜抓钳 | 3*200 | Click Line REDDICK-OLSEN分离钳，可旋转，直径3 mm，长度20 cm，双动钳夹，带LUER锁头 | 8
16 | 腹腔镜持针器 | 3*200 | KOH 大持针器，直形手柄，有锁齿，直径 3 mm，长度 20 cm | 5
17 | 腹腔镜分离钳 （长弯） | 3*200 | Click Line KELLY 抓钳，可旋转，直径3 mm，长度 20 cm，双动钳夹 | 9
18 | 腹腔镜剪刀 | 3*200 | Click Line剪，可旋转，直径 3 mm，长度 20 cm，锯齿状弯曲，双精度，双动钳夹 | 8
19 | 腹腔镜分离钳 （短弯） | 3*200 | Click Line KELLY 分离钳，可旋转，直径 3 mm，长度 20 cm，双动钳夹 | 6
20 | 腹腔镜电凝钩 | 3*200 | 分离电极，L形，带单极电凝的连接销，规格3 mm，长度20 cm | 5
21 | 腹腔镜直角钳 | 3*200 | Click Line抓钳，可旋转，直径 3 mm，长度 20cm，右角，无创带有单极电凝适配器，双动钳夹 | 8
22 | 冲洗吸引管 | 3*200 | 冲洗吸引管，直径3 mm，长度 20 cm，与二路旋塞26167 H或吸引冲洗套手柄配合使用 | 8
23 |  |  | 用于吸引冲洗的双通道开关 | 8
24 | 气腹针 | 10cm | VERESS气腹针，具有受弹簧控制的钝针芯，LUER 锁，长度10 cm | 10
25 | KOH 微型持针器 | 3*200 | KOH 大持针器，直形手柄，有锁齿，直径 3 mm，长度 25 cm | 5
26 | 分离钳 | 3*300 | CLICKLINE KELLY分离抓钳,可旋转, 可拆卸, 绝缘, 双动钳头, 长, 尺寸3 mm, 长度20 cm | 5
27 | 抓钳 | 3*300 | REDDICK-OLSEN Click Line抓钳，可旋转，直径3 mm，长度30 cm，重型，双动钳夹 | 3
28 | 直角钳 | 3*300 | CLICKLINE分离抓钳,可旋转, 可拆卸, 绝缘, 带单极电凝连接头, 带LUER锁清洁连接口, 双动钳头, 右弯, 尺寸3 mm, 长度20 cm | 1
29 | 剪刀 | 3*300 | METZENBAUM ClickLine剪刀，可旋转，直径 3 mm，长度 30 cm，弯曲刀刃，双动钳夹 | 5
30 | 抓钳 | 5*360 | Click Line 肠钳，可旋转, 直径 5 mm, 长度 36 cm, 双动钳夹, | 1
31 |  | 5*360 | Click Line CROCE-OLMI 抓钳，可旋转,直径 5 mm,长度 36 cm,无创，有孔，直角，单动钳夹 | 1
32 |  | 5*360 | Click Line NUWAYHID输卵管抓钳, 可旋转，直径5毫米，长度36厘米, 双动钳夹 | 1
33 |  | 5*360 | Click Line MANGESHIKAR 抓钳，可旋转，锯齿状，直径 5 mm，长度 36 cm，双动钳夹 | 2
34 | 穿刺器 | 6mm | 穿刺器，直径 6 mm，尖端为锥形 长度 5 cm，带LUER 锁连接器注气开关， | 5
35 |  | 3.5mm | 穿刺器，直径 3.5 mm，尖端为锥形 ，长度 5 cm，带LUER 锁连接器注气开关 | 5
36 | 腹腔镜镜头 | 30° 5*290 | 内窥镜镜体全部采用进口不锈钢钢管，图像清晰、视场明亮，带有方向标、蓝宝石镜头、不磨损，可高温高压及低温等离子消毒。30°内窥镜，直径5mm，工作长度290mm。 | 13 | 仅限国产
37 | 腹腔镜导光束 | LC0005S | 纤维导光束4.8mm*300mm。 | 20 | 仅限国产
38 | 单极电凝线 | DJDL-3000 | 单极高频电缆线300mm。 | 5 | 仅限国产
2.小儿腹腔镜器械清单总表
序号 | 名称 | 规格 | 描述 | 数量 | 备注
1 | 弯分离钳 | / | 可完全拆分成≥4个部件，遇损坏可更换任一部件，同等长度部件均可互相兼容，手柄与绝缘导管为PEEK材质；直径≤3.5mm，工作长度（不包含钳端和手柄）≥200mm； | 3
2 | 弯分离钳 | / | 可完全拆分成≥4个部件，遇损坏可更换任一部件，同等长度部件均可互相兼容，手柄与绝缘导管为PEEK材质；直径≤5mm，工作长度（不包含钳端和手柄）≥310mm； | 2
3 | 直角分离钳 | / | 可完全拆分成≥4个部件，遇损坏可更换任一部件，同等长度部件均可互相兼容，手柄与绝缘导管为PEEK材质；直径≤5mm，工作长度（不包含钳端和手柄）≥310mm； | 1
4 | 抓钳 | / | 可完全拆分成≥4个部件，遇损坏可更换任一部件，同等长度部件均可互相兼容，手柄与绝缘导管为PEEK材质；直径≤3.5mm，工作长度（不包含钳端和手柄）≥200mm； | 1
5 | 抓钳 | / | 可完全拆分成≥4个部件，遇损坏可更换任一部件，同等长度部件均可互相兼容，手柄与绝缘导管为PEEK材质；直径≤5mm，工作长度（不包含钳端和手柄）≥310mm； | 1
6 | 弯剪刀 | / | 可完全拆分成≥4个部件，遇损坏可更换任一部件，同等长度部件均可互相兼容，手柄与绝缘导管为PEEK材质；直径≤3.5mm，工作长度（不包含钳端和手柄）≥200mm； | 1
7 | 冲洗吸引管 | / | 直径≤3.5mm，工作长度≥310mm； | 1
8 | 冲洗吸引管 | / | 直径≤5mm，工作长度≥330mm； | 1
9 | 持针钳 | / | 手柄为PEEK材质，轴向设计；直径≤3.5mm，工作长度（不包含钳端和手柄）≥200mm，钳口直型，带碳钨合金镶片； | 1
10 | 持针钳 | / | 手柄为PEEK材质，轴向设计；直径≤5mm，工作长度（不包含钳端和手柄）≥310mm，钳口左弯型，带碳钨合金镶片。 | 1
3.精细手术器械清单
序号 | 名称 | 规格 | 描述 | 数量 | 备注
1 | 单极剪刀 | / | 钳头5mm，总长330mm（一把弯剪 两把直钩剪） | 3 | 仅限国产
2 | 吸引器 | / | 弹簧式吸引器，钳头5mm，总长330mm | 2 | 仅限国产
3 | 吸引器 | / | 弹簧式吸引器，钳头3mm，总长300mm | 3 | 仅限国产
4 | 单极抓钳 | / | 无创抓钳，钳头3mm，总长210mm | 4 | 仅限国产
5 | 单极抓钳 | / | 无创抓钳，钳头5mm，总长330mm | 1 | 仅限国产
6 | 单极抓钳 | / | 无创抓钳，钳头3mm，总长300mm | 1 | 仅限国产
7 | 单极剪刀 | / | 钳头3mm，总长210mm（弯剪1把跟直钩剪3把） | 4 | 仅限国产
8 | 单极剪刀 | / | 弯剪刀，钳头3mm，总长300mm | 1 | 仅限国产
9 | 单极剪刀 | / | 弯剪刀，钳头3mm，总长210mm | 4 | 仅限国产
10 | 持针器 | / | 直头 钳头3mm 总长210mm | 2 | 仅限国产
12 | 持针器 | / | 直头 钳头3mm 总长300mm | 1 | 仅限国产
13 | 直角钳 | / | 5*330mm | 1 | 仅限国产
13 | 直角钳 | / | 210mm | 3 | 仅限国产
14 | 直角钳 | / | 300mm | 2 | 仅限国产
4.手术器械清单
序号 | 名称 | 规格 | 描述 | 数量 | 备注
1 | 24cm金柄持针器 | / | 由符合EN ISO 7153-1:2016标准的医用不锈钢制成；总长24cm，工作端2.7mm，TC镶片， | 4
2 | 22cm微弯胸腔止血钳 | / | 由符合EN ISO 7153-1:2016标准的医用不锈钢制成；总长20cm，工作端微弯 | 4
3 | 22cm弯胸腔止血钳 | / | 由符合EN ISO 7153-1:2016标准的医用不锈钢制成；总长22cm，工作端微弯 | 4
4 | 25cm胸腔止血钳（弯） | / | 由符合EN ISO 7153-1:2016标准的医用不锈钢制成；总长24cm | 4
5 | 16cm肺叶钳 | / | 由符合EN ISO 7153-1:2016标准的医用不锈钢制成；总长16cm | 2
6 | 18cm肺叶钳 | / | 由符合EN ISO 7153-1:2016标准的医用不锈钢制成；总长20cm | 2
7 | 18cm气管钳 | / | 由符合EN ISO 7153-1:2016标准的医用不锈钢制成；总长18cm 弯 | 2
8 | 24cm气管钳 | / | 由符合EN ISO 7153-1:2016标准的医用不锈钢制成；总长24cm | 2
9 | 20cm小直角钳 | / | 由符合EN ISO 7153-1:2016标准的医用不锈钢制成；止血钳 90°21.5cm 右弯 | 2
12 | 杨克式吸引头 | / | 由符合EN ISO 7153-1:2016标准的医用不锈钢制成；总长24cm,工作端5mm; | 1
13 | 心耳钳（240*3.2） | / | 由符合EN ISO 7153-1:2016标准的医用不锈钢制成；总长24cm； | 4
14 | 主动脉阻断钳（230*35圆弯） | / | 由符合EN ISO 7153-1:2016标准的医用不锈钢制成；Kay 血管钳 20cm | 4
15 | 主动脉阻断钳（260*65圆弯） | / | 由符合EN ISO 7153-1:2016标准的医用不锈钢制成；Lambert-Kay 血管钳 20cm | 2
16 | 22cm11#刀柄 | / | 由符合EN ISO 7153-1:2016标准的医用不锈钢制成；手术刀Fig. 4L 长 21cm | 1
5.精细手术器械清单
序号 | 名称 | 规格 | 描述 | 数量 | 备注
1 | 狗头夹 | / | 钛合金，横纹齿哈巴狗夹, 1mm 宽钳口, 直头，总长约50mm | 2 | 仅限国产
2 | 狗头夹 | / | 钛合金，横纹齿哈巴狗夹, 1mm 宽钳口, 直头，总长约45mm | 2 | 仅限国产
3 | 剪刀 | / | 不锈钢，全弯头剪刀，刃口长28mm，环柄总长约25.4cm | 2 | 仅限国产
4 | 侧壁钳 | / | 钛合金，环柄单复式锁扣，凹凸齿小儿侧壁钳,槽底宽6mm, 26mm钳口,总长约15.0cm | 1 | 仅限国产
5 | 侧壁钳 | / | 钛合金，环柄单复式锁扣，凹凸齿小儿侧壁钳,槽底宽11mm, 26mm钳口,总长约12.0cm | 1 | 仅限国产
6 | 分离钳 | / | 钛合金，全弯头,环柄单复式锁扣，横纹齿钳口长13.5mm总长约16.0cm | 2 | 仅限国产
7 | 分离钳 | / | 钛合金，全弯头,环柄单复式锁扣，横纹齿钳口长13.5mm总长约18.0cm | 2 | 仅限国产
8 | 分离钳 | / | 钛合金，全弯头,环柄单复式锁扣，横纹齿钳口长15.5mm，总长约19.5cm | 2 | 仅限国产
9 | 镊子 | / | 钛合金，平柄凹凸齿无损伤组织镊,1.0mm宽镊尖 直头,总长约20.0cm | 3 | 仅限国产
10 | 镊子 | / | 钛合金，平柄凹凸齿无损伤组织镊,1.0mm宽镊尖 直头,总长约18.0cm | 4 | 仅限国产
11 | 镊子 | / | 钛合金，平柄凹凸齿无损伤组织镊,2.0mm宽镊尖 直头,总长约25.0cm | 2 | 仅限国产
12 | 探条 | / | 记忆合金，1.5mm胆道探条,总长约21.0cm | 1 | 仅限国产
13 | 探条 | / | 记忆合金，2.0mm胆道探条,总长约21.0cm | 1 | 仅限国产
14 | 刮匙 | / | 可塑柄显微刮匙直径2.0mm,直头刮匙,长约18.0cm | 1 | 仅限国产
15 | 镊子 | / | 钛合金，镶钻石粉粒平台头宽0.3mm ，直头，总长约18.0cm, | 2 | 仅限国产
16 | 镊子 | / | 钛合金，镶钻石粉粒平台头宽0.3mm ，弯头，总长约20.0cm | 2 | 仅限国产
17 | 门静脉阻断钳 | / | 钛合金，凹凸齿无损伤角度阻断钳，钳口长度25mm，15°角形，总长约12.0cm，环柄单复式锁扣 | 1 | 仅限国产
18 | 门静脉阻断钳 | / | 钛合金，凹凸齿无损伤角度阻断钳，钳口长度25mm，30°角形，总长约12.0cm，环柄单复式锁扣 | 1 | 仅限国产
19 | 下腔静脉阻断钳 | / | 钛合金，,双凹齿无损伤角度阻断钳口长33mm,手柄成角，整体成S形总长约17.0cm环柄单复式锁扣 | 2 | 仅限国产
20 | 持针器 | / | 钛合金，环柄单复式锁扣显微针持，镶钻石粉粒钳口宽2.1mm,用于5.6.7/0的缝线，总长约18.0cm | 2 | 仅限国产
21 | 持针器 | / | 不锈钢，环柄单复式锁扣显微针持，镶钻石粉粒钳口宽1.3mm,用于5.6.7/0的缝线，总长约23.0cm | 2 | 仅限国产