鼻窦球囊扩张导管系统参数

一、 产品参数：

- 适用范围：临床鼻窦的扩张和冲洗引流。

- 灭菌要求：环氧乙烷灭菌，产品无菌。

- ▲整体配合性：引导导丝、球囊导管、冲洗导管在球囊导管中推送应无阻碍。

- ▲配备一次性操作手柄，手柄兼容负压源，具有抽吸功能。

- 球囊导管断裂力：≥10N、≥15N。

- 引导导管内径：≥3.1mm。

- 球囊额定爆破压（RBP）：≥1621kPa。

- ▲球囊工作压力大于等于12ATM。

- 导引导管、冲洗导管断裂力：≥15N。

- 导丝连接强度：对导丝施加 10N 的轴向静拉力，保持 10s，导丝的中间和尖端焊接点的连接应无脱落。

- ▲导丝光照强度：近端光源为 1000000Lux 时，远端光照强度≥25Lux。

- 冲洗导管流量：70mL/min~150mL/min。

- ▲需要耐浸泡：将导丝浸泡在 0.9%氯化钠溶液中 1h，其表面应无溶解及脱落现象。

- 密封性及流量：控制手柄连接抽吸装置，经抽吸装置抽吸 60 秒，抽吸的水的体积应不少于 16mL。