## Sheet1
序号 | 使用科室 | 设备类别 | 品牌 | 型号 | 设备使用情况 | 维保参数 | 拟采购服务年限
1 | 放射科 | CT | 联影 | uCT968 | 2025年启用 | 1.每年提供4次整机的定期维护、保养，计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修； 2.维保公司服务热线24小时畅通，发生故障时立即响应，电话不能解决时，工程师于24小时内到达现场处理故障，更换配件须保证48小时内到达现场并完成维修。； 3.维保公司提供不限次数的现场检修和零配件更换； 4.维保公司提供设备软件的免费升级服务； 5.维保公司须保证设备97%的开机率（按365天/年计算，无节假日）； 6.维保公司提供的零配件必须是设备厂商原厂或授权三方生产； 7.维保公司提供维修服务电话和至少两名具有维修资质的工程师维修电话。 8.设备报废时自动终止合同。 | 3
2 | 放射科 | CT | 西门子 | SOMATOM force | 2021年9月启用 | 1.每年提供4次整机的定期维护、保养，计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修； 2.维保公司服务热线24小时畅通，发生故障时立即响应，电话不能解决时，工程师于24小时内到达现场处理故障，更换配件须保证48小时内到达现场并完成维修。； 3.维保公司提供不限次数的现场检修和零配件更换； 4.维保公司提供设备软件的免费升级服务； 5.维保公司须保证设备97%的开机率（按365天/年计算，无节假日）； 6.维保公司提供的零配件必须是设备厂商原厂或授权三方生产； 7.维保公司提供维修服务电话和至少两名具有维修资质的工程师维修电话。 8.设备报废时自动终止合同。 | 1
3 | 放射科 | 磁共振 | GE | SIGNA explorer | 2020年11月启用 | 一、基础服务 1.维保范围：设备全保(人工服务费、保养服务、所有备件、线圈、制冷系统、磁体、工作站、临床培训、数字化远程服务) 1.1包括电子部分的梯度柜、射频柜、系统柜、、图形工作站、线圈、扫描床等。 1.2包括制冷部分的冷头、吸附器、氦压缩机、高低压氦气管等。 1.3包括液氦的消耗补充、维修过程中的液氦的消耗，保证液氦量始终处于正常状态。 1.4包括配套的室内、外冷水机组、恒温恒湿空调机组及相关的管路耗材等。 1.5包括磁体等所有部件。 2.线圈出现故障时，提供原厂线圈替换，可提供多份海关报关单复印件等材料证明。 3.可提供关键线圈库存证明，关键线圈在、MR整机注册清单中包含，以满足匹配性要求，保障临床诊断及使用的合法和可靠 4.具备磁体供应能力，提供磁体报关记录。 5.具备失超恢复能力，提供多个过往维修记录 6.更换备件是与原设备型号一致的原厂(进口提供报关单)备件， 7.配备客户服务专线电话，每年365天开通，接到故障报修电话后，在1小时内响应处理，24小时内到场，48小时内完成维修。 8.在接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施服务。 9.每年保证开机率≥97％；及时保证紧急配备件供应。 10.合同期内提供，每年四次的设备定期保养、调试、参数校正,并提供符合原厂技术要求的保养报告,不限次数的电话指导及现场维护服务。 11.具有电气环境保障团队和设备，能够检测包括但不限于电网质量、电磁干扰、环境腐蚀气体与震动等。要求提供仪器资料、检测报告样本作证明。 12.具备 MR白噪声问题的技术能力，可提供工单或检测报告等证明；配置有白噪声检测工具不少于2套，可提供库存记录、采购发票等。 13.能保障液氦供应，与多个知名液氦供应商签有长期供应合同。 二、实时服务 1.提供数字化远程守护服务，并对磁共振核心备件相关参数提供实施监测、远程故障诊断及远程预警服务。 2.提供磁共振关键备件，如冷头的远程预测及主动性更换服务。 3.支持客户通过登录提供的链接查询相关设备状态信息。 4.支持设备服务预约以及维修纪录查询。 5.支持合同状态、工程师派工、维修记录等多种信息查询。 6.支持二维码资产管理以及扫码报修。 7.支持应用服务适配PC机和手持移动终端设备 三、临床服务 1.提供的临床培训服务工程师为全职临床应用培训讲师（提供资质证明），可提供多名培训师社保缴交证明。 2.提供该型号MR过往其他场地的培训确认（盖章签字）及相关临床培训报告。 3.提供临床扫描、图像处理和相应业务拓展的专业支持服务。 4.提供远程临床应用服务，实时解决客户临床问题。 四、质控服务 1.每年提供设备健康体检1次并提供体检报告。 2.提供质控迭代服务，提供系统软件持续性性能和安全性迭代服务 五、培训服务 1.提供临床课程培训，由设备厂商内/外部讲师提供系统性的专项临床技术及诊断培训。 六、设备报废时自动终止合同。 | 3
4 | 放射科 | DSA | 西门子 | Artis Q floor | 2020年启用 | 1.服务范围：整机全保； 2.保证开机率要求：不低于97%（一年按365天计算）； 3.工时：质保期内，所有工时免费； 4.备件要求：所有常规备件（整机所有原厂配件及保养耗材，包含但不限于：球管、高压油箱、探测器）更换不再额外收费，提供符合原厂质量要求的备件，并做旧件退回。 5.包含的球管/探测器/高值备件（即交换件，旧件需退回），须后能提供原厂证书（报关单或者合格证）。如更换时不能提供合法备件，采购人可立即中止合同，且供应商须赔偿由此带来的损失。 6.开机率要求：在服务期内保证95%的开机率。 7.预防性保养：每合同年度四次。 8.预防性保养耗材：根据保养计划定期更换。 9.按照设备厂家标准及相关规定执行安全检查，包括但不限于：制定检查计划；机械安全检查；电气安全检查；记录检查结果。 10.通过以下任务和工作以保证设备质量达到质量标准，包括但不限于：（1）制定检查计划；（2）图像质量（效果）检查；（3）评判参数结果；（4）记录检查结果。 11.提供系统安全性升级，提高性能、增强系统稳定性；提供设备状态实时监测服务。安全升级包括但不限于：（1）持续监控设备是否需要升级；（2）提供安全性升级；（3）提供建议性升级；（4）记录升级程序。 12.提供24小时*365天热线支持，提供远程服务，能够通过互联网让采购人与专家对接，可享受在线诊断、升级、维修及应用支持。 13.为本项目配备至少2名同类型专业维修资质的工程师，提供原厂同类型产品培训证书。 14.维保公司服务热线24小时畅通，发生故障时立即响应；电话不能解决时，工程师于24小时内到达现场处理故障；更换配件须保证48小时内到达现场并完成维修。 | 1
5 | 放射科 | 磁共振 | 飞利浦 | Achieva 3.0T TX | 2014年6月启用 | 一、基础服务 1.维保范围：设备全保(人工服务费、保养服务、所有备件、线圈、制冷系统、磁体、工作站、临床培训、数字化远程服务) 1.1包括电子部分的梯度柜、射频柜、系统柜、、图形工作站、线圈、扫描床等。 1.2包括制冷部分的冷头、吸附器、氦压缩机、高低压氦气管等。 1.3包括液氦的消耗补充、维修过程中的液氦的消耗，保证液氦量始终处于正常状态。 1.4包括配套的室内、外冷水机组、恒温恒湿空调机组及相关的管路耗材等。 1.5包括磁体等所有部件。 2.线圈出现故障时，提供原厂线圈替换，可提供多份海关报关单复印件等材料证明。 3.可提供关键线圈库存证明，关键线圈在、MR整机注册清单中包含，以满足匹配性要求，保障临床诊断及使用的合法和可靠 4.具备磁体供应能力，提供磁体报关记录。 5.具备失超恢复能力，提供多个过往维修记录 6.更换备件是与原设备型号一致的原厂(进口提供报关单)备件， 7.配备客户服务专线电话，每年365天开通，接到故障报修电话后，在1小时内响应处理，24小时内到场，48小时内完成维修。 8.在接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施服务。 9.每年保证开机率≥97％；及时保证紧急配备件供应。 10.合同期内提供，每年四次的设备定期保养、调试、参数校正,并提供符合原厂技术要求的保养报告,不限次数的电话指导及现场维护服务。 11.具有电气环境保障团队和设备，能够检测包括但不限于电网质量、电磁干扰、环境腐蚀气体与震动等。要求提供仪器资料、检测报告样本作证明。 12.具备 MR白噪声问题的技术能力，可提供工单或检测报告等证明；配置有白噪声检测工具不少于2套，可提供库存记录、采购发票等。 13.能保障液氦供应，与多个知名液氦供应商签有长期供应合同。 二、实时服务 1.提供数字化远程守护服务，并对磁共振核心备件相关参数提供实施监测、远程故障诊断及远程预警服务。 2.提供磁共振关键备件，如冷头的远程预测及主动性更换服务。 3.支持客户通过登录提供的链接查询相关设备状态信息。 4.支持设备服务预约以及维修纪录查询。 5.支持合同状态、工程师派工、维修记录等多种信息查询。 6.支持二维码资产管理以及扫码报修。 7.支持应用服务适配PC机和手持移动终端设备 三、临床服务 1.提供的临床培训服务工程师为全职临床应用培训讲师（提供资质证明），可提供多名培训师社保缴交证明。 2.提供该型号MR过往其他场地的培训确认（盖章签字）及相关临床培训报告。 3.提供临床扫描、图像处理和相应业务拓展的专业支持服务。 4.提供远程临床应用服务，实时解决客户临床问题。 四、质控服务 1.每年提供设备健康体检1次并提供体检报告。 2.提供质控迭代服务，提供系统软件持续性性能和安全性迭代服务 五、培训服务 1.提供临床课程培训，由设备厂商内/外部讲师提供系统性的专项临床技术及诊断培训。 六、设备报废时自动终止合同。 | 1
6 | 放射科 | 胃肠机 | 西门子 | Luminos dRF Max | 2019年11月启用 | 1.服务范围：整机全保； 2.保证开机率要求：不低于97%（一年按365天计算）； 3.工时：质保期内，所有工时免费； 4.备件要求：所有常规备件（整机所有原厂配件及保养耗材，包含但不限于：球管、高压油箱、探测器）更换不再额外收费，提供符合原厂质量要求的备件，并做旧件退回。 5.包含的球管/探测器/高值备件（即交换件，旧件需退回），须后能提供原厂证书（报关单或者合格证）。如更换时不能提供合法备件，采购人可立即中止合同，且供应商须赔偿由此带来的损失。 6.开机率要求：在服务期内保证95%的开机率。 7.预防性保养：每合同年度四次。 8.预防性保养耗材：根据保养计划定期更换。 9.按照设备厂家标准及相关规定执行安全检查，包括但不限于：制定检查计划；机械安全检查；电气安全检查；记录检查结果。 10.通过以下任务和工作以保证设备质量达到质量标准，包括但不限于：（1）制定检查计划；（2）图像质量（效果）检查；（3）评判参数结果；（4）记录检查结果。 11.提供系统安全性升级，提高性能、增强系统稳定性；提供设备状态实时监测服务。安全升级包括但不限于：（1）持续监控设备是否需要升级；（2）提供安全性升级；（3）提供建议性升级；（4）记录升级程序。 12.提供24小时*365天热线支持，提供远程服务，能够通过互联网让采购人与专家对接，可享受在线诊断、升级、维修及应用支持。 13.为本项目配备至少2名同类型专业维修资质的工程师，提供原厂同类型产品培训证书。 14.维保公司服务热线24小时畅通，发生故障时立即响应；电话不能解决时，工程师于24小时内到达现场处理故障；更换配件须保证48小时内到达现场并完成维修。 | 3
7 | 放射科 | DR | 西门子 | Ysio Max | 2020年12月启用 | 1、保修范围：所有零配件。 2、维保服务技术要求: 2.1 每年提供2次整机的定期维护、保养、校正。 2.2 每年提供不限次数的现场检修和零配件更换。 2.3 提供设备软件的免费升级服务。 2.4 维保公司须保证设备不低于97%的开机率（按365天/年）。 2.5 维保公司提供的零配件必须是设备公司原厂或授权三方生产。 2.6 维保公司提供维修服务电话和重庆本地至少两名具有DR维修资质的工程师的手机电话。 2.7 备件保障能力：提供国内备件库地址及营业执照，税务登记证明，及海关备件完税凭证，这三种文件登记地址及备件库名称必须一致。 2.8 维保公司服务热线24小时畅通，发生故障时立即响应；电话不能解决时，工程师于24小时内到达现场处理故障；更换配件须保证48小时内到达现场并完成维修。 | 1
8 | 放射科 | DR | 西门子 | YsioMax(2fd) | 2020年12月启用 | 1、保修范围：所有零配件。 2、维保服务技术要求: 2.1 每年提供2次整机的定期维护、保养、校正。 2.2 每年提供不限次数的现场检修和零配件更换。 2.3 提供设备软件的免费升级服务。 2.4 维保公司须保证设备不低于97%的开机率（按365天/年）。 2.5 维保公司提供的零配件必须是设备公司原厂或授权三方生产。 2.6 维保公司提供维修服务电话和重庆本地至少两名具有DR维修资质的工程师的手机电话。 2.7 备件保障能力：提供国内备件库地址及营业执照，税务登记证明，及海关备件完税凭证，这三种文件登记地址及备件库名称必须一致。 2.8 维保公司服务热线24小时畅通，发生故障时立即响应；电话不能解决时，工程师于24小时内到达现场处理故障；更换配件须保证48小时内到达现场并完成维修。 | 1
9 | 放射科 | DR | 西门子 | Ysio | 2014年12月启用 | 1、保修范围：所有零配件。 2、维保服务技术要求: 2.1 每年提供2次整机的定期维护、保养、校正。 2.2 每年提供不限次数的现场检修和零配件更换。 2.3 提供设备软件的免费升级服务。 2.4 维保公司须保证设备不低于97%的开机率（按365天/年）。 2.5 维保公司提供的零配件必须是设备公司原厂或授权三方生产。 2.6 维保公司提供维修服务电话和重庆本地至少两名具有DR维修资质的工程师的手机电话。 2.7 备件保障能力：提供国内备件库地址及营业执照，税务登记证明，及海关备件完税凭证，这三种文件登记地址及备件库名称必须一致。 2.8 维保公司服务热线24小时畅通，发生故障时立即响应；电话不能解决时，工程师于24小时内到达现场处理故障；更换配件须保证48小时内到达现场并完成维修。 | 1
10 | 放射科 | DR | 岛津 | Radspeed Plus | 2016年8月启用 | 1、保修范围：所有零配件。 2、维保服务技术要求: 2.1 每年提供2次整机的定期维护、保养、校正。 2.2 每年提供不限次数的现场检修和零配件更换。 2.3 提供设备软件的免费升级服务。 2.4 维保公司须保证设备不低于97%的开机率（按365天/年）。 2.5 维保公司提供的零配件必须是设备公司原厂或授权三方生产。 2.6 维保公司提供维修服务电话和重庆本地至少两名具有DR维修资质的工程师的手机电话。 2.7 备件保障能力：提供国内备件库地址及营业执照，税务登记证明，及海关备件完税凭证，这三种文件登记地址及备件库名称必须一致。 2.8 维保公司服务热线24小时畅通，发生故障时立即响应；电话不能解决时，工程师于24小时内到达现场处理故障；更换配件须保证48小时内到达现场并完成维修。 | 1
11 | 放射科 | 移动DR | 迈瑞 | MobiEye700T | 2020年启用 | 1、保修范围：所有零配件。 2、维保服务技术要求: 2.1 每年提供2次整机的定期维护、保养、校正。 2.2 每年提供不限次数的现场检修和零配件更换。 2.3 提供设备软件的免费升级服务。 2.4 维保公司须保证设备不低于97%的开机率（按365天/年）。 2.5 维保公司提供的零配件必须是设备公司原厂或授权三方生产。 2.6 维保公司提供维修服务电话和重庆本地至少两名具有DR维修资质的工程师的手机电话。 2.7 备件保障能力：提供国内备件库地址及营业执照，税务登记证明，及海关备件完税凭证，这三种文件登记地址及备件库名称必须一致。 2.8 维保公司服务热线24小时畅通，发生故障时立即响应；电话不能解决时，工程师于24小时内到达现场处理故障；更换配件须保证48小时内到达现场并完成维修。 | 1