双探头膜片钳放大器+数模转换器+数据采集与分析系统

该套设备应为同一品牌，用于膜片钳技术平台。

整套设备质保期不低于3年

设备一：双探头膜片钳放大器

1.支持软件操控。

2.电压钳模式下，提供多档反馈电阻（至少包含50MΩ、500MΩ、5 GΩ、50 GΩ），可以测定0.2 pA-200 nA范围的电流。根据测量电流量程，手动选择反馈电阻，测量精度高。

3.具有电极电位偏置调整功能，可进行手动和自动调整。

4.具有全细胞膜电容和串联电阻补偿，串联电阻补偿最大值100%

5.输出增益：主输出与第二输出需具备多档可调增益，并在补偿时具备防电极震颤功能。

设备二：数模转换器+数据采集与分析系统

1.数模转换器与双探头膜片钳放大器配套，非集成于放大器的高分辨率、低噪声数模/模数转换器，为即插即用型设备，和放大器分开，是一台独立的设备

2.低噪声：每个输入通路都用独立的模数转换器来处理，内置0~4个通道可去除50/60HZ的正弦波噪声，响应时间<1s。

3.模拟输出阻抗<0.5Ω。

4.配套的数据采集和分析软件

5.一体化控制：单套软件需能完全控制配套的放大器和数模转换器，实现硬件参数设置、数据采集与实时分析。

6.采集性能：

最高采样率不低于每通道500 kHz。

模数转换精度不低于24位。

7.核心采集功能：

提供实时多窗口信号示波器。

具备强大的图形化刺激协议编辑器，支持复杂序列设计。

支持采集过程中的实时电容与串联电阻补偿。

支持外部TTL触发及基于实验条件的自动化流程控制。

可定义并保存标准化的实验操作步骤流程（如“情景模式”）。

8.数据分析功能：

可直接读取采集原始数据文件，无需转换。

提供信号滤波、基线校正、漏电流减除等后处理工具。

具备自动事件检测功能（如动作电位、突触电流、单通道事件）。

内置曲线拟合工具，可进行动力学参数分析。

支持数据批量处理与分析，可自定义分析脚本并导出统计结果。

9.数据管理：采集数据需采用开放或通用二进制格式存储，并自动保存完整实验元数据。

系统集成与服务要求

10.系统兼容：采集与分析软件需高度集成，确保流畅工作。必须在Windows操作系统上稳定运行。

11.培训与支持：供应商需提供针对性的应用培训及长期的技术支持与软件升级服务。