**C反应蛋白（CRP）及血清淀粉样蛋白A（SAA）检测参数**

1. \*用途：适用于C反应蛋白（CRP）及血清淀粉样蛋白A（SAA）检测。
2. 方法学：金标法
3. \*测试速度：≥30个测试/小时。
4. 进样方式：可连续进样，且进样有提示。

5. \*内置条码阅读器，LIS双向通讯，可以根据申请信息进行单检或联合检测。

6. 试剂：可实时监测试剂用量，提供配套稀释液、缓冲液及反应杯。

7. 校准：试剂定标稳定期≥28天，保证至少6个月批号不更换，提供配套至少2 个水平质控品。

8. \*样本用量≤20ul

9. 24小时待机，样本随到随测。

10. 溯源性符合国际量值溯源体系要求。

11. 性能评价以《医疗机构临床实验室管理办法》、ISO15189:2023等标准为准验证，需满足其要求。

12. 提供真实的全国大型三甲医院客户清单，证明材料包括购销合同和近期试剂耗材订货发票、三甲医院证明。

13. 服务要求：仪器质保期内，故障率>6次/6月或连续6月>1次/月或有严重质量问题，需更换新机或停用该机型仪器或终止合同。

14. 报价以仪器+单人份检测试剂成本方式，配套检测消耗品在内。提供仪器终身维护维修保养及升级；需提供LIS双向接入服务及软硬件升级；在渝有售后服务团队及完善售后服务和技术支持，故障立即响应，2h内到现场。