- 产品主要组成：

- 1.数据采集分析主机

- 2.八通道生物电放大器

- 3.刺激记录仪

- 4.大鼠心脏电生理导管

- 5.小鼠心脏电生理导管

- （二）主要技术参数及核心技术需求：

- 1.数据采集分析主机：

- （1）端口类型：Type C

- （2）总可用功率：320W（由内部电源供电时）

- （3）支持上电、高速数据、同步

- （4）面向上游的Aux端口

- （5）模拟输入通道：最多可支持32通道

- （6）输入电压范围：±2mV至±10V

- （7）数据分辨率：16位

- （8）采样速率：1S/10min~400kS/s

- （9）输入串扰：>90dB

- （10）CMRR：>85dB(110Hz)

- （11）输入阻抗：1MΩ

- （12）安全等级：IEC60601-1

- 2.软件部分：

- （1）可进行数字滤波，可计算dp/dt，最大值，最小值，平均值，峰峰值，心率，斜率，微分，积分，指数运算，对数运算，傅利叶变换，面积，偏差，标准差，绝对值，三角函数，曲线平滑，直方图。

- （2）可设定存储时刻，时间，重复次数，可用EXCEL进行统计计算，资料作为WINDOWS文件长期保存。

- （3）有血压,心电,量效关系,峰直方图,心率变异性等专业的模块分析软件以方便实验人员分析数据

- （4）五年内免费升级，包含专业版分析软件，Chart和scope

- （5）软件控制主机和放大器的滤波、放大、等操作，实现了程序控制化

- 3.八通道生物电放大器

- （1）通道数：8

- （2）放大范围：±100μV至±100mV满量程10级（结合PowerLab及生物电放大器）

- （3）精确度：±1.5%

- （4）共振抑制比：>115Db

- （5）输入阻抗：1GΩ

- （6）基线复位：自动

- 4.PowerLab 15T刺激记录仪

- 模拟输入

- （1）输入通道数量：2DIN

- （2）放大范围：±20mV-±10V，共9档

- （3）最大输入电压：±15V

- （4）输入阻抗：~1MΩ

- （5）最大带宽：25kHz

- （6）共模抑制比：65dB

- （7）信噪比：85dB

- 差分Pod接口：

- （1）提供电压：±5V

- （2）最大电流：50mA

- （3）接口类型：8-pinDIN

- 采样：

- （1）ADC精度：24bit

- （2）最大采样速率：100K/通道

- （3）模拟输出

- （4）输出精度：16bits

- （5）最大输出电流：20mA

- （6）输出范围：±200mV-±10V共6档

- （7）响应时间：10uS

- 隔离输出：

- （1）脉冲波宽：50-200ms

- （2）输出电流：0-20mA(精度0.1mA)

- （3）脉冲频率：20Hz

- 5.大鼠电生理导管

- （1）材质：尼龙和聚酰亚胺

- （2）导管尺寸：1.6F

- （3）导管长度：12.5cm

- （4）电极数：8

- （5）电极间距：1mm

- 6.小鼠电生理导管

- （1）材质：尼龙和聚酰亚胺

- （2）导管尺寸：1.1F

- （3）导管长度：4.5cm

- （4）电极数：8

- （5）电极间距：1mm

设备整机质保不低于3年。