全自动生化免疫分析流水线系统市场调查参数

| 1 | 全自动生化免疫分析流水线系统应由同一轨道连接多台仪器，可实现样本在线装载、离心、去盖、全自动生化检测、全自动免疫检测、加膜（盖）、自动再次上线复检、后处理、以及免费开放流水线，拓展接入其他仪器等功能。 |
| --- | --- |
| 2 | 样本进样模块： |
| 2.1 | 进样处理能力≥1200管/小时, 采用倾倒方式进样。 |
| 2.2 | 具备急诊插入，急诊优先处理功能（包括离心、进样、检测等模块）；适配医院所用所有类型样品管。 |
| 2.3 | 可对试管拍照识别试管类型、管盖类型/颜色、样本体积、样本液位检测和读取条码ID，自动判断血清质量，对溶血、脂血、黄疸的标本进行监测。 |
| 3 | 离心机模块： |
| 3.1 | 离心机总处理能力≥900管/小时； |
| 3.1 | 低温可调（2-8℃），最大离心力≥3000g |
| 4 | 去盖模块： |
| 4.1 | 去盖模块处理能力≥1200管/小时,支持多种类型的样本管盖去盖；且能根据管帽颜色及类型自动识别是否去盖。 |
| 4.2 | 去盖方式为螺旋开盖，避免开盖造成的样本溅出，造成污染。 |
| 5 | 出样模块： |
| 5.1 | 最小出样模块处理能力≥1200管/小时。可自定义预设出样区≥5个。 |
| 6 | 加盖模块： |
| 6.1 | 单加盖模块处理能力≥1200管/小时,使用通用型样本管盖,支持多种类型的样本管盖的加盖（说明加盖方式和成本/每人份）。 |
| 7 | 样本后存储系统： |
| 7.1 | 处理能力≥800管/小时,支持多种类型样本管存储；样本容量≥12000管。 |
| 7.2 | 系统自动定位和调取样品回到线上重新测定、过期样品预设自动丢弃。 |
| 8 | 轨道系统 |
| 8.1 | 流水线系统连接具有灵活性，样本流程灵活；单轨运输速度≥1000管/小时；满足门急诊优先策略（100样本量/批次）；生化分析仪接口≥2个、免疫分析仪接口≥4个。 |
| 8.2 | 流水线需包括常规样本轨道、急诊样本轨道和样本返回轨道,急诊样本可通过急诊轨道优先进入分析单元进行检测。 |
| 9 | 全自动生化分析单元： |
| 9.1 | 总光学检测速度≥2200测试/小时，总电解质速度≥900测试/小时；（单个光学模块的处理能力≥2000测试/小时,单个电解质模块的处理能力≥600测试/小时）。根据医院业务需要提供软硬件升级，不另外付费。 |
| 9.2 | 全自动生化分析单元具有自动稀释,自动重测,凝块检测,液面感应,血清指数检测（无单独成本）功能；检测方法学至少包括:终点法、速率法、固定时间法、免疫比浊法、间接离子选择电极法。 |
| 9.3 | 全自动生化分析仪连接流水线后仍具备手工样本架批量进样模式,单次进样量≥200样本。 |
| 9.4 | 反应杯的混匀采用超声波混匀或者机械式混匀，其携带污染率应≤10-5 |
| 9.5 | 可在运行中不停机装载卸载试剂耗材；重检功能:对异常结果标本实行实时或批量自动重检,如遇特高浓度的样本,可以自动进行稀释后复检。 |
| 9.6 | 生化试剂系统:免费开放试剂通道,满足任意选择不同厂家试剂使用。 |
| 9.7 | 所有试剂（包括质控品和校准品）能溯源至国际参考物质或参考方法并提供溯源报告，能达到检验医学科ISO 15189质量管理体系要求。 |
| 9.8 | 提供生化仪免疫球蛋白检测项目清单和技术参数。 |
| 9.9 | 是否具备前带监测、底物过剩监测等功能 |
| 10 | 全自动免疫分析单元： |
| 10.1 | 检测原理:化学发光免疫分析技术。 |
| 10.2 | 免疫分析仪器总测试速度≥1000测试/小时，单模块测试速度≥400测试/小时。根据医院业务需要提供软硬件升级。不另外付费。 |
| 10.3 | 可在运行中不停机装载卸载试剂耗材；重检功能:对异常结果标本实行实时或批量自动重检,如遇特高浓度的样本,可以自动进行稀释后复检。 |
| 10.4 | 急诊样品:可在任何时间即时插入急诊样品,即时测试。 |
| 10.5 | 采用一次性tip头或者钢针加样，其携带污染率应≤10-5 |
| 10.6 | 项目试剂盒有原厂母定标曲线信息,所有检测项目用户只需做≤2点试剂定标,批定标有效期≥1个月,批内免定标；定标消耗由厂家定期补足所有定标试剂和消耗品。 |
| 10.7 | 所有试剂（包括质控品和校准品）能溯源至国际参考物质或参考方法并提供溯源报告，能达到检验医学科ISO 15189质量管理体系要求。 |
| 11 | 数据管理系统: |
| 11.1 | 能够集中控制并管理在线仪器,可实时监控检测的标本状态和追踪标本位置信息以及仪器运行状态、试剂和耗材信息。 |
| 11.2 | 开放数据接口并能与本院LIS系统连接,提供数据接口文档； |
| 11.3 | 具有结果自动审核功能,能够结合仪器报警、测试项目正常范围、质控结果、差值校验以及客户自定义规则作自动审核,并建立危急值管理。 |
| 11.4 | 数据管理系统具有大屏幕管理功能,支持危急值管理,样本TAT管理、仪器质控状态及样本工作量管理等功能,及时提醒危急值、TAT超时、异常质控状态。 |
| 11.5 | 所有项目是否有卫生部室间质评单独分组，提供清单和最近一个周期的报告；没有备注说明。 |
| 11.6 | - 市场占有率，尤其是重庆市场，其中是否有通过ISO15189认可的实验室。（提供相应证明资料） |

- 2.提供以下表中所有项目的单人份试剂和耗材价格。表一中的试剂必须为原装配套试剂，表2中的试剂如不能提供原装配套试剂，试剂生产厂家不超过3家；

- 表一：

| 序号 | 项目名称 | 试剂名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乙肝五项 | HBsAg、HBsAb、HBeAg、HBeAb、HBcAb |
| 2 | 优生优育IgG和IgM | TOX、RuV、CMV等 |
| 3 | HIV第四代抗原抗体联合检测 | 艾滋（HIV）第四代抗原抗体联合检测 |
| 4 | 丙肝 | 丙肝（HCV） |
| 5 | 梅毒 | 梅毒 |
| 10 | 电解质 | 钾K、钠Na、氯Cl、钙Ca、磷PHOS、镁Mg、二氧化碳CO2 |
| 11 | 肝功能 | 总胆红素TBIL、直接胆红素DBIL、总蛋白TP、白蛋白ALB、谷丙氨酸氨基转氨酶ALT、天门冬氨酸氨基转移酶AST、碱性磷酸酶ALP、γ-谷氨酰转移酶GGT、胆碱酯酶CHE、乳酸脱氢酶LDH、前白蛋白PA |
| 12 | 肾功能 | 尿酸UA、肌酐CREA酶法、尿素UN |
| 13 | 血脂 | 胆固醇TCH、甘油三酯TG、高密度脂蛋白HDL-C、低密度脂肪蛋白LDL-C、脂蛋白Lp（a）、载脂蛋白APO A1、载脂蛋白APO B |
| 14 | 糖代谢 | 血糖GLU |
| 15 | 肌酶谱 | 肌酸激酶CK |
| 16 | 胰腺功能 | 淀粉酶AMY、脂肪酶LIP |

- 表二

| 序号 | 项目名称 | 试剂名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 肝功能 | 胆汁酸TBA、视黄醇结合蛋白RBP、谷胱甘肽还原酶GR、腺苷脱氨酶ADA |
| 2 | 肾功能 | 胱抑素CYS-C |
| 3 | 糖代谢 | β-羟丁酸D3HB、游离脂肪酸NEFA、丙酮酸PYR、脂联素 |
| 4 | 肌酶谱 | α-羟丁酸脱氢酶α-HBDH |
| 5 | 优生优育 | HSV1/2等 |
| 6 | Anti-CCP | Anti-CCP |
| 7 | 免疫球蛋白 | IgA/IgG/IgM/IgE/C3/C4/IgG亚类/C1q |
| 8 | 血清指数 | 溶血黄疸脂血HIL |