染色体全自动扫描及AI分析系统

- 设备用途

- 自动进行染色体核型系统的扫描及分析，辅助判断。

- 二、性能技术指标

- 1. 正置生物显微镜，支持无限远校正光学系统。

- 2. 多功能三目镜筒，具备三种分光模式：100%/0、20%/80%、0/100%，倾斜角度可在0-35°范围内调节。

- 3. 支持≥7位电动物镜转换器。

- 4. 10倍物镜数值孔径≥0.25，工作距离≥10.6mm，100倍物镜数值孔径≥1.30，工作距离≥0.2mm

- 5. 光源系统采用透射光照明，最大功率≥24W

- 6. 细胞显微成像扫描相机：靶面尺寸≥1.1英寸，全帧摄取图像≥700万像素，位深≥12位。

- 7. 自动进样器一次性装载玻片数量≥160片以上，电动载物台单次可装载玻片数≥6片

- 8. 采用高精度光栅尺测量Z轴运动位置，保证长时间扫描焦距不变。

- 9. 扫描速度≦5分钟/每玻片（高清拍照50个染色体中期分裂相）

- 10. 自动泵油系统，配备≥300毫升大容量储油罐。

- 11. 支持自动拟合显微对焦平面，支持不同类型样本玻片混合上机并自动扫描，无需人工干预。

- 12. 染色体一键切割识别准确率≥98%，平均每幅染色体核型图像的处理时间≤0.9s

- 13. 具备染色体异常识别功能，自动识别并标注病例是否存在数目异常或者结构异常。染色体数目异常识别灵敏度≥99%；染色体结构异常识别灵敏度≥80%。

- 14. 算法训练所调用的数据库来自≥3家三甲医院，	支持对单条染色体或全部染色体进行优化，可以将优化效果应用到单条染色体、当前图片、当前病例或所有病例中，支持将玻片上相邻视场拍摄的核型图自动拼接。

- 15. 系统内置常见异常核型知识库，支持查询染色体异常相关疾病、基因、蛋白质和预后措施等信息。同时知识库支持自定义编辑功能，可形成科室专用异常数据库。系统自动将分析样本的核型与知识库中的核型匹配，提示相关异常描述

设备质保期不低于5年。