胃肠镜系统参数、配置表

（一）图像处理装置

1、具有特殊光成像功能

2、具有色彩强调功能

▲3、具有自发荧光成像功能

4、构造强调/轮廓强调功能≥3档可调节

5、对比度模式≥3档

6、具有快速实时冻结功能

7、测光方式≥3档测光方式

8、具有自动增益功能

▲10、色彩调节：R（红色）调节≥15档；B（蓝色）调节≥15档

▲11、数字信号输出：同时具有HD-SDI、DVI、DV（IEEE1394）数字信号输出

★12、常规兼容电子（支气管镜、胃镜、结肠镜、十二指肠镜）、放大胃镜、放大肠镜等

▲13、特殊镜种：兼容内科胸腔镜、超声支气管镜、超声小探头等

（二）内窥镜冷光源

★1、氙灯光源≥300或者≥4色LED,能够通过光源滤光片直接分离出特定波长的光进行特殊病变观察，便于支气管早癌筛查。

2、设定存储功能：光源关闭，自动保存各项设定

3、亮度等级调节≥15档

（三）电子上消化道内窥镜

1、视野角度：≥ 140°

▲2、先端部外径：≤8.9mm

3、管道直径：≥2.8mm

4、具有窄波光成像功能

（四）、电子大肠镜

1、视野角度：≥170°

▲2、先端部外径：≤11.7mm

3. 管道直径：≥3.2mm

4、具有窄波光成像功能

5、具备副冲水

以上设备均要求提供4年质保。

（六）配置表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图像处理装置 |  | 1 |
| 2 | 冷光源 |  | 1 |
| 3 | 电子上消化道内窥镜 |  | 4 |
| 5 | 电子大肠镜 |  | 2 |
| 6 | 测漏器 |  | 1 |
| 7 | 保养装置 |  | 1 |
| 8 | 24寸高清医用监视器 |  | 1 |
| 9 | 图文工作站 | 国产 | 1 |
| 10 | 医用台车 | 国产 | 1 |
| 11 | 气泵 | 国产 | 1 |
| 11 | 水泵 | 国产 | 1 |