- 2025G026荧光定量PCR（多通道）

- LED光源数量≥5个，光源使用寿命≥10000小时，带专用FRET检测通道。

- 独立检测器≥5个。每个光源和检测器分别配置1个滤光片。

- 仪器标配分析软件：无需联网，即可在数秒内进行t-检验和方差统计学分析。（必须提供以上功能的软件截图证明）

- 检测模式：顶部逐孔激发扫描，光电二极管检测，避免孔间串扰（非CCD或sCMOS检测器拍照检测），无需ROX校正，无需周期校正。快速扫描时间≦3秒。

- 样品容量：96X0.2ml，可以使用单个反应管，8联反应条，96孔反应板。

- 样品反应体积：1-50µl，可以做5ul反应体积的定量PCR实验，以节省试剂成本。

- 升降温方式：半导体加热/制冷，最快可在30min内完成定量PCR反应。

- 温度编程控制范围：0-100°C，反应结束后可以进到4°C保存样品。

- 检测的拷贝数差异：≤1.33倍。

- 温度精确度：≤±0.2°C，温度设定90°C。

- 模块最大升降温速度要求在4.5℃/秒～5.5℃/秒之间

- 具有动态温度梯度功能（非线性温度梯度），所有步骤温度都是同时达到，无时间差，且1次至少可以优化12对引物的8个退火温度；温度梯度范围：≥65℃，温度梯度最大温差：≥24℃。

- 仪器分析软件：具有中文和英文操作分析软件可选，兼容Windows或MAC平台，可无限次数安装，且既能控制仪器又支持数据分析。

- 提供多重相对定量的分析方法，包括EΔCq法、EΔΔCq法、多内参校正法、结合功能强大的Gene Study模块，能合并分析无限量的数据文件。

- 仪器控制分析软件具有内参稳定性分析功能，可自动计算内参稳定系数（M值）并根据国际标准（同质性样本<0.5，异质性样本<1.0）进行判定，须提供软件截图证明。

- 利用标准曲线进行单基因或多基因的绝对定量分析，软件自动绘制每个基因的标准曲线，可单独显示，也可合并显示。

- 具有阈值法和回归法两种方法判断Cq值，让实验结果更为准确。

- 可以对双探针的SNPs研究提供散点图在内的完整的SNPs位点分析报告。

- 具有高分辨熔点曲线分析功能（HRM）可选，熔点曲线分辨率≤0.1°C；可用于基因组水平的未知突变扫描、SNP分型、插入/删除及其他突变筛查；可测定未知样本的DNA甲基化百分比水平。

- 具有断电保护功能；在突然停电后来电时可直接运行尚未完成的程序，保护实验数据。

- 支持Excel格式原始数据输入、RDML输入符合MIQE指南。

- 可输入任何实时荧光定量PCR平台原始数据进行分析，满足实验室间结果比较的需要。

- 具有多板联合分析功能，可显示板间校正因子，无需联网仍可分析且不影响数据准确性，需提供软件截图证明。

- 不依赖于计算机运行，电脑死机后仪器仍然能够按照已编程序正常运行，并导出实验数据，不需要重新做实验。

- 自定义创建可直接用于出版发表的结果图片，软件可按照您的需求以聚类图、散点图、火山图、热点图、柱形图、点状图、箱线图等形式显示数据。可以对特定的数据修改颜色、字体、标题和图例说明，并用P值、文字和箭头标注图片。一旦显示的数据符合您的期望，便可以任意大小和分辨率导出能直接用在PPT文稿、海报或出版物中图片。

- 该设备的高级软件配备了目前国际认可的四代基因表达计算公式，可以将我单位的数据分析工作流程标准化、统一化，减少人为因素对实验产生的误差；内置有国际认可的内参基因稳定性筛选工具，保障内参基因稳定性评估实验的顺利进行，保障实验数据的准确性；内置了统计学T检验和单因素方差分析，使统计学分析标准化、流程化，充分挖掘实验数据的价值；内置的数据分析和图标制作功能能导出符合文献发表的图片格式。

- 配置清单：

- （1）六通道梯度荧光定量PCR仪主机1台；

- （2）定量PCR分析软件1套，包括相对定量及绝对定量分析功能；标准曲线定量、ΔCT，Paffla分析法进行、基因表达分析、内参基因分析和扩增效率计算，等位基因分析，终点分析等分析功能；

- （3）品牌电脑1台。

- 2025Y356荧光定量PCR仪（限国产）

- 样本容量：(96孔)2×48*0.2ml(双模块)

- 实验运行模式：独立运行2个48孔的试验

- 反应容积：15ul-100ul

- 荧光检测波长：通道1：510 nm；通道2：565 nm；通道3：620 nm；通道4：665 nm；

- 热盖温度：30℃-108℃（默认105℃，热盖温度可调）电子自动热盖。

- 2025Y107/2025Y084实时荧光定量PCR仪（限国产）

- ▲光源采用高亮度白光半导体光源，不少于4色激发光通道和4色检测光通道； 每个孔可分析多至≥4个靶标。

- ▲检测系统采用CMOS整板成像，所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差；

- ▲温度控制：控制范围≥10℃-98℃，支持标准升降温速度:≥3.4℃/S

- 反应模块：96孔0.2ml反应模块

- 反应体积：10-100μl; 支持单管、8联管、96孔板，进口或者国产耗材皆可。

- 支持标准模式与快速模式可选，快速模式<40min

- ▲至少支持4种不同激发光和检测光波长以及其支持的多种荧光染料，符合各种检测标准中要求的荧光检测要求。 FAM, SYBR GREEN I, SYTO9 （MeltDoctor）, Fluorescein， VIC, JOE, TET, HEX， ROX，Texas Red，Cy5。

- ▲软件支持Rox荧光或其他荧光校正去除移液误差。用户可自行选择是否使用ROX校正。

- 检测灵敏度：单拷贝检测/反应体系；

- 仪器具备触摸屏，仪器主机可支持云端服务器，可以用网络打开浏览器，使用云端服务器查看、分析、共享数据，可分析超大规模的实验数据；

- 软件应用：绝对定量，相对定量，相对标准曲线，Ct值的相对定量，融解曲线分析等，可支持高分辨率熔解曲线分析（HRM）功能，蛋白质热转变稳定性软件，全自动微生物鉴定报告软件等等。

- 2025Y039荧光定量PCR仪（限国产）

- 工作环境

1.1 工作温度：5-32℃

1.2 工作湿度：20-80%

1.3 工作电压：100-240 VAC, 50-60 Hz

- 设备用途

可用于病原体检测、基因表达分析、遗传基因检测、突变检测、拷贝数变异分析、高分辨率熔解曲线分析、基因分型分析等多种研究领域

- 主要性能

3.1 主要功能

3.1.1 在PCR过程中实时监测、实时在线显示反应过程

3.1.2 具备出色的温控系统，保证整个反应过程中的温控精确、均匀一致、升降温快速

3.1.3 可同时检测6色荧光

3.1.4 完全试剂开放，各种科研和临床试剂适用

3.1.5 适用于染料法及探针法荧光标记

3.1.6 采用普通的PCR薄壁管、96孔板等，消耗品成本低

3.2 主要技术指标

3.2.1 光源：长寿命免维护高效LED

3.2.2 ▲检测器：高效MPPC，投标文件中提供原厂产品彩页加以证明。

3.2.3 ▲发射光透镜：菲涅尔透镜，投标文件中提供原厂产品彩页加以证明。

3.2.4 激发/检测范围：415-685nm/455-745nm

3.2.5 ▲荧光检测通道：6个，可同时检测6个目标基因

3.2.6 检测灵敏度：能检测1拷贝人基因组DNA基因

3.2.7 ▲分辨率：在单重反应中可区分1.33倍浓度差异，投标文件中提供原厂产品彩页加以证明。

3.2.8 动态范围：10个数量级

3.2.9 扫描时间：多色快速整板（96孔）扫描8.5秒

3.2.10 最大样品容量：96个

3.2.11 反应体系：5-100µl

3.2.12 升降温方式：半导体Peltier加热/制冷

3.2.13 ▲温控模块采用镂空式设计，并结合边缘温度补偿技术，实现极佳的温度均一性及稳定性，投标文件中提供原厂产品彩页加以证明。

3.2.14 最大升降温速率≥6°C/秒

3.2.15 温度均一性：±0.1°C

3.2.16 温度准确性：±0.1°C

3.2.17 温度范围：4-100°C

3.2.18 ▲数据分析模式：绝对定量、相对定量（△△Cq）、相对定量（双标准曲线）、核酸熔解曲线、高分辨率熔解曲线（HRM）、蛋白热稳定性、基因分型分析功、终点荧光（阴阳性鉴定）分析等，投标文件中提供相应功能软件截屏加以证明。

3.2.19 ▲软件具有实验报告功能，可通过规则设置预设判定条件，自动完成结果判定，投标文件中提供相应功能软件截屏加以证明。

3.2.20 数据导出：Excel或txt、用户报告包含运行设置，图形和表格数据结果，可直接打印或保存为 PDF。

3.2.21 需提供生产厂家ISO 9001和ISO 13485质量管理体系认证证书。

- 必须附件

计算机及分析软件

- 96孔PCR仪（限国产）

- 96孔梯度PCR仪6个温度循环器长寿命Peltier模块，组成3组回路可独立控制3个温区；

- 模块类型：0.2ml×96孔；

- 适用管型：0.2ml， 8联排管，12联排管，96孔微孔板，兼容无裙边、半裙边、全裙边96孔PCR反应板；

- 温度范围：0-100℃；

- 大升温速度：4.5℃/秒；

- 大降温速度：4℃/秒；

- 温度均匀性：≤±0.2℃；

- 温度准确度：≤±0.1℃；

- 梯度宽度：1-30℃；

- 控温方式：模拟管+模块；

- 变温速度可调：是；

- 大循环数：100；

- 断电保护：有；

- 宽电压范围：85-264V, 47-63Hz；

- 热盖温度：30℃-110℃可调；

- 热盖高度可调：能适应不同高度试管；

- 可更换多种模块，选用双槽模块时，可同时运行2个不同的PCR程序；

- Windows CE 操作系统，触摸屏及鼠标均可独立控制；

- 实时显示程序进展及剩余时间，支持PCR仪运行中间编程；

- 一键快速孵育功能，满足变性、酶切/酶连、ELISA等实验需要；

- 内置多个标准程序文件模板，能快速编辑所需文件；