麻醉机市场调查参数

一、基本要求

- 设备应为适用于成人、儿童及新生儿的综合麻醉工作站，满足儿童专科医院日常手术、危重患儿手术、共享气道手术及特殊通气管理需求。

- 配备后备电池，电池使用时间≥90分钟。

- 主机具备RJ45、USB、视频输出等常用数据及外接接口。

- 机架具备中央刹车系统，显示屏可旋转、俯仰调节。

- 具备分级声光报警功能，高、中、低级别报警应有明确区分。

- 具备辅助电源接口，支持临床常用外接设备供电。

- 主机应具备防误关机或延迟关机保护功能。

二、气源与新鲜气体管理

- 标配氧气、空气二气源。

- 具备快速充氧功能，流量范围满足临床抢救及预充氧需求。

- 具备辅助高压氧输出口，可选配外接喷射通气、高频喷射通气、高频震荡或其他需高压氧源驱动的设备。

- 配备电子流量计，可设置新鲜气体总流量及氧浓度，支持低流量麻醉。

- 具备新鲜气体流量暂停功能，便于吸痰、气道操作及短时回路断开。

- 具备氧气、空气机械后备流量调节功能。

- 支持辅助吸氧或高流量给氧功能，适用于诱导前预氧合、苏醒期吸氧及困难气道管理。

三、挥发罐

- 配备电子挥发罐或同等精度挥发罐，支持软件设置或精确调节。

- 挥发罐应具备压力、流速和温度补偿功能。

- 标配七氟醚挥发罐，地氟醚挥发罐。

- 具备麻醉剂余量显示和低液位报警功能。

- 支持术中加药。

- 四、呼吸回路

- 采用集成式呼吸回路，适用于成人、儿童及新生儿。

- 配备吸入端、呼出端流量传感器，并支持用户校准。

- 具备回路加温、积水杯及排水装置。

- 具备自动CO₂旁路功能，更换钠石灰罐时无需停止机械通气。

- 具备可视化吸气、呼气单向阀，配备机械气道压力表及手动/机控切换开关。

- 呼吸回路应便于拆卸、清洁和维护。

五、呼吸机及通气模式

- 呼吸机应为气动电控或电动电控，具备中文操作界面。

- 标配常用通气模式，包括容量控制通气、压力控制通气、压力控制容量保证通气或同等模式、SIMV、PSV、CPAP/PS、手动通气等。

- 可根据临床需求扩展APRV、SIMV-VG等高级通气模式。

- 潮气量调节范围应满足新生儿、儿童及成人使用需求，最低潮气量应适合新生儿低潮气量通气。

- 支持选配ACGO模块。

- 具备电子PEEP、窒息后备通气、泄漏补偿及动态潮气量补偿功能。

- 具备肺保护相关功能，如肺复张、PEEP递增、定时膨肺等。

- 支持自动控制麻醉或目标控制麻醉功能，可根据目标呼出麻药浓度和吸入氧浓度进行调节。

- 支持特殊通气场景，可通过内置模块或外接专用设备实现高流量给氧、喷射通气、高频喷射通气、高频震荡通气等功能。

- 高频喷射或高频震荡通气应适用于儿童及新生儿，并具备气道压力、氧浓度、回路连接及设备故障报警功能。

六、麻醉机监测功能

- 配备≥15英寸彩色触摸屏，可显示呼吸参数、波形、呼吸环及趋势图。

- 具备插件式监测模块接口，支持热插拔。

- 可监测呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压、气道阻力、肺顺应性、氧浓度、二氧化碳、笑气及麻醉气体浓度。

- 具备麻醉剂消耗计算功能，可显示即时消耗和累计消耗。

- 配置麻醉气体、肌松、脑电麻醉深度、心输出量、脑氧饱和度等高级监测模块。

- 脑电麻醉深度监测应支持显示麻醉深度指数、原始脑电波形、信号质量、肌电干扰及趋势变化。

- 脑氧监测应支持双侧区域脑氧饱和度rSO₂监测，可显示左右侧脑氧数值、趋势图及报警信息。

- 脑电和脑氧监测应支持成人、儿童及新生儿应用，相关数据可在麻醉机或监护仪主屏显示。

七、监护仪要求

- 配备插件式监护仪，屏幕≥15英寸，适用于成人、儿童及新生儿。

- 基础监测参数包括心电、血氧、呼吸、无创血压、心率/脉率、体温、有创血压等。

- 需标配麻醉气体、脑电麻醉深度、脑氧、肌松、血流动力学、心输出量等高级监测功能，选配双血氧。

- 除基本参数模块外，还需单独配置转运监护模块，支持患者院内转运使用，续航时间≥5小时。

- 支持心律失常分析、全息波形存储与回顾。

- 支持与麻醉机、中央监护系统、麻醉信息系统或医院信息系统连接。

八、信息化与数据管理

- 支持麻醉机参数、呼吸参数、麻醉气体、生命体征、脑氧、脑电、肌松等数据采集和趋势记录。

- 支持报警记录、事件标记、病例回顾和数据导出。

- 支持HL7或同等标准化数据接口，便于与医院信息系统或麻醉信息系统对接。

九、配置及售后要求

- 应提供成人、儿童、新生儿常用呼吸回路及附件。

- 应根据医院需求配置脑氧探头、脑电电极、肌松监测附件及特殊通气相关接口。

- 供应商应提供安装、调试、操作培训、维护培训及临床应用培训。

- 应提供设备注册证、售后服务承诺、维修响应时间及主要配件供应保障。

- 设备应具备良好的扩展性和升级能力，满足儿童专科医院后续复杂手术麻醉、共享气道管理、危重新生儿及小儿围术期监测需求。