微流控芯片培养控制平台

一、技术参数

- 总体功能要求：微流控芯片能够细致地模拟体内的物理和化学条件，包括液体流动、气体交换、营养物质输送和废物清除等，创造出接近人体真实生理环境的培养平台，支持类器官和器官芯片的功能培养。芯片具有上下两个通道，分别模拟上皮组织和内皮环境（血管），通过在芯片上接种不同来源的原代细胞、干细胞、类器官、肿瘤细胞、转基因细胞、细胞系等，构建出具有组织-组织界面的器官模型。硬件设备可为器官芯片提供上下通道独立控制的精准流速（空气或液体），并提供可以控制强度和频率的横向机械拉力，精准模拟血管化、各器官屏障功能、免疫细胞招募等各种复杂的人体内微环境模型。整合有成像模块，可以在培养过程中实现实时的明场及荧光成像。

2.工作条件

2.1操作温度：不小于10至35°C

2.2工作相对湿度：不小于30%至80%RH

2.3储存温度：不小于-5°C至60°C

2.4真空输入压力:-70 kPa（-10.2 psig）

2.5培养模块安装在通用的二氧化碳细胞培养箱内。

3.培养及控制模块

3.1 设备允许同时运行两组不同的参数：两组参数独立控制，可选择同时运行，也可仅运行其中一组。

3.2 通量：单台可同时培养不少于8个器官芯片。

3.3 流体控制：可独立控制每个芯片上下通道的流速，流速范围在0微升/小时或不小于10-1000微升/小时之间精准可控。

3.4 力学刺激：通过控制通道中两侧真空腔的压强及频率制造机械拉力来模拟人体器官中的机械力变化，模拟肺的呼吸及肠的蠕动。

3.5 自动排气泡程序：系统可执行程序自动排除气泡。

3.6 兼容多样多来源的细胞和组织类型：人源及各种动物来源均可，包括原代细胞、干细胞、类器官、细胞系、肿瘤细胞、患病细胞、转基因细胞、免疫细胞、CTC等。

3.7具备模拟屏障功能及器官中的组织-组织界面、 气液界面、液液界面、血管化、感染及炎症模型构建等功能。

3.8 PDMS多孔薄膜实现细胞互作。

3.9稳定灵活的串联应用：任何两种或几种器官模型之间，都可以通过将流出液转移至流入腔的形式，实现随时、定量、稳定、个性化的串联场景。

3.10 无需额外工具及设备辅助，即可实现多样灵活的加药流程，药物暴露时间可精准控制，模拟药物急性暴露模型或持续用药模型。

3.11 简便灵活的补液换液流程：器官芯片联通便携式加液放置在培养模块中，给液及补液过程不直接接触细胞。

3.12一键式操作，易用性极强：简化的细胞外基质激活和细胞接种工作流程，操作简单。自动化程度高，培养过程无需人工干预。

4.成像功能

4.1具有原位成像功能：设备包含成像模块，显微成像部分可以在标准培养箱中运行。

4.2实时成像、实时监测：可以在培养过程中实现原位实时的明场及荧光双色成像。成像照片实时显示在电脑软件中。

4.3成像策略：拍摄过程中通过软件控制移动物镜可实现不同芯片之间的拍摄，有效维持样本细胞的生长状态。

4.4光源： 光源为LED光源，光毒性及光漂白低，使用寿命10,000小时以上。

4.5成像系统：高灵敏度低功耗 CMOS 相机，分辨率不低于3536*3536，像素不低于1200万。

4.6物镜规格：机器配置至少有10倍和20两种高清物镜。10倍物镜的成像分辨率优于0.92µm/像素；20倍物镜的成像分辨率优于0.55µm/像素。

4.7滤镜规格：有红色及绿色滤镜以满足红色荧光及绿色荧光的实验需求。兼容GFP/FITC/RFP/PE等荧光通道。

4.8对焦方式:光学自动对焦。

5.芯片特性

5.1多型号芯片选择，并可满足复杂三维立体模型的构建。

5.2可持续可更新的芯片系统。

5.3芯片可切片：整块芯片的材质为PDMS，柔韧性能好，可对芯片进行横截面切片，观察组织-组织的截面结构或生物标记。

5.4 芯片可在37℃ 5%CO2培养箱中持续培养。

5.5 配备不少于20片器官模型的模拟芯片。

6.软件功能

6.1输出图像格式：JPEG、PNG、TIFF、RAW；

6.2 具有远程控制系统，连接局域网的任何一台计算机或手机都可以控制及查看系统，连接图像和数据。

6.3可以在软件的操作界面上设定拍摄时间、明场及荧光拍照情况、拍摄照片的数量等信息。

6.4生成的所有数据均可存档，并且数据和图表可以打包封存，便于用户异地分析。

6.5操作软件安装没有限制，可多人同时操作使用。

二、配置

1. 控制模块 1套

2. 培养模块 1套

3. 成像模块 1套

4. 质保不少于5年

5. 设备使用年限不少于8-10年