- 一次性肺功能仪过滤嘴参数

- 规格型号：提供不同尺寸选择以适应不同年龄段儿童，避免不适或咬合困难。

- 尺寸与接口适配性：接口类型为标准22mm外径，需与我院肺功能仪品牌型号接口匹配（Jaeger， Vyaire）。

- 材质：与口腔接触部分材质为医用级PP聚丙烯、硅胶材质，无邻苯二甲酸盐（DEHP-free）；过滤介质材质（如：熔喷布、特殊滤膜），提供材质安全声明或符合性证明。

- 颗粒物过滤效率：提供特定粒径的过滤效率测试报告，提供第三方权威检测报告证明。要求：（1）过滤效率：细菌过滤效率（BFE）≥99.9%。病毒过滤效率（VFE）≥99.9%。（2）气流阻力：30L/min流量下≤2 cmH₂O。（3）死腔容积：≤30mL。

- 生物相容性报告：提供符合ISO 10993系列标准（或GB/T 16886系列）的生物相容性测试报告（细胞毒性、致敏性、刺激皮内反应等）

- 外观与结构：安装和拆卸简便快捷，结构牢固，不易被儿童咬破。外观材质触感无锐角、柔软舒适。

- 无菌：灭菌方式（如：环氧乙烷EO, 伽马射线），提供无菌消毒检测报告。

- 包装：单个独立灭菌包装，独立可撕袋。包装袋上标识清晰，具有灭菌指示标识、生产日期、效期等。