显微注射操作系统

一、功能描述

在倒置显微镜的高倍物镜下，利用显微操作器控制显微注射针，在显微镜视野内移动机械操作臂，来进行细胞或早期胚胎操作，如体外受精、细胞器或细胞核的移植、转基因注射等。

二、技术参数

1.倒置显微镜

1.1光学系统：最新的国际标准无限远光学系统，物镜齐焦距离≥50mm。配置霍夫曼纺锤体观察系统。

1.2主机：端口视场数≥25mm，可升级为双层光路。

1.3调焦行程范围：≥10mm，微调行程：0.1mm/转，最小微调读数≤：1μm，粗调再定焦机构，扭矩可调，备有上限限位装置。

1.4透射照明系统：高功率LED照明，寿命60000小时，内置复眼透镜，照明视野≥25mm。

1.5同时配置高分辨率微分干涉和浮雕观察套件：动物克隆及转基因专用霍夫曼相差NAMC聚光器和NAMC物镜组件的组合能针对培养在塑料培养皿中的活体透明标本生成类似三维的图像，可观察纺锤体，并且不会出现光晕，同时配合微分干涉观察模式，观看生殖细胞明暗对比度更高。

1.6物镜转换器套：高精度六孔物镜转换器套件，转位清晰精确，并配同品牌物镜打标器。

1.7物镜：高分辨率专利霍夫曼相差NAMC系统多功能物镜。

1.7.1 CFI Plan Fluor 4X N.A.≥0.13，W.D.≥16.3mm；

1.7.2 CFI NAMC 10X N.A.≥0.25，W.D.≥6.2mm；

1.7.3 CFI NAMC 20XC N.A.≥0.4，W.D.≥3.1mm；

1.7.4 CFI NAMC 40XC N.A.≥0.55，W.D.≥2.7mm。

1.8载物台：行程：X:57mm，Y:36.5mm；可调行程范围（3档）；调节杆：长/中/短/操作杆可选。

1.9观察镜筒：瞳距可在48～76mm范围内进行调节，双目视度可调。

1.10目镜：10X/25mm，目视位置升高器可安装2个25而发射滤色镜。

1.11高分辨率调制相衬套：系统聚光镜≥7工位转盘。

1.12人机学设计：人机学可倾型目镜筒配备内置的勃氏（Bertrand）透镜，其倾角可从15度调到45度。

1.13倾斜设计：显微镜机身正面部分略微向后倾斜，使操作者眼点与标本之间的距离缩短40mm，从而提高样本的可见度，符合人机学的设计原理。

1.14整体的防霉结构设计：利用专业镀膜防霉技术在镜体、目镜筒和物镜都做了专业的防霉处理；能保证仪器及光学系统长久有效的防霉。

1.15数码成像系统

1.15.1 CMOS芯片大小≥1/1.8英寸，6.91X4.92mm；物理像素≥590万。

1.15.2拍摄像素≥2880X2048，1440X1024。

1.15.3曝光时间：100微秒至30秒。

1.15.4曝光方式：一键自动曝光，持续自动曝光，手动曝光。

1.15.5曝光测量方法：平均测光、峰值测光。

1.15.6量子效率≥65%。

1.15.7感光度：等效ISO50-3200。

1.15.8拍摄速度：15fps（2880*2048）；30fps（1040X1024）。

1.15.9分析软件：显微镜同品牌软件，配置6D拍摄和三维自动测量，3D切面切割，Ai人工智能模块，自动计算胚胎三维图像数据，三维镜子轨迹跟踪功能，自动追踪目标等。

1.16活细胞加热恒温台

1.16.1低于0.5mm高强度钢化玻璃，有机玻璃提供10年的保修期。

1.16.2加热面积≥W127mm×D94mm。

1.16.3温度设定范围：环境温度–60℃。

1.16.4恒温热台有LED指示灯，显示工作状态。

1.16.5遥控器进行温度精确控制，且能实时显示温度数值。

2.显微操作系统

2.1配置电动显微操作系统：操作手三维电动粗调，手动微调；电动移动距离（Max.）≥22mm（X-Y-Z轴）；液压微调范围≥10mm（X-Y-Z轴），最小刻度≤2um。

2.2操作手调节方式：手柄Mov：X-，Y-轴；垂直旋钮Mov：Z-轴。

2.3 X-Y-Z轴精确定位≤0.25um。

2.4旋钮控制调节X-，Y-；悬垂式手柄：移动距离（X-，Y-）≥2mm；控制钮一圈距离：250um（2.5um min.scale）。

3.显微注射仪

3.1注射器1套，包含2支，一支空压用于吸附，一支微量自动注射器。

3.2微量自动注射器

3.2.1注射方式：参数设定的程序化注射；

3.2.2注射体积范围：10-15～10-9升；

3.2.3注射时间范围：0～99.9秒，以0.1秒递增；

3.2.4注射压力范围：0～6000hPa，以1hPa递增；

3.2.5补偿压力范围：0～6000hPa，以1hPa递增；

3.2.6清针压力：最大值7000hPa；

3.2.7具有菜单驱动特殊功能；

3.2.8注射功能可通过脚控装置启动。

4.锻针仪（4.1、4.6除外）

对玻璃针尖进行精细锻造，如：切割、弯折、抛光、拉尖等操作，将玻璃针尖改造成适合显微操作的形态，具体参数如下：

4.1配10X目镜2支，5X和10X物镜各1支。

4.2通过弹簧夹固定加热丝，更换更方便。

4.3待处理玻璃针可水平放置也可垂直放置。

4.4可通过脚踏开关来控制通电和断电。

4.5数显加热器数值，精准控制加热功率，并有加热丝烧断报警提示。

4.6配置专用磨针仪

4.6.1适用的玻璃毛细管：1mm、1.2mm、1.5mm，包含专用支架。

4.6.2可以轻松调节研磨倾斜角度，也可实现90度垂直磨削。

5.拉针仪

5.1可做一次或两次拉制。

5.2一次拉制针尖可达0.1um，两次拉制针尖可达数um至数十um。

5.3加热器带稳压装置，确保拉针的稳定性和重复性。

5.4数字显示加热功率（电压），进一步保障重复性。

5.5带预热功能。

5.6拉针操作在防风罩内进行，保障拉针均一、不变形。

6.激光破膜仪

6.1压电陶瓷通电后高频振动，带动显微操作针产生振动。

6.2可以配合显微操作臂和显微注射仪完成哺乳动物胚胎透明带细胞膜穿孔任务，大大提高克隆动物中核移植等工作的成功率。

6.3可以分别进行透明带打孔与细胞膜穿孔的独立参数设置和操作。

6.4穿孔参数设置包括振幅、速度、振动次数等。

6.5穿孔参数设置组合可以进行记录。

6.6可以自动清理针口。

6.7清理针口设置参数可以记录。

6.8清针功能设置强度（压电脉冲）：振幅（Int.）1-86：1-22可以步距1调整，22-86可以步距4调整。

6.9清针功能设置速度（每秒压电脉冲的频率）1-40；速度（Speed）1-40可以步距1调整：1-10：每步1Hz；10-20：每步2Hz；30-34：每步5Hz；34-40：每步25Hz。

6.10压电脉冲参数设置强度（压电脉冲）：振幅（Int.）1-50：1-22可以步距1调整，22-50可以步距4调整。

6.11压电脉冲参数设置次数（压电脉冲次数）1-10。无穷大；1-10可以步距1调整。

6.12压电脉冲参数设置速度（每秒压电脉冲的频率）1-10：1-10可以步距1调整，每步1Hz。

7.体视显微镜（仅限国产）

7.1光学系统：无限远光学原理防炫目光平行光路变焦系统。

7.2变倍范围：（目镜10X情况下）1X物镜下7.5X—135X，变倍主体带孔径光阑。

7.3变倍主体：变倍比≥18:1。

7.4手动Z轴，移动精度≤1um，复消色差明场。

7.5人机学三目筒：倾角调节范围：0--30°(100%/0分光方式or50:50分光）。

7.6 10X目镜：视野数≥22mm，屈光度可调。

7.7平场复消色差物镜1X NA≥0.156，工作距离≥60mm。

7.8调焦机构：同轴粗微两级调焦机构，底座底部自带微调焦机构。

7.9大型LED透射底座（具有相衬对比效果），同时带分叉光照明。

7.10活细胞加热恒温台

7.10.1低于0.5mm高强度钢化玻璃，有机玻璃提供10年的保修期。

7.10.2加热面积≥W120mm×D120mm。

7.10.3温度设定范围：环境温度–60℃。

7.10.4恒温热台有LED指示灯，显示工作状态。

7.10.5遥控器进行温度精确控制，且能实时显示温度数值。

8.普通光学显微镜（仅限国产）

8.1光学系统：无限远光学系统，齐焦距离≥50mm。

8.2观察方法：明场、相衬。

8.3显微镜基座稳定性好，双目观察筒（选配件），观察筒可接数码相机，0/100%、100%/0分光棱镜旋转式操作，双目筒可转动调节方向。

8.4光源：高发光白光LED照明器，寿命达60000小时，内置复眼透镜。

8.5聚光镜：NA≥0.3、工作距离≥75mm。

8.6目镜：10倍目镜，视野：22mm，两个目镜都可以调节曲光度。目镜筒倾角：45度，瞳孔距离：50-75毫米。

8.7调焦：通过物镜向上/向下运动，行程(手动)：向上7毫米向下1.5毫米，粗调：37.7毫米/每转，微调：0.2毫米/每转，粗调扭矩可调。

8.8物镜转化器≥五孔转换器，配置同品牌的物镜打标器，记录感兴趣的胚胎，细胞的坐标信息，并打上标签。物镜参数如下：

4XA，N.A.≥0.13，W.D.≥17.1mm；

10X，N.A.≥0.25，W.D.≥6.2mm；

20X，N.A.≥0.40，W.D.≥3.0mm；

40XF，N.A.≥0.50，W.D.≥2.1mm。

8.9多功能拓展XY移动载物台，大小：170(X) x 247(Y)mm，附带玻璃型载物台环，可放35、50、65、100mm培养皿和培养瓶T75等。

三、配置清单：

1.倒置显微镜1台；

2.霍夫曼物镜4X/10X/20X/40X各1支；

3.热台2套；

4.显微操作系统1套；

5.手动吸附注射器1支；

6.电动注射器1套；

7.锻针仪1台；

8.磨针仪1台；

9.拉针仪1台；

10.破膜仪1台；

11.体视显微镜1台；

12.普通光学显微镜2台；

13.摄像头1台；

14.电脑1台。